# Příloha č. 1b

Technická specifikace zakázky

Část 2 – Dodávka kapalinového chromatografu

veřejné zakázky s názvem „Dodávka iontového chromatografu s vodivostním a tandemovým hmotnostně selektivním detektorem typu trojitého kvadrupólu (IC – MS/MS) a kapalinového chromatografu s DAD a FL detektorem (HPLC)“

Specifikace přístrojové sestavy a její výbavy:

Rozhodující technické parametry a požadavky:

Požadujeme dodání vysokoúčinného kapalinového chromatografu HPLC s UV-VIS Diod-Array detektorem a s fluorescenčním detektorem. Sestava musí umožňovat i postkolonovou derivatizaci.

Minimální technické specifikace:

Kvartérní gradientové čerpadlo s vestavěným vakuovým degaserem:

- nízkotlaké kvartérní směšování vysokorychlostním proporcionálním ventilem

- průtok mobilní fáze nastavitelný v rozmezí 0,001 – 10 ml/min v 0,001 ml krocích

- nastavení optimální kompresibility dle složení mobilní fáze

- tlaková odolnost minimálně 400 bar (40 Mpa) až do průtoku minimálně 5 ml/min

- pasivní vstupní ventily pumpy zaměnitelné za elektronicky řiditelné aktivní vstupní ventily

- aktivní oplach těsnění pístů

- přesnost mísení gradientu ≤ 0,2 % RSD

- možnost používání mobilních fází v rozsahu pH 1-12

- integrovaný vakuový 4-kanálový degaser

- senzor úniku mobilní fáze

Autosampler:

- objem nástřiku nastavitelný v rozmezí 0,1 – 100 µl (v 0,1 µl krocích) bez výměny dávkovací smyčky

- flow-through design nástřikového systému

- nástřikový píst umístěn ve vysokotlaké části systému

- oplach nástřikové jehly pomocí peristaltické pumpy (carryover ˂ 0,004%)

- programování dávkovacího cyklu online (derivatizace, příprava vzorku, ředění atd.)

- kapacita minimálně 100 pozic pro 2 ml vialky

- mísení vzorku přímo v dávkovací smyčce

- tlaková odolnost minimálně 400 bar

- přesnost nástřiku minimálně 0,25 % RSD

- senzor úniku mobilní fáze

Termostat kolon:

- teplotní rozsah od 10°C pod okolní teplotu až 85°C na principu Peltiera bez nuceného oběhu vzduchu

- dvě oddělené zóny, každá samostatně ovládána

- integrovaný přepínací ventil pro přepínání mezi minimálně 4 kolonami včetně všech nutných kapilár musí být umístěn v regulovaném termostatovaném prostoru termostatu

- teplotní stabilita ± 0,15 °C v celém teplotním rozsahu

- kapacita minimálně čtyři 30 cm kolony

- senzor úniku mobilní fáze

Diode-array detektor:

- zdroj světla deuteriová a wolframová lampa nebo obdobné zdroje

- diodové pole s minimálně 1024 diodami

- vlnová délka nastavitelná v rozsahu 190-950 nm

- šum < ± 10 ×10-6 AU/cm

- drift < 1 ×10-3 AU/h

- přesnost nastavení vlnové délky ± 1 nm

- nastavitelná optická šířka štěrbiny minimálně 1-16 nm

- sběr dat při min. 7 vlnových délkách současně nebo jejich časové programování

- průtočná cela délky 10 mm s osvětleným objemem cely maximálně 15µL

- rychlost sběru dat minimálně 100 Hz

- online sběr spekter, tvorba vlastních knihoven spekter

- sensor úniku mobilní fáze

Fluorescenční detektor:

- rozsah excitačních vlnových délek 200-950 nm

- rozsah emisních vlnových délek 200-950 nm

- zdroj světla xenonová flash lampa

- přesnost nastavení vlnové délky ± 3 nm

- objem průtočné cely detektoru max. 8 µl

- rychlost sběru dat minimálně 70 Hz

- senzor úniku mobilní fáze

Postkolonová derivatizace

- plná kompatibilita s dodaným HPLC systémem

- temperovaná reakční komora a vysokotlaké čerpadlo v jednom společně ovládaném zařízení

- rozsah nastavitelných teplot komory od min. 10 °C pod teplotu okolí do min. 120 °C

- reakční smyčka z nerezové oceli s objemem 1 ml

- zajištění stability teploty v reakční komoře (+/-1°C), možnost průběžného sledování teploty

- možnost manuálního nastavení pracovních parametrů derivatizačního systému

- bezpulzní tok činidla / proplachovací kapaliny v rozsahu minimálně 0,01 – 5 ml/min

- ventil pro přepínání činidla/proplachovací kapaliny

- ochrana derivatizačního systému nastavením horního a dolního tlakového limitu

- derivatizační smyčka součástí dodávky

- možnost automatického proplachu po dokončení sekvence

- možnost automatického přechodu do stand-by režimu po dokončení sekvence

Řídící jednotka:

- PC s parametry vhodnými pro řízení, sběr a vyhodnocení dat

- Operační systém Windows 10

- Nejméně 24“ LCD monitor – 1920x1080 FullHD a více

- Klávesnice, myš (laser)

Vyhodnocovací a řídící SW, který musí umožňovat:

- ovládací software s licencí pro dva PC

- kontrola a nastavení parametrů HPLC systému

- sběr dat a jejich vyhodnocení

- záznam výsledků a tvorba vlastních uživatelských formátů výstupních protokolů

- možnost exportu naměřených dat, výsledků a grafických záznamů do prostředí Microsoft Office (Excel, Word, atd.) i do prostředí internetu (html formát)

- diagnostický SW pro provádění uživatelských kontrolních testů funkčnosti jednotlivých modulů

Příslušenství k HPLC systému

- minimálně jeden kus chromatografické kolony se stacionární fází C18

- set nářadí pro základní údržbu HPLC systému

Další požadavky zadavatele k předmětu zakázky:

- zařízení musí být nové, požadujeme zajištění kompletního dodání jedním dodavatelem

- autorizovaný servis včetně zajištění náhradních dílů na území České republiky s odezvou do 24 hodin

- zaškolení na místě v ceně dodávky – min. 3 dny (1 den při dodání zboží a další dle dohody)

- následná aplikační podpora a poradenství, telefonická podpora

- záruka minimálně 24 měsíců