# Technická specifikace technologie/vybavení

# Minimální požadované technické parametry předmětu plnění

Název technologie: Nano/kapilární HPLC sestava s iontovým zdrojem pro rozšíření stávajícího LC-(HR)MS zařízení typu QExactive

Stručný popis technologie a stanovení výzkumného účelu a využití:

Rozšíření stávajícího zařízení QExactive o nano kapalinový chromatograf s nano iontovým ESI sprejem pro proteomická měření proteinů pomocí hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením. V rámci projektu PROFISH budou proteomická měření využita k identifikaci proteinů, srovnávání proteinů a kvantifikaci vhodných vybraných proteinů, biomarkerů ve vzorcích biologických materiálů.

| Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota | Závaznost |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodavatel | - |  |  |
| Výrobce | - |  |  |
| Požadované parametry technologie: |
| NanoLC |  |  |  |
| Binární čerpadlo (pro tvorbu vysokotlakého gradientu) s rozsahem průtoků; tlakový rozsah v celém rozsahu průtoků | Průtok min. do 1500 nl/min, tlakový rozsah min. do 900 bar |  | podmínka |
| Možnost rozšíření průtoků pro kapilární a micro LC aplikace | až do 50 000 nl/min |  | podmínka |
| Aditivní ternární nebo kvarternární analytické čerpadlo s rozsahem průtoků s tlakovým rozsahem | min. do 2,5 ml/min; tlakový rozsah min. do 600 bar |  | podmínka |
| Vakuový analytický degasser alespoň 4-kanálový | ano |  | podmínka |
| Senzor úniku mobilní fáze | ano |  | podmínka |
| Autosampler |  |  |  |
| Systém automatického dávkovače umožňující nano-kapilární provoz s rozsahem nástřiků | rozsahem nástřiků do 20 ul |  | podmínka |
| Držáky pro DWP (min počet jamek jamek) | Minimálně 3 držáky (96 jamek) |  | podmínka |
| Termostatování vzorků | v rozsahu 4 - 45 °C |  | podmínka |
| Senzor úniku mobilní fáze | ano |  | podmínka |
| Termostat kolon |  |  |  |
| Teplotní rozsah | min. do 75 °C |  | podmínka |
| Integrovaný přepínací 2-polohový 10-cestný ventil pro nano HPLC aplikace | Ano |  | podmínka |
| Senzor úniku mobilní fáze | Ano |  | podmínka |
| Iontový zdroj |  |  |  |
| Nano-elektrosprejový iontový zdroj s integrovanou kolonou typu Easy Spray | průtoky min. v rozsahu 10 – 1000 nl/min |  | podmínka |
| Příslušenství pro implementaci ke stávajícímu hmotnostnímu spektrometru Q Exactive | Ano |  | podmínka |
| Příslušenství a software |  |  |  |
| Výkonné PC, Windows 10 Professional 64, LCD 24 - monitor | minimálně 32 GB RAM, procesor (PassMark - CPU Mark > 9000), SSD výpočetní disk alespoň 512 GB, záložní disk alespoň 512 GB, LAN port, |  | podmínka |
| Kompatibilita s již používaným SW nebo HW (QExactive a jeho řídícím SW) | Ano |  | podmínka |
| Servis a záruka: |
| Rychlost servisního zásahu | Do 48 hodin |  | podmínka |
| Součástí nabídky doprava, instalace sestavy a zaškolení obsluhy. | V ceně dodávky |  | podmínka |
| Záruka XY let | Min 2 roky |  | podmínka |
| Servisní podmínky (např. údržba v provozuschopném stavu po dobu XY let v ceně) | Min 2 roky |  | podmínka |

- V ……… dne …… 2019

- ……………….………………………………………………

- Jméno, funkce a podpis oprávněné osoby