# Technická specifikace technologie/vybavení

# Minimální požadované technické parametry předmětu plnění

Název technologie: Termální cykler pro real-time PCR

Stručný popis technologie a stanovení výzkumného účelu a využití:

Polymerázová řetězová reakce s monitorováním průběhu v reálném čase v úpravě pro relativní nebo absolutní kvantifikaci DNA (rPCR, qPCR). qPCR s použitím reverzní transkripce (RT-qPCR). Simultánní detekce a kvantifikace dvou nebo více cílových templátů za použití specifických fluoroforů (Multiplex qPCR). Detekce genové exprese pomocí kvantitativní analýzy cílového a referenčního genu. Kalkulace standardních křivek za použití vzorků o známé koncentraci templátu. Analýza PCR produktů prostřednictvím stanovení křivek teplot tání (Melting curve analysis).

Režim použití:

Nízkokapacitní (low throughput) – stripy o 8-12 jamkách

Středněkapacitní (medium throughput) – destičky o 96 jamkách

| Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota | Závaznost |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodavatel | - |  |  |
| Výrobce | - |  |  |
| Požadované parametry technologie: |
| Metoda detekce | LED exitace |  | podmínka |
| Termální systém | Peltierovi články |  | nezávazné |
| Rozsah teplot termálního systému | 30 – 99 °C |  | podmínka |
| Teplotní přesnost | min 0,25 °C |  | podmínka |
| Rychlost ohřevu | min 6 °C/s |  | podmínka |
| Rychlost chlazení | min 3°C/s |  | podmínka |
| Typ detekovaných fluoroforů | Hydrolyzační sondy, SYBR Green |  | podmínka |
| Multiplex reakce – 3 fluorofory | Ano |  | podmínka |
| Multiplex reakce – 5 fluoroforů | Ano |  | nezávazné |
| Emisní filtry (použitelné fluorofory) 1 | SYBR Green, FAM, ROX, HEX, CY5 |  | podmínka |
| Emisní filtry (použitelné fluorofory) 2 | TAMRA |  | nezávazné |
| Možnost zařízení dovybavit dalšími emisními filtry | ano |  | podmínka |
| Reakční objem 1 | 10 – 30 µl |  | podmínka |
| Reakční objem 2 | 5 – 50 µl |  | nezávazné |
| Typ používaného spotřebního materiálu | 96 jamkové desky a 8- 12 jamkové stripy |  | podmínka |
| Možnost akreditace přístroje podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 | ano |  | podmínka |
| Příslušenství a software |  |  |  |
| HW pro řízení systému součásti dodávky (řídící jednotka, notebook nebo PC) | ano |  | podmínka |
| Možnost řízení z přístroje z externího PC připojeného přes LAN | ano |  | podmínka |
| SW pro řízení systému a analýzu dat součásti dodávky | ano |  | podmínka |
| Kompatibilita s již používaným SW nebo HW | ano (OS Windows 7 a 10) |  | podmínka |
| Minimální počet úrovní uživatelů SW pro programování zařízení | 2 (admin, user) |  | podmínka |
| Minimální počet licencí SW pro externí HW (pracovní PC zaměstnanců) | 20 |  | podmínka |
| Minimální doba podpory SW | po dobu životnosti zařízení |  | podmínka |
| Servis a záruka: |
| Rychlost servisního zásahu | Do 24 hod v pracovních dnech od nahlášení poruchy |  | podmínka |
| Rychlost ukončení opravy | Do tří pracovních dnů nebo zapůjčení náhradního přístroje |  | podmínka |
| Záruka | Min. 2 roky |  | podmínka |

- V ……… dne …… 2019

- ……………….………………………………………………

- Jméno, funkce a podpis oprávněné osoby