# Technická specifikace technologie/vybavení

# Minimální požadované technické parametry předmětu plnění

Název technologie: Biologický mikroskop s digitální kamerou a analýzou obrazu

Stručný popis technologie a stanovení výzkumného účelu a využití:

Mikroskop bude sloužit k vyhodnocování histologických preparátů, odečítání krevních nátěrů a pozorování nativních preparátů za účelem parazitologického vyšetření ryb.

| Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota | Závaznost |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodavatel | - |  |  |
| Výrobce | - |  |  |
| Požadované parametry technologie: |
| Stativ | Kovový, ergonomický |  | podmínka |
| Ostření | Rozsah zdvihu min. 25 mm. Zdvih na otáčku min. 15 mm pro hrubé ostření a min. 100µm na otáčku pro jemné ostření. Rozlišení osy Z min. 1 µm |  | podmínka |
| Osvětlení | Požadavek tzv. „Koehlerova“ osvětlení (irisová clona pole, irisová aperturní clona) pro procházející světlo - LED osvětlení minimálně 14W. True Color LED osvětlení, plynule regulovatelné na těle mikroskopu. Rovnoměrné osvětlení celého zorného pole LED osvětlením se životností LED diod minimálně 50 000 hodin, dostatečně výkonné, zaručující věrnost barev. Plynule regulovatelné, intenzita odpovídající více než 100W halogen. |  | podmínka |
| Tubus | Ergonomický naklápěcí širokoúhlý trinokulární tubus s integrovanými světelnými filtry a hranoly Možnost nastavení úhlu vhledu v rozsahu 5°až 35°. Nastavitelná interpupilární vzdálenost 50mm až 76mm. Třípolohové dělení světla – 100% do okulárů, 0% na foto výstup, 0% do okulárů, 100% na foto výstup, 50% do okulárů 50% na foto výstup. Číslo zorného pole nejméně 25. |  | podmínka |
| Okuláry | Zvětšení 10x, dioptrická korekce na obou, číslo pole (F.N.) alespoň 25. |  | podmínka |
| Kondenzor | Možnost pozorování ve světlém a temném poli a ve fázovém kontrastu |  | podmínka |
| Nosič objektivů | Sedmičetný revolverový nosič s automatickým přenosem zařazeného zvětšení do počítače. |  | podmínka |
| Objektivy | Planachromatický se zvětšením: 4x, NA: 0,10 pracovní vzdálenost 18,5mm Planachromatický fázový se zvětšením: 10x, NA: 0,25 pracovní vzdálenost 10,5mm Planachromatický fázový se zvětšením: 20x, NA: 0,40 pracovní vzdálenost 1,2mm Planachromatický fázový se zvětšením: 40x, NA: 0,65 pracovní vzdálenost 0,6mm Planachromatický se zvětšením: 50x, NA: 0,75 pracovní vzdálenost 0,38mm pro vzorky bez krycích skel Planachromatický se zvětšením: 60x, NA: 0,65 pracovní vzdálenost 0,2mm Planachromatický olejový se zvětšením: 100x, NA: 1,25 pracovní vzdálenost 0,13mm |  | podmínka |
| Kamera | Barevná digitální CCD – rozlišení min. 5 Mpix Velikost pixelu alespoň 3,45 x 3,45µm Rozsah expozičního času min. 30µs až 32s Živý obraz v plném rozlišením minimálně 2448 x 2048 pixelů při frekvenci nejméně 15 snímků/s + alespoň 23 snímků/s při rozlišení 1920 x 1080 (Full HD) Vysoká věrnost barevného podání obrazu CCD snímač o velikosti 2/3“ Připojení k PC přes USB3.0 rozhraní. Ovládání kamery pomocí SW pro základní obrazovou analýzu. |  | podmínka |
| PC | Operační systém Win 10 profesional 64 bitů + klávesnice + myš + LCD min 27". PC s HDD min 1 TB, RAM min 8 GB, taktovací frekvence min. 3 GHz, CPU min. i5 nebo ekvivalentní |  | Podmínka |
| SW modul pro vytváření snímků s extrémní hloubkou ostrosti | Přídavný softwarový modul pro vytváření digitálních snímků s hloubkou ostrosti mnohem větší, než jaké je možné dosáhnout běžným použitím optických mikroskopů ("focus stacking", "z-stacking" nebo "extended depth of field" (EDF)). Možnost rozšíření o automatizaci tvorby proostřených snímků (motorizaci z osy). |  | podmínka |
| SW modul pro nahrávání digitálního videa | Přídavný modul, který umožňuje v reálném čase nahrávat digitální video z digitálních a analogových kamer a dalších zařízení ve formátu .avi. |  | podmínka |
| SW mublikační modul | Možnost tvorby složených „koláží“ ze snímků z mikroskopu nebo makro snímků pro účely publikování ve vědeckých článcích. Možnost automatického vložení kalibrovaného měřítka a popisků do snímků. Možnost exportování koláží ve formátech: JPEG, TIFF, PNG, BMP |  | podmínka |
|  | Možnost využití výše uvedených modulů také pro zpracování snímků ze stereomikroskopu. |  | podmínka |
| Servis a záruka: |
| Rychlost servisního zásahu | Do týdne, v případě poruchy vyžadující déletrvající servis možnost zapůjčení adekvátního náhradního přístroje. |  | podmínka |
| Záruka | Záruka po dobu minimálně 2 let, garance dostupnosti náhradních dílů po dobu min. 8 let. |  | podmínka |
| Reference | Doložitelné reference o dodávce, instalaci a servisu podobných zařízení na území ČR |  | podmínka |

- V ………  dne …… 2019

- ……………….………………………………………………

- Jméno, funkce a podpis oprávněné osoby