# Technická specifikace technologie/vybavení

# Minimální požadované technické parametry předmětu plnění

Název technologie: Klimatizovaná komora

Stručný popis technologie a stanovení výzkumného účelu a využití:

Klimatizované komory poskytují podmínky pro přesnou a reprodukovatelnou simulaci různorodých klimatických podmínek. Řízený systém zvlhčování a odvlhčování spolu s vysoce výkonným osvětlovacím systémem zaručuje vynikající homogenní parametry pro zkoušky a podmínky růstu sinic a řas.

Klimatická komora umožní v definovaných podmínkách sledování široké škály potenciálních stresorů ryb. Perzistence a toxicita různých druhů polutantů ve vodním prostředí a v sedimentech, přežívání patogenů v různých podmínkách prostředí.

Optimalizace podmínek prostředí pro rozvoj mikroflóry biofiltrů.

Vliv preventivních z léčebných zásahů na přežití bakterií v biofiltrech.

Kultivace sinic a řas pro testy toxicity.

| Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota | Závaznost |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodavatel | - |  |  |
| Výrobce | - |  |  |
| Požadované parametry technologie: |
| Vnitřní objem komory | min. 400 l |  | podmínka |
| Teplotní rozsah bez vlhkosti | min. od 0,0 °C do min. 65 °C |  | podmínka |
| Teplotní rozsah s vlhkostí | od min. 10 °C do min. 65 °C |  | podmínka |
| Vstupní médium pro vývoj vlhkosti | Destilovaná voda |  | nezávazné |
| Rozsah vlhkosti | od 10 % do 98 % RH |  | podmínka |
| Řízení vlhkosti | mikroprocesorové |  | podmínka |
| Vnitřní dveře | sklo |  | podmínka |
| Vnitřní komora | Nerezová ocel |  | podmínka |
| Počet polic | min. 4 ks nerezová síta (police) na umístění preparátů (kultivačních nádob) |  | podmínka |
| Osvětlení polic I | LED světelná police (vysunovatelné kvůli sterilizaci) denní světlo (PAR) (dvě police, každá vlastní osvětlení) |  | podmínka |
| Osvětlení polic II | LED světelná police (vysunovatelné kvůli sterilizaci) široké spektrum, PAR, modré, červené světlo (UV-VIS), možnost regulace, (dvě police, každá vlastní osvětlení) |  | podmínka |
| Horkovzdušná dekontaminace | min. 160 °C |  | podmínka |
| Vnitřní zásuvka (230 V, jištění 3 A) | 2 ks |  | podmínka |
| Regulace CO2 | min. v rozsahu 0-20% s možností dekontaminace |  | podmínka |
| CO2 ventil | 1 ks |  | podmínka |
| Automatická výměnná jednotka CO2 | Ano na vstupu |  | podmínka |
| Průchodka 50 mm | 1 ks |  | podmínka |
| Odmražování | Ano |  | nezávazné |
| Příslušenství a software |  |  |  |
| Software pro ovládání komory | Ano (základní) |  | podmínka |
| Dálkové ovládání klimatizační komory | Ano (ethernet) |  | podmínka |
| Minimální počet uživatelů SW | 2 |  | nezávazné |
| Měření světelné intenzity | Flexibilní čidlo (µmol/m2/s) 1 ks |  | podmínka |
| Servis a záruka: |
| Rychlost servisního zásahu | Do 24 hod v pracovních dnech od nahlášení poruchy |  | podmínka |
| Záruka na komoru | Min. 3 roky |  | podmínka |

- V ……… dne …… 2019

- ……………….………………………………………………

- Jméno, funkce a podpis oprávněné osoby