Předmětem dodávky je plně automatický izotopový hmotnostní spektrometr pro stanovení stabilních izotopů C, N, H, O (tj. 13/12C, 15/14N, D/H a 18/16O) s možností rozšíření o izotopy S (34/32S) včetně periférie v podobě elementárního analyzátoru s dávkovačem na pevné vzorky a počítače s odpovídajícím softwarovým vybavením pro řízení obou přístrojů. Vše musí být dodáno od jednoho dodavatele.

Minimální požadované technické parametry:

| Požadované technické a funkční vlastnosti (Nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry) | Zadavatelem požadovaná parametry | Plnění parametrů nabízeného zboží dodavatelem (vyplní dodavatel) |
| --- | --- | --- |
| Iontový zdroj s elektronovou ionizací s urychlovacím napětím 3kV a elektronickým laděním jeho parametrů | Ano |  |
| Vyhřívání iontového zdroje pro eliminaci neutrálního šumu | Ano |  |
| Univerzální „triple“ kolektor pro všechny standartní aplikace | Ano |  |
| Hmotový rozsah minimálně 1-80 amu při plném urychlovacím napětí | Ano |  |
| Vakuový systém s jednou vícestupňovou turbomolekulární vývěvou pro všechny aplikace | Ano |  |
| Systém musí být chlazený vzduchem a musí mít automatickou ochranu proti výpadku proudu |  |  |
| Alespoň 50V zesilovač s velkým dynamickým rozsahem a malým šumem | Ano |  |
| Citlivost minimálně 1200 molekul CO2 a linearitou izotopového rozlišení ≤ 0,02‰/nA | Ano |  |
| Elementární analyzátor musí umožnit spalovací a pyrolytický režim – spalování při teplotě až 1150°C a pyrolytický až 1400°C | Ano |  |
| Systém musí obsahovat TCD detektor pro určení elementárního složení | Ano |  |
| Systém musí obsahovat automatický dávkovač pevných vzorků s minimální kapacitou alespoň 60. pozic | Ano |  |
| Možnost rozšíření systému o automatický dávkovač kapalin | Ano |  |
| Nosným plynem musí být He a přístroj musí být vybaven softwarem řízenou možností uvedení do stand-by režimu s minimálním průtokem nosného plynu | Ano |  |
| Systém musí být konfigurován tak, aby umožnil práci i s jinými periferiemi, elementární analyzátor musí pracovat i samostatně v případě, že IRMS je využíván s jiným vstupním zařízením | Ano |  |
| Systém musí umožnit analýzu různých typů vzorků (rostlinný a půdní materiál) ve velkém rozsahu navážek | Ano |  |
| Systém musí umožnit plnou digitální kontrolu dávkování plynů včetně nastavení tlaků a musí umožnit jejich kontrolu přes dálkový přístup | Ano |  |
| Software musí kontrolovat všechny parametry přístroje, sběr a zpracování dat s možností vyhodnocování analýzy i během měření a dále musí umožnit přednastavení metod (nastavení parametrů přístroje, integrace a výpočet parametrů) a umožnit používání knihoven | Ano |  |
| Ovládací a vyhodnocovací software musí být kompatibilní s operačním systémem Windows 10 | Ano |  |
| Software musí mít možnost exportu naměřených dat do formátu kompatibilnímu s MS Excel | Ano |  |
| Dodávka musí obsahovat veškerý instalační materiál včetně sady spotřebního materiálu pro aspoň 1000 analýz | Ano |  |
| Minimální požadavek na PC – Pentium i5, 8GB RAM, operační systém Windows 10 professional, monitor LCD 24“ | Ano |  |
| Garance dostupnosti náhradních dílů v délce 10. let | Ano |  |
| Doprava na místo plnění, instalace v místě plnění, a zaškolení obsluhy v místě plnění | Ano |  |
| Nejedná se o dodávku repasovaného zařízení | Ano |  |
| Záruka za kompletní dodávku předmětu plnění v délce min. 24 měsíců | Ano |  |

Musí být zajištěna vysoká přesnost měření, stabilita a linearita dle tabulky (přesnost měření referenčního plynu – 10 pulzu referenčního plynu):

| Plyn | Izotop | Přesnost | Linearita |
| --- | --- | --- | --- |
| CO2 | 13C | 0,06‰ | 0,02‰ |
| CO2 | 18O | 0,08‰ | 0,02‰ |
| N2 | 15N | 0,06‰ | 0,02‰ |
| CO | 18O | 0,15‰ | 0,04‰ |
| H2 | 2H | 0,4‰ | 0,2‰ |

Nabídka musí dále obsahovat:

- Základní konfiguraci přístroje, popis ovládacího a vyhodnocovacího zařízení

- Možnost rozšíření základní sestavy

- Spotřební materiál včetně ceníku

- Požadavky na instalaci (příkon el. proudu, odtah, čistota plynů, přívod plynu, klimatizace aj.)

- Autorizovaný servis na území České republiky

- Termín dodání a zprovoznění přístroje

NABÍDKOVÁ CENA

|  | Počet ks | cena (Kč bez DPH) | sazba DPH | samostatně DPH | cena celkem (Kč včetně DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Celková nabídková cena dle specifikace | 1 |  |  |  |  |

Pozn.:

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na provedení díla, tj. i vedlejší náklady, jejichž vynaložení účastníci předpokládají při plnění této veřejné zakázky jako např. zaměření, doprava, odvoz a likvidace obalů, montáž v místě instalace, proškolení zaměstnanců objednatele.

Součástí nabídky musí být produktový list konkrétního nabízeného typu přístroje.

_____________________

Elekronický podpis prodávajícího