# Technická specifikace technologie/vybavení

# Minimální požadované technické parametry předmětu plnění

Název technologie: Mikrobiologický bezpečnostní box třídy II – MBB II („biohazard box“)

Stručný popis technologie a stanovení výzkumného účelu a využití:

Jedná se o mikrobiologický bezpečnostní box (MBB, MSC) třídy II pracujícím na principu laminárního proudění vzduchu. Box je určen pro práci s patogenním materiálem, který by mohl představovat riziko pro okolní prostředí nebo osobu operátora. Zároveň umožňuje práci s materiálem vyžadujícím ochranu před vlivy okolního prostředí, zejména bakteriální nebo částicovou kontaminací. Možnost úplné dezinfekce a sterilizace pracovních prostor zařízení chemickými prostředky a zabudovanou UV výbojkou zamezuje křížové kontaminaci mezi jednotlivými vzorky.

Zařízení bude využíváno zejména pro práci se živými buněčnými kulturami původem z ryb. Umožní práci s materiálem patogenním pro vodní organizmy a testování jejich jeho vlastností na buněčných kulturách podle zásad 3R.

| Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota | Závaznost |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodavatel | - |  |  |
| Výrobce | - |  |  |
| Požadované parametry technologie: |
| Třída | Mikrobiologický bezpečnostní box třídy II |  | podmínka |
| Certifikace doložena nezávislou certifikační autoritou | EN12469 |  | podmínka |
| Filtry | HEPA, čítač provozních hodin, permamentní monitoring stavu filtrů |  | podmínka |
| Maximální vnější rozměry (šířka x hloubka) | 140 cm x 90 cm |  | podmínka |
| Maximální vnější rozměry | Musí umožnit průchod dveřmi šířky 90 cm |  | podmínka |
| Vnitřní prostor | Nerezová ocel |  | podmínka |
| Minimální rozměry pracovní plochy | 1150 x 580 mm |  | podmínka |
| Pracovní deska | Nerezová ocel, perforovaná, vyjímatelná |  | podmínka |
| Bezpečnostní čelní sklo pro uzavření zařízení | ano |  | podmínka |
| Motorizovaný posun čelního skla s definovanými automatickými polohami | ano |  | podmínka |
| Možnost kompletního utěsnění vnitřního prostoru (vzduch, aerosol) | ano |  | podmínka |
| Vnitřní osvětlení | min. 1200 Lux |  | podmínka |
| Přípojka vakua | ano |  | podmínka |
| Průchodník na plyn/plynový ventil | ano |  | podmínka |
| Vnitřní zásuvka (230 V, jištění 3 A) | 2 x |  | podmínka |
| Přípojky technologií (plyn, vakuum, elektřina) ze zadní nebo horní strany zařízení | ano |  | podmínka |
| UV lampa | zabudována, s programovatelným časovačem a samostatným čítačem provozních hodin |  | podmínka |
| Ovládání proudění vzduchu | mikroprocesorem se senzory |  | podmínka |
| Monitorování vzduchové bariéry | ano |  | podmínka |
| Hlášení narušení vzduchové bariéry | alarm akustický i optický |  | podmínka |
| Maximální hlučnost zařízení při plném výkonu | 57 dB(A) |  | podmínka |
| Přístup k filtrům a údržba zařízení | z přední strany |  | podmínka |
| Příslušenství |  |  |  |
| Samostatně stojící zařízení (stojan součástí dodávky) | ano |  | podmínka |
| Servis a záruka: |
| Rychlost servisního zásahu | do 24 hodin |  | podmínka |
| Záruka | 2 roky |  | podmínka |

- V ……… dne …… 2019

- ……………….………………………………………………

- Jméno, funkce a podpis oprávněné osoby