- Příloha č. 1d – Technická specifikace pro část 4

| Název veřejné zakázky: | Dodávka 4 přístrojů |
| --- | --- |
| Část veřejné zakázky: | Část 4: Mikrofluidizér pro malé objemy |

- Identifikační údaje účastníka

- (Účastník vyplní tabulku údaji platnými ke dni podání nabídky)

| - Název účastníka | - [doplní účastník] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Sídlo | - [doplní účastník] |  |  |
| - Kontaktní adresa | - [doplní účastník] |  |  |
| - IČ/DIČ | - [doplní účastník] |  | - [doplní účastník] |
| - Osoba oprávněná zastupovat účastníka | - [doplní účastník] |  |  |
| - Telefon, fax | - [doplní účastník] |  |  |
| - Www | - [doplní účastník] |  |  |
| - Kontaktní osoba, telefon | - [doplní účastník] |  |  |
| - Kontaktní email č. 1 a č. 2 | - [doplní účastník] | - [doplní účastník] |  |

- Minimální požadované technické parametry předmětu plnění

Název technologie / vybavení:	Mikrofluidizér pro malé objemy

- autonomní generování pracovního tlaku (elektricko-hydraulický pohon) minimálně do 2000 barů a dosažených střižných silách minimálně 1x107 sec-1 v keramické nebo diamantové cele

- provedení v tlakově odolném nerezu

- minimální objem vzorku 1ml nebo menší

- minimální mrtvý objem systému 100 µl nebo menší

- teplotní limit pro vzorek 70°C nebo vyšší

- možnost externího chlazení/ohřívání vzorku a mikrofluidní cely

- řídicí jednotka je zabudována v přístroji a umožňující nastavení a on line kontroly tlaku, monitorování parametrů homogenizačního procesu a okamžité přerušení chodu tlakové pumpy

Prohlašuji, že nabízený předmět plnění splňuje veškeré shora uvedené požadavky.

- V ……… dne …… 2020

- ……………….………………………………………………

Jméno, funkce a podpis oprávněné osoby

Na e-mailovou adresu kontaktní osoby mohou být doručovány dokumenty zadávacího řízení