Příloha č. 3

Minimální parametry (nesplnění povede k vyřazení účastníka z výběrového řízení).

Spektrometr:

- Simultánní optický emisní spektrometr s indukčně buzeným plazmatem (ICP-OES)

- Vertikální orientace plazmové hlavice s duálním (axiálním i radiálním) pozorováním

- Možnost měření v módech s axiálním pohledem, radiálním pohledem a s duálním pohledem (tj. axiálně + radiálně v jednom měření) bez nutnosti přestavby hořáku.

- Možnost softwarové optimalizace pozorovací výšky emise v radiálním směru.

- Délka měření vzorku (délka analýzy) časově nezávislá na počtu měřených prvků, počtu měřených čar a intenzitách jejich signálu v celém rozsahu spektra min 167 – 780 nm.

- Eliminace chladného konce plazmatu a odvod tepla bez nutnosti přidávání dalšího proudu plynu.

- Chlazený detektor s ochranou každého pixelu proti přesycení s kontinuálním pokrytím celého spektra v rozsahu alespoň 167 - 780 nm.

- Polovodičový RF generátor s nastavitelným výkonem v rozsahu min. 750-1500W pro axiální a radiální mód.

- Vysoce robustní plasma umožňující proměřovat vzorky s vyšším podílem solí – stabilita signálu <1% RSD v průběhu 8 hodin (bez jakékoliv korekce).

- Možnost výměny zmlžovače a/nebo mlžné komory se zapáleným plazmatem.

- Alespoň 5-ti kanálová peristaltická pumpa s funkcí „rychlé pumpy“ pro urychlení transportu roztoku do zmlžovacího systému a rychlejší proplach systému.

Příslušenství:

- Vodní recirkulační chladící jednotka s tichým chodem pro umístění v neklimatizované laboratoři.

- Automatický podavač vzorků s regulovatelnou rychlostí proplachu a základní kapacitou alespoň 150 pozic vč. min 200 ks vzorkovnic o objemu min. 15-20 ml a min 20 ks vzorkovnic pro standardy o objemu 50 ml.

- 3x křemenný hořák, 1x cyklonická mlžná komora, 1x zmlžovač pro vodné/okyselené vzorky, hadičky peristaltického čerpadla (min 20 ks pro vzorek a min 20 ks pro odpad)

- Filtrační systém vzduchu pro minimalizaci depozitu prachu uvnitř přístroje.

- Roztok pro kalibraci vlnových délek (pokud je vyžadován přístrojem) 1 ks

Software:

- Ovládací SW pro řízení analýzy a vyhodnocování dat.

- Zabudovaná knihovna analytických čar a potenciálních interferencí.

- SW funkce pro automatické vyhodnocení interferencí na čarách analytů a návrh vhodných emisních čar prostých interferencí.

- Automatická (polynomická) i manuálně nastavitelná korekce pozadí s možností retrospektivní změny volby korekce pozadí po ukončení měření.

- Kalibračně nezávislá automatická spektrální dekonvoluce (matematické rozkrytí složitých spektrálních interferencí) s možností trvalého uložení interferenčních modelů do spektrální knihovny.

- Možnost rychlého (1 vzorek v celém rozsahu spektra – délka měření max. 30 s) semikvantitativního screeningu obsahu kovů v neznámých vzorcích bez nutnosti tvorby vlastních kalibračních křivek.

- Možnost použití rychlého semikvantitativního měření jako doplňku při měření vzorků na vlastní kalibrace.

- Možnost exportu naměřených dat do formátu kompatibilního s MS Excel a formátu PDF.

PC stanice:

Parametry níže jsou definovány buď jako minimální, maximální nebo jako přesně daná hodnota, případně vlastnost. Do prázdné kolonky uchazeč doplní:

−	V případě vyčíslitelného parametru: konkrétní číselnou hodnotu (odpovídající požadovanému minimu, maximu či přesně dané hodnotě)

−	V případě nevyčíslitelného parametru: ANO / NE v závislosti na tom, zda jeho nabízené zařízení požadavek splňuje / nesplňuje

V případě, že nabídka uchazeče nebude splňovat požadované parametry (tj. v případě vyčíslitelného parametru nabídka nesplní požadovanou hodnotu a v případě nevyčíslitelného parametru bude u požadavku uvedeno NE) bude nabídka takového uchazeče vyloučena z výběrového řízení.

| Parametr (Minimální požadované technické parametry) |  | Parametry nabízené dodavatelem | Splňuje ANO / NE |
| --- | --- | --- | --- |
| · Procesor | Intel Core i5-9400 @ 2.90GHz |  |  |
| · RAM | 8GB |  |  |
| · HDD1 | 250GB SSD |  |  |
| · HDD2 | 1TB |  |  |
| · DVD-RW | ano |  |  |
| · Velikost | Tower |  |  |
| · Příslušenství | Klávesnice + myš |  |  |
| · OS | Win10 OEM |  |  |
| · Ostatní | komunikační port se spektrometrem |  |  |
| · Monitor | min 24“ matný, LCD IPS 16:10 1920:1200 |  |  |
| · Záruka | 3NBD onsite na celou sestavu |  |  |

- pořizovatelem (ÚHÚL) bude k přístroji dodán a nainstalován software W10 Enterprise LTSC centrálně používaný ve firmě.

Instalační a jiné požadavky:

- Provoz na argon čistoty 99.996 % (4.6)

- Instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a zavedení ICP-OES metod pro analýzu prvků v roztocích vzorků po výluhu v roztoku BaCl2, výluhu HCl, a extrakčním výluhu Mehlich 3 do 14 dní po instalaci přístroje, proškolení a zaučení. Analyzované prvky Na, K, Ca, Mg, Mn, Al, P, Fe, Si v koncentracích od ppm do cca 5 %.

- Servis přístroje do 2 pracovních dnů po oznámení požadavku telefonicky nebo mailem

- Záruka 24 měsíců