- Technická specifikace technologie/vybavení

- Minimální požadované technické parametry předmětu plnění

Název technologie:

Přístroj k záznamu změny flourescence v průběhu reakce při nastavitelné teplotě potřebné k použití na metodu „Loop-mediated isothermal amplification“ (LAMP) v reálném čase

Stručný popis technologie a stanovení výzkumného účelu a využití:

Přístroj k záznamu změny flourescence při amplifikaci DNA/RNA v průběhu reakce při nastavitelné teplotě potřebné k použití na metodu „Loop-mediated isothermal amplification“ (LAMP) v reálném čase (pro účely přibližné kvantifikace templátové DNA) v terénních podmínkách.

-	Přístroj k analýze vzorků pomocí LAMP při stálé, přesně nastavitelné teplotě

-	Kontinuální záznam amplifikace DNA, kolorimetricky nebo pomocí fluorescence

-	Specifikace parametrů vzniklého DNA produktu na základě teploty tání, nasedání nebo délky

produktu.

-	zpracování více vzorků v jednom běhu, min. 8

-	zdroj napájení na baterie, možnost provozu mimo laboratoř

-     účel rychlá diagnostika nákaz v terénních podmínkách

-     možnost odběru specializovaných reagencií (mastermixy s polymerázou bez hydrolyzační,

exonukleázové aktivity) a dalšího spotřebního materiálu.

| Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota | Závaznost |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodavatel | - |  |  |
| Výrobce | - |  |  |
| Požadované parametry technologie: |  |  |  |
| Metoda/y detekce | LAMP + melting curve analysis alternativně annealing curve analysis |  | podmínka |
| Min/max výkon/příkon | Max. spotřeba 175 W, napájení dobíjecí baterií a ze sítě |  | podmínka |
| Min/max otáčky |  |  |  |
| Min. požadované rozlišení |  |  |  |
| Požadovaná přesnost (v různých parametrech) | Přesnost nastavené teploty +-0.1°C v rozsahu 8-95°C |  | podmínka |
| Min/max objem reakce | 15-100µl |  | podmínka |
| Max hmotnost | 4 kg |  | podmínka |
| Max rozměry | 40*30*15 cm |  | podmínka |
| Min nosnost |  |  | podmínka |
| Pracovní podmínky (min/max teplota, vlhkost apod.) | Vnější provozní teplota 10-40°C |  | podmínka |
| Rychlost | Nahřívání ramp rate min 0.2°C/s |  | podmínka |
| Rozsah vlnových délek |  |  | podmínka |
| Citlivost |  |  | podmínka |
| Dynamický rozsah |  |  | podmínka |
| Typ používaného spotřebního materiálu | Stripy, reakční mastermixy a specifické sady primerů |  | podmínka |
| Příslušenství a software |  |  |  |
| HW a SW pro řízení systému součásti dodávky | SW kompatibilní s OS Microsoft Windows |  | podmínka |
| Kompatibilita s již používaným SW nebo HW (jakým?) | Možnost přímého propojení s počítačem pro ovládání a stažení dat. |  | podmínka |
| Minimální počet uživatelů SW | Vícenásobné instalace (min 5 ) |  | podmínka |
| Rozšířitelnost |  |  |  |
| Automatické funkce |  |  |  |
| Export do formátů (xls, pdf, txt, tiff, jpg apod) | txt, alternativně xls/xlsx |  | podmínka |
| Další příslušenství | odolné pouzdro k přepravě přístroje v terénních podmínkách |  | podmínka |
| Servis a záruka: |  |  |  |
| Rychlost servisního zásahu | do 2 dnů od nahlášení poruchy |  | podmínka |
| Servisní podmínky (např. údržba v provozuschopném stavu po dobu 2 let v ceně) |  |  | podmínka |
| Záruka | min. 2 roky |  | podmínka |

- V ……… dne …… 2020

- ……………….………………………………………………

- Jméno, funkce a podpis oprávněné osoby