Zadavatelem požadované technické a funkční vlastnosti, včetně vybavení	*)Plnění parametrů dodavatelem (ANO/NE), upřesnění
Mikrovlnný rozkladný systém	1 ks
Tovární značka a typ
mikrovlnný reaktor musí být kompaktních rozměrů kvůli umístění do digestoře.
reaktor musí být schopen paralelně (v jednom kroku) rozložit minimálně 12 vzorků
přístroj musí umožňovat průběžné monitorování teploty ve všech reakčních nádobkách
reakční nádobky musí být vyrobeny pouze z čistého teflonu
reakční nádobky musí umožňovat bezpečné odpuštění přetlaku plynných zplodin reakce během rozkladu při tlaku nejméně 20 bar
maximální teplota a tlak během rozkladu musí být alespoň 250 °C a 20 bar
největší přípustný rozměr (š x h) je 365 x 535 mm
Délka záruční doby alespoň 24 měsíců
ovládání přístroje přes integrovaný dotykový displej
zavírání a otevírání reakčních nádobek bez použití nástrojů (klíčů apod.)

*) Poznámka:
Zadavatel požaduje technické parametry a vybavení s tím, že:
1. vyplní tovární značku a typ,
2. dodavatel napíše požadavek „NE“ v případě, že nesplňuje požadavky zadavatele,
3. v případě že dodavatel požadavky zadavatele splňuje, napíše „ANO“
4. případně parametry upřesní,

NABÍDKOVÁ CENA
cena / (Kč bez DPH)	sazba DPH	samostatně DPH	cena celkem / (Kč včetně DPH)

Pozn.:
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na provedení dodávky, tj. i vedlejší náklady, jejichž vynaložení účastníci předpokládají při plnění této veřejné zakázky jako např. doprava, odvoz a likvidace obalů, doprava zboží do určených prostor, uvedení do provozu, proškolení zaměstnanců kupujícího, apod.

…..............................................
elektronický podpis dodavatele