- Plynový chromatograf

- Technická specifikace

Plynový chromatograf

- Plně dvoukanálový systém

- Operační teplota termostatu v rozsahu +4 °C nad okolní teplotu až max. 450°C

- Rychlost ohřevu termostatu až  65°C/min v celém rozsahu teplot

- Min. 20 teplotních ramp a 21 prodlev

- Maximální doba chlazení z teploty 450°C na 50°C max. 210 sec

- Přesnost natavení tlaku min. 0.001 psi v rozsahu 0.000 - 99.999 psi

- Možnost rozšíření o plně hardwarově integrovanou automaticky chromatografickým softwarem programovatelnou změnu nosného plynu (He/H2, He/N2)

2 x PTV/MMI injektor

- Plně kontrolován elektronickou kontrolou tlaku

- Teplotně programovatelný nástřik umožňující režimy split/splitless a zároveň nástřiky velkých objemů vzorku

- Nastavení provozní teploty injektorů v rozsahu až do 450°C, 10 programovatelných teplotní rampy s rychlostí až 900 °C/min.

- chlazení pomocí kapalného CO2

- Možnost rychlé výměny linerů bez nutnosti použití nástrojů/klíčů (systém turn-top nebo obdobný)

2 x ECD detektor

- Max. provozní teplota 400 °C

- Detekční limit < 5,5 fg/mL  (Lindane)

- Lineární rozsah > 5 x 104 Lindane

FID detektor

- Max. provozní teplota 450 °C

- Detekční limit < 1,4 pg C/s  (Tridecane)

- Lineární rozsah > 107

- Rychlost sběru dat až 500 Hz v případě rychlé chromatografie

Autosampler pro kapalný nástřik

- Reprodukovatelnost nástřiku lepší než 0.3 % RSD

- Programovatelná rychlost nástřiku v rozsahu 2,5 až 1000 uL/sec

- Rozsah objemu nástřiku 0,01 až 250 ul v závislosti na použité stříkačce

- Kapacita autosampleru min. 160 vzorků

- Dvě věže pro simultánní nebo nezávislý nástřik na oba kanály GC nebo pokročilou přípravu vzorku

- Modul automatické přípravy vzorku – min. míchání, ohřev, chlazení, čtečka čárových kódů

Vyhodnocovací software a pracovní stanice

- Samostatný počítač s řídicím a vyhodnocovacím softwarem vybaven SSD diskem a min. 24´´ monitorem

- Barevná laserová, síťová, duplexní tiskárna

- Software pro diagnostiku a monitorování GC

- Možnost uzamčení retenčních časů přímo v metodě a nastavení instrumentu

Další požadavky

- Min. 24 měsíční záruční lhůta

- Sada chromatografických kolon níže uvedených typů

HP-5, 30 m x 0.32 mm, 0.25 um

DB-5, 60m x 0.25 mm, 0.25 um

DB-5ms Ultra Inert, 60m x 0.25 mm, 0,1 um

DB-17 60m 0,25mm, 0,25 um

HP-88 100m, 0,25mm ID, 0,2um

- Sada 12 stříkaček pro dodaný autosampler o objemu 10 ul