Příloha č. 1 smlouvy – Technická specifikace

| Základní technické parametry | Požadovaná úroveň | Hodnota parametru dodávky |
| --- | --- | --- |
| A. Kapalinový chromatograf a on-line SPE |  |  |
| 1. Binární vysokotlaké čerpadlo pro chromatografii |  |  |
| tlakový limit (bar) | ≥1300 |  |
| minimální průtok (ml/min) | ≤0,001 |  |
| maximální průtok (ml/min) | ≥5 |  |
| maximální průtok při tlaku 1300 bar (ml/min) | ≥2 |  |
| mrtvý objem s mixerem (µl) | ≤50 |  |
| vakuový degasser | ano |  |
| selekční ventil pro výběr až ze 4 zásobníků mobilní fáze | ano |  |
| senzor úniku mobilní fáze | ano |  |
| 2. Kvarterní čerpadlo pro on-line prekoncentraci vzorků |  |  |
| tlakový limit (bar) | ≥400 |  |
| mrtvý objem s mixerem (µl) | ≤1500 |  |
| minimální průtok (ml/min) | ≤0,001 |  |
| maximální průtok (ml/min) | ≥10 |  |
| 4 kanálový vakuový degasser | ano |  |
| 3. Ventily a další příslušenství pro on-line SPE |  |  |
| 2 poziční 10 port ventil s tlakovou odolností do 1300 bar | ano |  |
| 2 poziční 10 port ventil s tlakovou odolností do 400 bar | ano |  |
| sada kapilár pro propojení on-line SPE a HPLC | ano |  |
| startovací sada spotřebního materiálu pro on-line SPE | ano |  |
| možnost přímého nástřiku při on-line SPE zapojení | ano |  |
| 4. Automatický dávkovač vzorků |  |  |
| konfigurace autosampleru umožňující přímý nástřik i prekoncentraci vzorku bez manuální přestavby systému | ano |  |
| softwarová kompatibilita on-line SPE s analýzou LC-MS/MS umožňující měření souboru více vzorků | ano |  |
| programování dávkovacího cyklu, ředění, mísení přímo v dávkovací smyčce | ano |  |
| tlaková odolnost (bar) | ≥1300 |  |
| počet pozic autosampleru pro vialky objemu 2 ml | ≥300 |  |
| počet pozic autosampleru pro vialky objemu 6 ml | ≥60 |  |
| minimální dávkovaný objem (µl) | ≤0,1 |  |
| maximální dávkovaný objem (µl) | ≥1800 |  |
| minimální interval rozsahu teplot termostatování vzorků na principu kompresoru (oC) | 4 - 40 |  |
| přenosový efekt (carryover) (%) | ≤0,0009 |  |
| 5. Termostat kolon |  |  |
| minimální teplota (oC) při laboratorní teplotě 20 oC | ≤5 |  |
| maximální teplota (oC) při laboratorní teplotě 20 oC | ≥110 |  |
| maximální odchylka stability teploty (oC) | ± 0,04 |  |
| rychlost ohřevu z pokojové teploty na 40 oC (min) | ≤5 |  |
| rychlost chlazení ze 40 oC na 20 oC (min) | ≤10 |  |
| selekční ventil umístěný v regulovaném termostatovaném prostoru včetně všech kapilár umožňující výběr z 6 ks kolon | ano |  |
| 2 oddělené zóny, každá samostatně ovládaná | ano |  |
| kapacita ks kolon délky 30 cm v termostatu | ≥4 |  |
| kapacita ks kolon délky 10 cm v termostatu | ≥8 |  |
| 6. Parametry požadované pro celý systém |  |  |
| maximální tlakový limit celé sestavy v režimu přímého nástřiku (bar) | ≥1300 |  |
| maximální tlakový limit celé sestavy v režimu on-line SPE (bar) | ≥400 |  |
| B. Hmotnostní spektrometr |  |  |
| tandemový hmotnostní spektrometr s analyzátorem typu trojitého kvadrupolu QqQ | ano |  |
| ESI ionizační sonda, sprejování v ortogonálním uspořádání ke vstupní kapiláře | ano |  |
| dusík jako jediný sprejovací a sušící plyn pro iontový zdroj | ano |  |
| automatické ladění detektoru prostřednictvím zabudovaného systému pro dávkování kalibrantu | ano |  |
| rychlost skenování (Da/sec) | ≥13000 |  |
| spodní hranice hmotnostního rozsahu (amu ) | ≤5 |  |
| horní hranice hmotnostního rozsahu (amu ) | ≥1800 |  |
| Citlivost pro reserpin (fg/kolonu) v režimu MS/MS MRM ESI pozitivní jako instrumentální mez detekce (Instrument Detection Limit - IDL) Způsob stanovení: positivní mód, elektrosprej, snímání min. 1 MRM přechodu, vyhodnocení na přechod 609-195. Výpočet: IDL(fg) = t x (%RSD / 100) x nastřikované množství (fg), kde t = kritická hodnota Studentova rozdělení dat pro 99 %hladinu spolehlivosti s n-1 stupni volnosti (n je počet měření) a %RSD = relativní směrodatná odchylka plochy píku získaná n měřeními. Koncentrační hladina standardu/vzorku, ze které bylo IDL stanoveno nesmí být více než 5x vyšší než vypočtené IDL. V případě, že Instrument Detection Limit (IDL) není součástí oficiální dokumentace výrobce, musí být doložen výsledky měření a dodavatel musí být schopen jej prokázat během instalace. | ≤0,8 |  |
| Citlivost pro chloramphenicol (fg/kolonu) v režimu MS/MS MRM ESI negativní jako instrumentální mez detekce (Instrument Detection Limit - IDL) Způsob stanovení: negativní mód, elektrosprej, snímání min. 1 MRM přechodu, vyhodnocení na přechod 321-152. Výpočet: IDL(fg) = t x (%RSD / 100) x nastřikované množství (fg), kde t = kritická hodnota Studentova rozdělení dat pro 99 %hladinu spolehlivosti s n-1 stupni volnosti (n je počet měření) a %RSD = relativní směrodatná odchylka plochy píku získaná n měřeními. Koncentrační hladina standardu/vzorku, ze které bylo IDL stanoveno nesmí být více než 5x vyšší než vypočtené IDL. V případě, že Instrument Detection Limit (IDL) není součástí oficiální dokumentace výrobce, musí být doložen výsledky měření a dodavatel musí být schopen jej prokázat během instalace. | ≤0,8 |  |
| pozorovací čas (MRM dwell time) (msec) | ≤1 |  |
| lineární dynamický rozsah | ≥106 |  |
| rychlost přepínání polarity (msec) | ≤30 |  |
| C. Řídící jednotky a software |  |  |
| Software pro řízení systému, sběr a vyhodnocování dat, umožňující kvalitativní i kvantitativní analýzu analýzu s možností instalace na min. 2 PC jednotky (min. 2 licence) a s možností tvorby uživatelských reportů | ano |  |
| kontrola a řízení on-line SPE, HPLC a MS detektoru jedním softwarem | ano |  |
| PC pro obsluhu LC-MS/MS a pro sběr dat, min. 4 jádrový procesor, min.8 GB RAM, min. 500 GB HDD, DVD, LAN, optická myš, klávesnice, OS Windows ve verzi plně kompatibilní s dodávaným software, Microsoft Office | ano |  |
| PC pro zpracování dat z LC-MS/MS, min. 4 jádrový procesor, min. 8 GB RAM, min. 500 GB HDD, DVD, LAN, optická myš, klávesnice, OS Windows ve verzi plně kompatibilní s dodávaným software, Microsoft Office | ano |  |
| 4 ks 24" LED monitor, automatická regulace jasu, antireflexní povrch displeje, rozlišení ≥1920 x1080 bodů, typ panelu IPS, odezva ≤5 ms, kontrast ≥1000 :1, jas ≥250 cd/m2 | ano |  |
| Laserová černobílá tiskárna s duplexním tiskem a skenerem, síťová, s rychlostí tisku nad 20 stran/min. | ano |  |
| Software umožňující screening a kvantitativní analýzu (připravené analytické metody pro analyty z oblasti analýzy životního prostředí a potravin, např. pesticidy, léčiva, průmyslové kontaminanty), možnost hledání v databázích, vytváření uživatelských databází | ano |  |
| Databáze MRM přechodů, obsahující pesticidy, toxiny a léčiva s alespoň 2500 sloučeninami, z toho alespoň pro 700 látek jsou obsaženy plně optimalizované MRM přechody | ano |  |
| Tvorba kvantifikační vyhodnocovací metody přímo z naměřených dat (automatické nalezení retenčního času analytu, kvantifikačního a konfirmačních MRM přechodů, parametrů integrace) | ano |  |
| Možnost měření v režimu MS/MS MRM s možností nastavení až do 10 MRM přechodů spouštěných intenzitou primárního MRM přechodu | ano |  |
| Softwarově automatizované rozložení MRM přechodů podle retenčních časů analytů s automatickou optimalizací dwell time v každém bodě pro dosažení konstantního počtu bodů přes každý chromatografický pík | ano |  |
| Možnost automatizovaného ladění MRM přechodů pomocí nástřiků z vialky se standardem s chromatografickou separací | ano |  |
| Možnost automatizované optimalizace parametrů iontového zdroje pomocí nástřiků z vialky se standardem s chromatografickou separací | ano |  |
| D. Další příslušenství |  |  |
| odpovídající počet boxů pro tlumení provozního hluku vakuových pump | ano |  |
| E. Další požadavky |  |  |
| Instalace dodávané technologie v místě plnění (Povodí Vltavy, státní podnik, Vodohospodářská laboratoř Plzeň, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň) | ano |  |
| Servisní podpora: Reakční doba servisu od nahlášení závady do 24 hodin (telefon, e-mail), do 72 hodin (příjezd technika) | ano |  |
| Základní sada spotřebního materiálu nutná pro instalaci a předvedení systému a pro první rok provozu, základní nářadí | ano |  |
| Základní školení HW a SW pro min. 3 osoby (interně v místě plnění) v délce min. 4 dny při předání a převzetí předmětu koupě | ano |  |
| Zavedení metod zkušeným aplikačním specialistou a garance převedení stávajících metod LC-MS/MS v rozsahu nejméně 100 analytů při předání a převzetí předmětu koupě | ano |  |
| Záruční doba min. 24 měsíců | ano |  |

Příloha č.2 smlouvy - Rozsah dokumentace předávané prodávajícím

Minimální rozsah dokumentace předávané prodávajícím je:

- Provozní a uživatelské dokumentace na CD nebo v jiné elektronické formě, v rozsahu umožňujícím správné používání a údržbu přístroje LC-MS/MS. Dokumentace bude poskytnuta v podobě on-line systému kontextové nápovědy a současně v podobě off-line souborů s možností tisku obvyklými nástroji.

- Dokumentace standardní instalace systému.

- Dokumentace veškerých nastavení a změn oproti standardní instalaci systému, které prodávající provede v rámci uvádění do provozu.

Součástí výše uvedené dokumentace musí být popis řešení vytvořených integračních vazeb na další aplikace. Veškerá výše uvedená dokumentace musí být v českém jazyce.

- Prohlášení, že přístroj je nový a nepoužitý.

- Prohlášení o shodě platné v rámci Evropské unie.

- Protokol zkušebního měření.

Další dokumentaci specifikuje prodávající.