- Minimální požadované technické parametry

Název technologie / vybavení: Konfokální fluorescenční mikroskop

Stručný popis technologie / vybavení a stanovení výzkumného účelu a využití:

Konfokální fluorescenční mikroskop bude využíván pro komplexní studium procesů v živých buňkách a jejich interakce s nanočásticemi, k charakterizaci vakcinačních konstruktů, liposomálních preparátů, rekombinantních antigenů, biopolymerů, virů a VLP, bakterií a bakteriálních ghostů.

Systém patří ke klíčovým technologiím v rámci projektu FIT pro vývoj vakcín, diagnostik a teranostik. Další využití je plánováno pro studium lipidních membrán lipidních raftů Technologie je plánována pro výzkum a vývoj nanočástic na bázi lipoplexů pro cílení léčiv a genetických vakcín ve formě konstruktů nukleových kyselin (siRNA, mRNA, antisens oligonukleotidy, pDNA), struktury virů a VLP, konformace biopolymerů. Na VÚVeL bude systém využíván v rámci projektu FIT, CENATOX, Admirevet a dalších navazujících výzkumných projektů. Přístroj bude využíván také v rámci spolupráce s ICRC (společná laboratoř pro nanofarmakologii NanoPharm) při vývoji nových diagnostik a teranostik na bázi cílených nanočástic.

| Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota | Závaznost |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodavatel |  |  |  |
| Výrobce |  |  |  |
| Typ/model |  |  |  |
| Konfokální fluorescenční mikroskop | Ano |  | Podmínka |
| Preferované technické požadavky Požadavky jsou uvedeny v příloze tohoto dokumentu | Ano |  | Podmínka |
|  | Ano |  | Podmínka |
| Kontrolor a Software Součástí dodávky musí být řídící jednotka (PC a obrazovky) a software (anglická verze). | Ano |  | Podmínka |
| Přídavná zařízení | Ano |  | Podmínka |
| Rozměry přístroje (V x Š x H) | Uveďte: rozměry nerelevantní |  | Informativní |
| Hmotnost přístroje | Uveďte: hmotnost nerelevantní |  | Informativní |
| Požadavky na napájení: 230 V | Ano |  | Podmínka |
| Další požadavky |  |  |  |
| V dodávce budou obsaženy přístroje, příslušenství i spotřební materiál (který je součástí dodávky) ve verzi, která je pro daný typ výrobku aktuální (poslední) | Ano |  | Podmínka |
| Dodání na místo určení, instalace, uvedení do provozu a instruktáž součástí dodávky. | Ano |  | Podmínka |
| Zabezpečení servisu a případných preventivních prohlídek po celou dobu životnosti přístroje | Ano |  | Podmínka |

Příloha

Technická specifikace konfokálního fluorescenčního mikroskopu

Technická specifikace zohledňuje specifické plánované využití přístroje v rámci projektu FIT a v rámci potřeb VÚVeL a spolupracujících institucí v oblasti biomedicíny.

Minimální technické požadavky:

Invertovaný plně automatický konfokální mikroskop s bílým laserem

1) Inverzní mikroskop

•	Plně motorizovaný invertovaný stativ. Skenovací stolek xy plně motorizovaný s velmi přesným pohybem s velkým rozlišením. Inzertní vložku do stolku s vysokou přesností pohybu v ose z. Motorizovaný, automatický kondensor pro automatickou změnu kontrastních metod.

•	Ovládání ostření a xy posuvu pomocí ovladače odděleného od antivibračního stolu.

•	Ovládání mikroskopu přes softwarové rozhraní a manuálně na mikroskopu.

•	Procházející LED světlo. Motorizovaný karusel fluorescenčních filtrů min. 6 pozic.

•	Filtry pro DAPI, FITC, RHOD, DsRed. Externí zdroj fluorescence s metalhalidovou lampou s životností min. 2000h s výkonem 120W s možností regulace intenzity s IR/UV filtrem, vyjímatelným.

•	Dotykový display na mikroskopu pro ovládání všech důležitých parametrů mikroskopu a USB s možností uložení parametru na mikroskopu. Motorizovaný objektivový revolver s místem pro 6 objektivů.

•	Hardwarový autofokus + softwarový autofokus.

•	Kultivační komora z průhledného plastu s možností připojení a regulace plynu spolu s aktivním zvlhčovačem vzduchu s čidlem pro měření CO2 a vlhkosti.

•	Objektivy přizpůsobené pro konfokální mikroskopii:

o	Plan-apochromat 10x suchý objektiv s N.A. min. 0.30.

o	Plan-apochromat 20x multiimerzní objektiv s N.A. min. 0.70.

o	Plan-apochromat 40x vodní objektiv s N.A. min. 1.1.

o	Plan-apochromat 63x olejový objektiv s N.A. min. 1.4.

o	Plně motorizovaný diferenciální interferenční kontrast (DIC) pro všechny objektivy.

2) Konfokální nástavec – parametry

•	Laserové zdroje pokrývající vlnové délky 405, 458, 476, 488, 496, 514, 561 a 633nm.

•	Laser s rozsahem vlnových délek min. od 475 – 655 nm. Možnost použít současně min. 6 vlnových délek současně z tohoto laseru.

•	Akustickooptický laditelný filtr pro výběr vlnové délky a intenzity u všech použitých laseru.

•	Rychlost skenování vzorků s rychlostí 7 snímků/sekundu při rozlišení 512x512px  pro zorné pole min. 22mm alespoň ve třech konfokálních spektrálních kanálech současně.

•	Zoom v rozsahu 1x-50x.

•	Maximální rozlišení min. 8000x8000px.

•	Spektrální detekce: Rozklad světla na optickém hranolu pro zajištění maximální propustnosti systému.

•	Možnost nastavení libovolné oblasti zájmu v preparátu (ROI-Region Of Intere - st), Dlaždicové snímání s možností definování pozic v xyz. Skenovací mody xy, xyz, xyt, xyzt, xz, xzt, xzyt spektrální skeny pro zjištění aktuální odezvy vzorku na excitační vlnovou délku přes celé možné emisní spektrum v kombinaci s prostorovými a časovými skeny. Možnost optické rotace vzorků.

•	Detektory:

o	Alespoň 1x spektrální konfokální detektor s možností nastavení offset a gain, s QE 30%.

o	Alespoň 2x super citlivé spektrální detektory pro detekci velmi slabých fluorescenčních signálů, hardwarově oddělené pro lepší nastavení emisního spektra, QE 45%, gating funkce pro separaci auto fluorescence a zlepšení rozlišení. Možnost photon counting funkce.

o	Detektory musí být použitelné současně a musí umožňovat libovolné nastavení vlnových délek v detekční oblasti. Systém musí být rozšířitelný až na 4 spektrální detektory s QE 45%.

o	Alespoň 1x detektor pro pozorování v procházejícím světle, detektor pro DIC současně použitelný s konfokálními spektrálními detektory.

•	Mikroskop připraven pro další upgrade na nejnovější mikroskopické techniky, včetně super-rezolučních technik STED i Light Sheet modulu.

2) Sofware, PC, kamera  – parametry

•	Vysoce výkonný počítač s min. 1 24” monitorem 64-bit operační systém.

•	Software pro ovládání celého mikroskopu, spektrální „unmixing“, SW i HW autofokus, snímání mozaiky, možnost úprav obrázků, Z-stack, timelaps, 3D vizualizace a analýza. Modul pro dlouhodobé snímání, kolokalizace, FRAP a FRET analýzy, modul pro uchovávání dat a informací z inkubační komory k jednotlivým experimentům.

•	Off-line licence se softwarem.

•	Možnost dovybavení dalšími softwarovými moduly.

•	Bezplatný upgrade na software nejméně 5 let od instalace.

•	Celý systém musí být plně automatizován a ovládán softwarem.

•	Možnost připojení vzdálené kontroly celého systému 24h/7dní v týdnu.

•	HD Kamera: Kovové tělo kamery s peltierovým chlazením, možnost přepínání mezi barevným a monochromatickým módem, rozlišení: 2,8 Mpix  (1920x1440), velikost pixelu: 4,54µm x 4,54µm, expoziční čas: 4µs- 200 s, analogový zesilovač 1x - 10x, barevná hloubka 8/ 12 bit, snímání v módech  2x2, 4x4, 3x3, 5x5 (monochrom. i barevně), rychlost: full frame-40 fps, 5x5- 123fps, volně definovatelná oblast zájmu, hladina šumu <0,05 e/px/sec, digitální přiostřování obrazu, kalibrace barev, black balance, C-mouth 0,7x, USB 3.0

Poznámka:

Cena musí zahrnovat dopravu, instalaci systému a zaškolení obsluhy.

Součástí nabídky musí být délka záruční doby. Záruka min. 1 rok.

Nevyžadujeme manuál obsluhy přístroje v českém jazyce.

Zásadní požadavek s ohledem na další upgrade systému -  Systém mikroskopu musí být rozšířitelný o další moduly pokročilého zobrazování (STED, FLIM)