| Uchazečem nabízení plnění |  |  |
| --- | --- | --- |
| Technické specifikace předmětu zakázky | Požadovaná hodnota | Hodnota nabízeného plnění |
| Programovatelný zamrazovač | 1 ks |  |
| a) Technické parametry |  |  |
| - Vnitřní objem zamrazovací komory | v rozmezí 14 – 18 litrů |  |
| - Nerezová zmrazovací komora s řízeným chlazením a ohřevem, orientovaná vertikálně, to znamená, že vstup do komory je shora dolů, s průhledným víkem na pantu | ANO |  |
| - Teplotní rozsah přístroje | od +40 do -180 °C |  |
| - Rychlost zamražování | 0,01 až 60°C/min |  |
| - Editační a archivační software umožňující tvorbu programů zamrazování, ovládání přístroje, editaci programů, záznam a archivaci průběhu zamrazení, osobní identifikace uživatele, možnost exportu dat, tisk záznamů a jejich sestav | ANO |  |
| - Nerezová vestavba do zmrazovací komory pro kryozkumavky | ANO |  |
| - Sonda umožňující snímání teploty pilotního vzorku a sonda umožňující snímání teploty zamrazovací komory | ANO |  |
| - Připojení nerezovou flexní hadicí DN8 k centrálnímu zdroji kapalného dusíku | ANO |  |
| - Stůl s ocelovou konstrukcí a spodní policí, postforming 28mm, 1200x600x600mm, předpokládaná cena 8 tis. Bez DPH | ANO |  |
| b) Záruka a atesty |  |  |
| - Záruční a pozáruční servis včetně autorizace výrobce pro servis | ANO |  |
| - Minimální záruka | 24 měsíců |  |
| - Minimální doba garance pozáručního servisu | 5 let |  |
| - Instalace, dokumentace, zaškolení a výcvik tvorby zamrazovacích programů a práce se software v ceně | ANO |  |

REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY

|  | Počet ks | cena celkem (Kč bez DPH) | samostatně DPH | cena celkem (Kč včetně DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Programovatelný zamrazovač | 1 |  |  |  |
| První splátka (pevně daná) |  |  |  | 350 000,00 |
| Druhá splátka (zůstatek) |  |  |  |  |

Pozn.:

- Účastník dopočítá výši druhé splátky dle celkové výše jím nabídnuté ceny.

- Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na provedení dodávky, tj. i vedlejší náklady, jejichž vynaložení účastníci předpokládají při plnění této veřejné zakázky jako např. doprava, odvoz a likvidace obalů, vynesení zboží do určených prostor, instalace, proškolení zaměstnanců kupujícího, apod.