- Identifikace technologie

| Název technologie / vybavení: |  | Středotlaká kapalinová chromatografie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Program / projekt: |  | Číslo zakázky: |  |  |  |  |
| Inventární úsek: |  | Nákladové středisko: |  |  |  |  |
| Osoby odpovědné za pořízení a provoz technologie |  |  |  |  |  |  |
|  | Jméno, příjmení, titul |  | Email |  |  | Telefon |
| Koordinátor projektu | RNDr. Lubomír Janda, Ph.D. |  | janda@vri.cz, |  |  | +420 53333 1344 |
| Proškolený pracovník: | Mgr. Adam Norek, PhD; Mgr. Šárka Kobzová; |  | norek@vri.cz; kobzová@vri.cz, |  |  | +420 53333 1611 |
| Za specifikaci zodpovídá: | RNDr. Lubomír Janda, Ph.D. |  | janda@vri.cz, |  |  | +420 53333 1344 |
| Požadavky na instalaci |  |  |  |  |  |  |
| Místo dodání (budova, místnost): |  | VÚVeL, Hudcova 70, 62100 Brno, pavilon č. 3 |  |  |  |  |
| Požadovaná stavební připravenost (Ano/Ne): |  | NE |  |  |  |  |
| Požadavek na připojení (elektro 230/400 V, voda, odpad, pára, plyn, odtah, jiné) |  | 230 V; |  |  |  |  |
| Připojení k datové síti (Internet, NIS, LIS, PACS) |  | ANO |  |  |  |  |
| Další specifické požadavky na instalaci: |  | NE |  |  |  |  |
| Požadavky na provoz |  |  |  |  |  |  |
| Využití pro výzkum (V) kontrahovaný výzkum (KV) |  | V, KV |  |  |  |  |
| Spotřební materiál (předpokládaný roční objem v Kč): |  | 30 tis. Kč |  |  |  |  |
| Servisní náklady |  | 50 tis. Kč (předpokládaná doba života 10 let) |  |  |  |  |
| Požadavky na personál (stávající/nový): |  | Stávající personál oddělení 03, |  |  |  |  |
| Zdroj financování a režim výběrového řízení: |  | Fond reprodukce majetku |  |  |  |  |
| Požadavky na zakázku |  |  |  |  |  |  |
| Požadavky na servis (neuvedené ve vzorové smlouvě): |  | Ne |  |  |  |  |
| Požadovaná doba dodání (od podpisu smlouvy / od stavební připravenosti): |  | do 6 týdnů |  |  |  |  |
| Požadavky na záruku: |  | 24 měsíců |  |  |  |  |
| Zdroj financování |  | Fond reprodukce majetku |  |  |  |  |
| Počet kusů: |  | jeden |  |  |  |  |
| Předpokládaná cena Kč za 1 ks s DPH: |  | do 1 650 000,- Kč |  |  |  |  |
| Předpokládaná cena Kč celkem s DPH: |  | do 1 650 000,- Kč |  |  |  |  |

Prohlašuji, že požadovaná technologie je pro provoz nutná a zodpovídám za její řádné využívání dle zákona  268/2014 Sb.

| V Brně | dne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Jméno | Podpis |

- Minimální požadované technické parametry

Název technologie / vybavení: Středotlaká kapalinová chromatografie pro purifikaci proteinů

Stručný popis technologie / vybavení a stanovení výzkumného účelu a využití (min. 100 slov):

Rychlý proteinový kapalinový chromatograf (FPLC) je středotlaký chromatografický systém, který bude používán k izolaci a purifikaci proteinů z bakteriálních a živočišných buněčných homogenátů a k izolaci monoklonálních protilátek z buněčných kultur hybridomů. Kompletní přístroj s řídící jednotkou, potřebnými ventily, UV analyzátorem, sběračem frakcí, nanášecí pumpou i s detektorem vzduchu bude používán k aktuální purifikaci vzorku. Přístroj by měl být umístěn ve skleněném boxu s pracovní teplotou nastavitelnou nejméně od 4°C do 15°C, který bude součástí dodávky. K čištění proteinů budou využívány chromatografické přístupy, jako jsou: afinitní chromatografie, hydrofobní chromatografie, iontově výměnná chromatografie a gelová filtrace. Čisté proteiny budou dále podrobeny strukturní a funkční charakterizaci.

Standardní požadavky:

- Kompatibilita připojení kolon s kolonami firmy GE Healthcare (dříve Pharmacia LKB).

- Pístové pumpy (materiál titan, píst safírový nebo rubínový).

- Mixer pro tvorbu binárního gradientu.

- Senzor přítomnosti vzduchu v systému.

- Vstupní ventil s minimálně 5 porty umožňující použití až 5 různých pufrů v jednom purifikačním kroku.

- Automatické dávkování vzorku  (50 μl až 1000 ml objemy).

- Senzor detekující nasátí vzduchových bublin při injektáži vzorku na kolonu a umožňující automatické zastavení dávkování vzorku.

- Detektory – UV (280).

- Výbava softwarem  (celkové řízení sestavy ze softwaru, šablony metod, úprava elučních křivek, kalibrace).

- Dodavatel a Servis musí být autorizovaný výrobcem (doloženo certifikátem/ty).

- Prodávající musí umožnit reálné odzkoušení nabídnutého systému v praxi (v rámci ČR, nejlépe v Brně a okolí).

Příslušenství:

- Dávkovací pumpa pro injektáže větších objemů (do 1000 ml)  vzorků.

- Sběrač frakcí s variabilními držáky (96 jamkové destičky, 1,5 ml a 2,0 ml mikrozkumavky, zkumavky  15 ml a 50 ml).

- PC (PC, monitor, klávesnice) a ovládací software schopný řídit purifikační jednotku.

- Chladicí box s prosklenými dveřmi pro umístění jednoho chromatografu včetně sběrače frakcí pro teplotu cca 4°C-15°C.

Velikost a kapacita zařízení:

- Minimální - maximální průtok	0,1-20 ml/min

- Pracovní tlak do 20 MPa.	≤ 20 Mpa

| Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota | Závaznost |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodavatel |  |  |  |
| Výrobce |  |  |  |
| Typ/model |  |  |  |
| Středotlaká kapalinová chromatografie | Ano |  | Podmínka |
| Preferované technické požadavky | Ano |  | Podmínka |
| Pístové pumpy (materiál titan, píst safírový nebo rubínový). | Ano |  | Podmínka |
| Minimální - maximální průtok 0,1-20 ml/min Pracovní tlak do 20 MPa. ≤ 20 Mpa | Ano |  | Podmínka |
| Požadavky na napájení: 230 V | Ano |  | Podmínka |
| Další požadavky |  |  |  |
| V dodávce budou obsaženy přístroje, příslušenství i spotřební materiál (který je součástí dodávky) ve verzi, která je pro daný typ výrobku aktuální (poslední) | Ano |  | Podmínka |
| Dodání na místo určení, instalace, uvedení do provozu a instruktáž součástí dodávky. | Ano |  | Podmínka |
| Zabezpečení servisu a případných preventivních prohlídek po celou dobu životnosti přístroje | Ano |  | Podmínka |

Hodnotící kritéria:

Striktní splnění technických parametrů: vylučovací kritérium

Cena: 80%

Další technické požadavky: splnění technických parametrů: 20%