# Identifikace technologie

| Název technologie / vybavení: | Zařízení pro expanzi buněk a expresi proteinů |
| --- | --- |
| Program / projekt: | OP VVV / Projekt IFT-upgrade infrastruktury | Číslo zakázky: | IFT upgr-Infr Q4/2018 |
| Inventární úsek: |  | Nákladové středisko: |  |
| Osoby odpovědné za pořízení a provoz technologie |
|  | Jméno, příjmení, titul | Email | Telefon |
| Koordinátor projektu | RNDr. Jaroslav Turánek, CSc. | turanek@vri.cz | +420 533 331311 |
| Proškolený pracovník: | RNDr. Jaroslav Turánek, CSc. další pracovníci budou určeni | turanek@vri.cz |  |
| Za specifikaci zodpovídá: | RNDr. Jaroslav Turánek, CSc. | turanek@vri.cz | +420732813577 |
| Požadavky na instalaci |
| Místo dodání (budova, místnost): | VÚVeL, Hudcova 70, 62100 Brno |
| Požadovaná stavební připravenost (Ano/Ne): | NE |
| Požadavek na připojení (elektro 230/400 V, voda, odpad, pára, plyn, odtah, jiné) | 230 V; |
| Připojení k datové síti (Internet, NIS, LIS, PACS) | ANO |
| Další specifické požadavky na instalaci: | NE |
| Požadavky na provoz |
| Využití pro výzkum (V) kontrahovaný výzkum (KV) | V, KV |
| Spotřební materiál (předpokládaný roční objem v Kč): | 80 tis. Kč |
| Servisní náklady | 10 tis. Kč na rok (předpokládaná doba života 15 let) |
| Požadavky na personál (stávající/nový): | Stávající personál oddělení 07 |
| Zdroj financování a režim výběrového řízení: | Investice projektu IFT (5% příspěvek VÚVeL na projekt) (součást výběrového řízení v režimu podlimitní zakázky) |
| Požadavky na zakázku |
| Požadavky na servis (neuvedené ve vzorové smlouvě): | Ne |
| Požadovaná doba dodání (od podpisu smlouvy / od stavební připravenosti): | do 15 týdnů |
| Požadavky na záruku: | 24 měsíců |
| Zdroj financování | OP VVV IFT upgrade infrastruktury |
| Počet kusů: | jeden |
| Předpokládaná cena Kč za 1 ks bez DPH / s DPH: | 1 750 000 Kč |  |
| Předpokládaná cena Kč celkem bez DPH / s DPH: | 1 750 000 Kč |  |

Prohlašuji, že požadovaná technologie je pro provoz nutná a zodpovídám za její řádné využívání dle zákona  268/2014 Sb.

| V Brně | dne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Jméno | Podpis |

# Minimální požadované technické parametry

Název technologie / vybavení: Zařízení pro expanzi buněk a expresi proteinů v kultivačních vacích

Stručný popis technologie / vybavení a stanovení výzkumného účelu a využití (min. 100 slov):

Systém slouží pro expanzi eukaryotických a prokaryotických buněk (savčí buňky - CHO, NS0, SF9, mesenchymální kmenové buňky, adherentní a submersní buňky, buňky v mikronosičích, kvasinky, E.coli) a expresi proteinů ve vacích umístěných v kývací termostatované komoře s řízenou atmosférou. Součástí je jednotka pro koncentraci buněk nebo jejich produktů. Systém bude využíván pro produkci rekombinantních proteinů, VLP, pseudovirů a virů, pDNA/mRNA, polysacharidových antigenů, monoklonálních protilátek a exosomů v eukaryotických systémech. Pro účely projektu IFT musí být systém vybaven sadou různých vaků o velikosti 200 ml až 20 l. Jedná se o klíčový systém projektu IFT pro výuku a výzkum v oblasti nanotechnologie, biotechnologie a nanofarmakologie. Na VUVeL bude tato technologie využívána v rámci projektu IFT a bude přístupný pro další projekty v rámci OPVVV (FIT, CEREBIT), projekt OP VaVpI Admirevet a další navazující výzkumné projektů.

| Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota | Závaznost |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodavatel |  |  |  |
| Výrobce |  |  |  |
| Typ/model |  |  |  |
| Zařízení pro expanzi buněk a expresi proteinů v kultivačních vacích | Ano |  | Podmínka |
| Preferované technické požadavky Viz příloha: Technická specifikace | Ano |  | Podmínka |
| Doplňková zařízení |  |  |  |
| Software Součástí dodávky musí být řídící software. Programové vybavení musí umožňovat automatickou kontrolu stavu systému a řízení kultivační jednotky (wave rokeru). | Ano |  | Podmínka |
|  | Ano |  | Podmínka |
| Rozměry přístroje (V x Š x H) | Uveďte: rozměry Neudává se |  | Informativní |
| Hmotnost přístroje | Uveďte: hmotnost Neudává se |  | Informativní |
| Požadavky na napájení: 230 V | Ano |  | Podmínka |
| Další požadavky |  |  |  |
| V dodávce budou obsaženy přístroje, příslušenství i spotřební materiál (který je součástí dodávky) ve verzi, která je pro daný typ výrobku aktuální (poslední) | Ano |  | Podmínka |
| Dodání na místo určení, instalace, uvedení do provozu a instruktáž součástí dodávky. | Ano |  | Podmínka |
| Zabezpečení servisu a případných preventivních prohlídek po celou dobu životnosti přístroje | Ano |  | Podmínka |

Technická specifikace:

Zařízení pro expanzi buněk a expresi proteinů v kultivačních vacích

Hodnotící kritéria:

Kývací inkubátor s řídící jednotkou

- Kývací platforma s řídící jednotkou pro vaky do objemu 20 litrů s možností připojení platformy na vaky až do objemu 50 L

- Příprava a kontrola atmosféry až ze čtyř plynů (N2, O2, CO2 a Vzduch) –

- Charakteristika průtokoměrů a ventilů:

  - Zavzdušňovací modul pro práci se savčími, rostlinými nebo hmyzímu tkáňovými kulturami nebo pro mikrobiální fermentaci

  - 4 průtokoměry

  - 4 regulátory hmotnostního průtoku

  - Zpětný a pojistný ventil pro automatické míchání plynů pomocí regulátorů pO2 a pH

  - Přívod vzduchu

    - Průtokoměr pro měření vzduchu 0,16-1,16 lpm (l/min)

    - Hmotnostní průtokoměr pro vzduch 0,02 – 1,0 slpm (vzduch/N2)

  - Přívod kyslíku

    - Průtokoměr pro měření kyslíku 50-500 ccm (ml/min)

    - Hmotnostní průtokoměr pro kyslíku 10 – 500 sccm (O2)

  - Přívod dusíku

    - Průtokoměr pro měření vzduchu 0,16-1,16 lpm (l/min)

    - Hmotnostní průtokoměr pro vzduch 0,02 – 1,0 slpm (vzduch/N2)

  - Přívod CO2

    - Průtokoměr pro měření kyslíku 50-500 ccm (ml/min)

    - Hmotnostní průtokoměr pro kyslíku 10 – 500 sccm (O2)

- Možnost provádět kultivaci ve dvou vacích zároveň na jedné kývací platformě

- Nastavení podmínek procesu fermentace přes barevný dotykový displej minimální velikost 12“

- Možnost kontroly procesu přes displej nebo přes systém SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)

- Možnost nastavení rychlosti kývání nejméně v rozsahu 8 – 42 r/min. Kontrolu kývání lze provádět přímo na kývací platformě

- Možnost připojení systému pro měření životaschopné biomasy v tkáňových kulturách pro zajištění identického průběhu kultivace mezi různými šaržemi

- Možnost používat vaky s integrovaným sensorem pH a DO

- Možnost neinvazivního měření nárůstu biomasy (bez nutnosti odběru vzorku z vaku)

Kultivační vaky

- Osvědčení, že materiál vaků podporuje růst různých buněčných linií (CHO, NS0, SF9 nebo mesenchymální buňky)

- Minimální pracovní objem pro vaky o objemu 1 litr je 100 ml

- Výroba vaků v prostorách ISO 8

- Tloušťka materiálu vaku minimálně 370 µm

- Materiál: hadičky C-Flex® *** 374, Silicone, PharMed® *** Natvar ABL-1222 TPE

- Materiál: vaky: kontaktní vrstva: LLDPE |gas barrier: EVOH|; vnější vrstva: LLDPE.

- Biologická reaktivita: USP pro plasty Třída VI

- Sterilita ISO 11137 – hladina sterility (SAL) 10-6 TSE/BSE odpovídá EMA410/01/rev.3 guideline

- Endotoxin: USP pro vodu pro injekce; < 0.25 EU/ml

Koncentrátor

- Membránová pumpa se 4 písty, která je vhodná i pro velmi citlivé vzorky

- Dotykový displej kontroloru pro ovládání systému zobrazuje všechny hodnoty v průběhu měření v reálném čase

- Průtokový výkon pumpy 1- 100 l/h při 0 barech

- Natavení rychlosti pumpy 20 – 2 000 rpm

- Přístroj je možné validovat pro cGMP

- Možnost vložit 2 kazety s celkovou filtrační plochou 400 cm2

- Minimální pracovní objem < 20 ml

- Na straně permeátu možnost upevnit vaky o objemu 3L, 5L a 10 L

- Minimální tloušťka materiálu vaku je 295 µm z důvodů dostatečné robustnosti vaku a zamezení nechtěnému protržení nebo jinému poškození vaku

- Hadice na připojení vaku jsou vyrobené z materiálu EVA (ethylenvinylacetát)

- Gravimetrická kontrola procesu koncentrace pomocí zabudované váhy

Hodnotící kritéria

Striktní splnění technických parametrů: vylučovací kritérium

Cena: hlavní kritérium