PŘÍLOHA Č. 1 – PARAMETRY PŘÍSTROJE

Požadavky na analýzu

Je požadován dvoukanálový plynový chromatograf. První kanál bude sloužit pro analýzu těkavých mastných kyselin a alkoholů, a to po dávkování prostřednictvím autosampleru. Druhý kanál je určen pro analýzu vybraných permanentních plynů (CO2, N2, O2 a H2) a metanu, a to po nadávkování plynotěsnou stříkačkou.

Požadavky na parametry přístroje

Plynový chromatograf

Dvoukanálový plynový chromatograf osazen dvěma inlety a dvěma detektory

Pec plynového chromatografu s nastavení teploty alespoň na 400 °C

Alespoň 20 teplotních ramp

Elektronická regulace tlaku provozních plynů v rozsahu alespoň 0,000 – 99,999 psi, a to s nastavením v přírůstcích po 0,001 psi

Možnost rozšíření GC systému o modul umožňující nezávislou teplotní kontrolu obou kanálu, jejich nezávislý a časově programovatelný ohřev a chlazení pro zajištění vysoké flexibility a produktivity obou kanálů

Inlet plynového chromatografu

Split/Splitless inlet

2x Split/Splitless inlet s elektronickou kontrolou tlaku provozních plynů

Snadná a rychlá výměna linerů v inletu bez nutnosti použití nářadí

Nastavení teploty v inletu alespoň na 400 °C

Detektor plynového chromatografu

Plamenově ionizační detektor (FID)

Detektor s elektronickou kontrolou tlaku provozních plynů

Široký lineární rozsah detekce, a to alespoň 107

Vysoká citlivost detekce, a to <1,4 pg C/s (tridekan)

Nastavení teploty v detektoru alespoň na 400 °C

Rychlost sběru dat alespoň 400 Hz

Tepelně vodivostní detektor (TCD)

Detektor s elektronickou kontrolou tlaku provozních plynů

Nastavení teploty TCD detektoru alespoň na 400 °C

Citlivost TCD detektoru alespoň 400 pg/ml (tridekan)

Lineární dynamický rozsah TCD detektoru alespoň 105

Fluidní přepínání mezi referenčním a měrným vláknem TCD detektoru pro rychlou stabilizaci a nízký drift

Dávkování vzorků

Autosampler pro dávkování kapalných vzorků

Nástřikový systém pro automatické dávkování kapalných vzorků

Reprodukovatelnost nástřiku lepší než 0,3 % RSD

Kapacita autosampleru alespoň 15 2ml vialek pro vzorky

Možnost rozšíření tohoto autosampleru o funkce úpravy vzorky, jako je ředění, míchání, ohřev, derivatizace a přidání vnitřního standardu

Dávkování plynných vzorků

Plynné vzorky budou dávkovány manuálně prostřednictvím plynotěsné stříkačky

PC

PC s LED/LCD monitorem, klávesnice, myš

Operační systém kompatibilní se softwarem pro ovládání plynového chromatografu a vyhodnocení výsledků

Software pro ovládání plynového chromatografu

Vytváření vlastních knihoven retenčních časů

Možnost rozšíření o komerčně dostupné knihovny retenčních časů

Funkce, jež je plně integrována v dodaném softwaru, umožňující automatické zachování stále stejných retenčních časů, a to například po zkrácení kolony, přenosu metody z jiného plynového chromatografu nebo nahrazení vybraných části plynového chromatografu

Instalace chromatografického softwaru pro vyhodnocování dat na neomezený počet PC, a to zdarma bez nutnosti zakoupit další softwarové licence nebo hardwarové klíče

Možnost plnohodnotně ovládat prostřednictvím dodaného chromatografického softwaru alespoň dva plynové chromatografy, a to prostřednictvím jedné licence

Spotřební materiál a instalační materiál

Chromatografická kolona vhodná pro separaci permanentních plynů a metanu

Chromatografická kolona vhodná pro separaci alkoholů a těkavých mastných kyselin

Součástí dodávky musí být redukční ventily pro provozní plyny