Optický emisní spektrometr s indukčně buzeným plazmatem (ICP-OES)

Technická specifikace:

Spektrometr:

• Simultánní dual-view ICP-OES spektrometr

• Vertikální uložení hořáku pro oba pohledy

• Minimálně 4 kanálová peristaltická pumpa s funkcí „rychlé pumpy“ pro

urychlení transportu roztoku do zmlžovacího systému

• Měření v módech s axiálním pohledem, radiálním pohledem, s duálním

pohledem (tj. axiálně + radiálně odděleně v jedné sekvenci) a se synchronním

duálním pohledem (tj. současné axiální a radiální měření).

• Délka měření (doba analýzy vzorku) časově nezávislá na počtu měřených

prvků, počtu měřených čar a intenzitách jejich signálu

• Eliminace chladného konce plazmatu a odvod tepla bez nutnosti přidávání

dalšího proudu plynu či odsávání

• Možnost softwarové optimalizace pozorovací výšky v radiálním směru

• Detektor chlazený na teplotu nižší než -30°C (minimalizace elektronického šumu)

• Detektor s ochranou každého pixelu proti přesycení (tzv. anti-blooming)

• Kontinuální pokrytí celého spektra (tj. bez mezer) v rozsahu alespoň 167 -785 nm

• Robustní RF generátor typu „solid state“ s nastavitelným výkonem alespoň

900-1500W ve všech pozorovacích módech požadovaných výše

• Vysoce robustní plasma umožňující proměřovat vzorky s vyšším podílem solí

- stabilita systému <1% RSD v průběhu 8 hodin (bez jakékoliv korekce driftu)

• Možnost přídavku kyslíku do plazmy pro měření matric s vyšším obsahem

organické fáze

• Možnost výměny zmlžovače nebo mlžné komory se zapáleným plazmatem

(nutno prokázat při instalaci)

Příslušenství:

• Vodní recirkulační chladící jednotka s tichým chodem pro umístění v laboratoři

• Automatický podavač vzorků s regulovatelnou rychlostí proplachu a základní

kapacitou alespoň 150 pozic

• Generátor hydridových par

• Zvlhčovač argonu

• Systém pro minimalizaci depozitu prachu uvnitř přístroje

• Roztok pro kalibraci polychromátoru (pokud je vyžadován přístrojem)

• Sada pro zmlžování vzorků obsahujících kyselinu fluorovodíkovou (mlžná komora, rozebratelný hořák s keramickým injektorem + křemennými vnějšími trubicemi, 2 náhradní vnější křemenné trubice, inertní zmlžovač, rezistentní hadičky)

- Min. 4x křemenný hořák, 2x mlžná komora, 2x skleněný zmlžovač pro vodné /okyselené vzorky, hadičky min 50 ks pro vzorek a min 50 ks pro odpad, 10ks hadiček pro interní standard, sada pro vnášení interních standardů, vhodný základní spotřební materiál na cca 2 roky provozu, min. 3x PFA vzorkovnice 100 ml s víčkem

Software:

• Ovládací SW pro řízení spektrometru a vyhodnocování dat se zabudovanou knihovnou analytických čar a potenciálních interferencí

• Automatická (polynomická) i manuálně nastavitelná (off peak) korekce pozadí s možností retrospektivní změny volby korekce pozadí po ukončení měření

• Automatická kalibračně nezávislá spektrální dekonvoluce (matematické rozkrytí složitých spektrálních interferencí) s možností trvalého uložení interferenčních modelů do spektrální knihovny

• Možnost semikvantitativního screeningu obsahu kovů v neznámých vzorcích bez nutnosti kalibrace, softwarová funkce pro tyto semikvantitativní analýzy

• Možnost použití semikvantitativního měření a uložení výsledků tohoto měření

pro zpětnou analýzu, jako doplňku při měření vzorků na vlastní kalibrace

• Možnost exportu naměřených dat do formátu kompatibilního s MS Excel

- Software musí běžet na externím PC se software splňujícím regulativu 21 CFR 11 - minimálně 3 úrovně přístupu pro uživatele se separátními hesly a odstupňovanými úrovněmi uživatelských práv

- Software musí obsahovat modul audit trail (záznam činností přístroje a uživatelů bez

možnost zpětných změn atp.)

- Součástí dodávky musí být základní přednastavené metody včetně dostupných aplikačních listů výrobce, obsahující metody pro stanovení prvků v různých matricích

PC stanice:

• Řídící PC - operační systém Windows 7 prof. nebo vyšší, monitor LCD 22“ nebo vyšší, komunikační port se spektrometrem, klávesnice, myš, laserová barevná tiskárna

• Záložní zdroj energie UPS – min 9kVA

Služby:

• Instalační a operační kvalifikace HW a SW s dokumentací splňující regulativy 21 CFR 11

• Preventivní údržba a operační kvalifikace HW a SW vč. Dokumentace splňující regulativy 21 CFR 11 po ukončení záruky na systém (předpoklad po dvou letech)

• Dodavatel musí disponovat minimálně dvěma výrobcem proškolenými, certifikovanými, česky mluvícími servisními techniky s praxí minimálně 3 roky

• Reakční doba servisu do 24 hodin od nahlášení poruchy

• Možnost bezplatných přímých telefonických konzultací se servisním /aplikačním technikem

Instalační požadavky:

• Požadována je instalace na adrese objednatele do stávajících zdrojů el.energie (jistič 16A, 1x230V)

• Odtah zplodin (vzduchu) od spektrometru max. 3 m3/min – průchod stěnou 1x DN150

• Instalace uvedení do provozu a zaškolení obsluhy v rozsahu min. 3 dny

• Záruka minimálně 24 měsíců