Podrobná specifikace

Přístroj umožňuje plně automatické zpracování vzorků pro rychlou a spolehlivou kontrolu kvality a kvantity vzorku nukleových kyselin pro další aplikace, např. sekvenování nové generace (NGS), přípravy microarray (aCGH) nebo kvantitativní PCR (qPCR). Přístroj pracuje na principu gelové elektroforézy probíhající na předpřipravených plastikových destičkách naplněných speciálním gelem, tzv. ScreenTapes. Vzorky jsou nanášeny automaticky strojem v objemu 1-2 μl podle zvolené aplikace. Přístroj umožňuje analýzu DNA a RNA.

Základní požadavky zadavatele

Zadavatel poptává zařízení pro automatizovanou elektroforetickou separaci, detekci a analýzu nukleových kyselin ve velmi malých objemech (1-2 mikrolitry).

| Požadované technické a funkční vlastnosti (Nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry) | Zadavatelem požadovaná parametry | Plnění parametrů nabízeného zboží dodavatelem |
| --- | --- | --- |
| Systém pro automatickou analýzu nukleových kyselin spojený s počítačovou interpretací a vizualizací výstupů, pro automatickou analýzu kvality, kvantity (velikosti, integrity, koncentrace) RNA a DNA na bázi automatické elektroforetické separace individuálních vzorků s robotickým dávkováním z jednotlivých zkumavek i 96 -jamkových mikrotitračních destiček. | Ano |  |
| Maximálně jednoduchý systém bez nutnosti pipetování či přípravy jakýchkoliv ekvilibračních roztoků nebo gelů (eliminace možných chyb). Částečně použitý spotřební materiál může být uložen a použit pro následné analýzy. | Ano |  |
| Standardizovaný systém pro určení kvality RNA (RIN – RNA integrity number) a DNA (DIN – DNA integrity number) a volné cirkulující DNA (%cfDNA). | Ano |  |
| SW pro analýzu dat a PC součástí dodávky, musí být jednoduchý a intuitivní. Snadné pojmenování vzorků před nebo po analýze pomocí copy/paste více jmen vzorků najednou. Software umožní uložení výsledků celé analýzy (až 96 vzorků) do jediného souboru. Možnost porovnání vzorků z různých analýz pomocí jejich překrytí (overlay). | Ano |  |
| Počet vzorků: 1 - 96 v jednom běhu; cena za analýzu jednoho vzorku je stejná bez ohledu na počet analyzovaných vzorků. | Ano |  |
| Maximální spotřeba vzorku. | 2 ul |  |
| Integrovaný robotický pipetovací systém bez nutnosti pořízení doplňkových přístrojů. | Ano |  |
| Doba analýzy do 2 minut na vzorek, maximálně 180 minut na 96 vzorků (při započítání všech kroků včetně ekvilibrace spotřebních materiálů a přípravy přístroje). | Ano |  |
| Možnost rychlé analýzy malého počtu vzorků (např. 5 vzorků do max. 15 minut včetně přípravy přístoje). | Ano |  |
| Jednoduchý přechod mezi různými typy analýz; při opakovaném přechodu mezi více než dvěmi různými typy analýz nesmí docházet ke zvýšení nákladů za jednu analýzu. | Ano |  |
| Zabránění kontaminace mezi vzorky - samostatné elektroforetické dráhy pro každý vzorek. | Ano |  |
| Kompatibilita s přípravou vzorků pro kvantitativní PCR, sekvenování nové generace, microarray. | Ano |  |
| Blok pro použití zkumavkových stripů nebo 96 jamkové destičky jako zdroje vzorku dle počtu vzorků. | Ano |  |
| Rozsah analýzy RNA - citlivost 100 pg/μl; kvantifikace od 500 pg/ul | Ano |  |
| Rozsah analýzy DNA - možnost analyzovat fragmentovanou i genomovou DNA; citlivost od 5 pg/μl dle aplikace. | Ano |  |
| Software musí umožňovat přístup k surovým datům. | Ano |  |
| Jednoduchá údržba: přístroj musí pracovat bez nutnosti denní nebo měsíční údržby a výměny pufrů; výměna dávkovací komponenty (např. jehla) nutná až po analýze minimálně 3.500 vzorků a musí být poskytnut postup pro výměnu uživatelem přístroje. Návštěva servisního technika – doporučená po analýze minimálně 50.000 vzorků nebo 1x za rok. | Ano |  |

Součásti dodávky:

- přístroj

- notebook pro ovládání přístroje

- třepačka pro míchání vzorku s analytickým pufrem

- chemikálie a ScreenTapes pro ukázkové spuštění přístroje a zaškolení obsluhy

- doprava

- záruka a bezplatný servis po dobu 2 let

NABÍDKOVÁ CENA

|  | Počet ks | cena (Kč bez DPH) | sazba DPH | samostatně DPH | cena celkem (Kč včetně DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Celková nabídková cena dle specifikace | 1 |  |  |  |  |

Pozn.:

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na provedení díla, tj. i vedlejší náklady, jejichž vynaložení účastníci předpokládají při plnění této veřejné zakázky jako např. zaměření, doprava, odvoz a likvidace obalů, montáž v místě instalace, proškolení zaměstnanců objednatele, předvedení provozní funkčnosti a kompatibility s požadovanými kamerami apod.

Součástí nabídky musí být produktový list konkrétního nabízeného typu přístroje.

V …………………..dne:

_____________________

Podpis prodávajícího