- Technická specifikace technologie/vybavení

- Minimální požadované technické parametry předmětu plnění

Název technologie: Robotická stanice – manipulátor s kapalinami v malých objemech

Stručný popis technologie a stanovení výzkumného účelu a využití:

Precizní manipulace s kapalinami v malých objemech je předpokladem pro realizaci soudobých laboratorních analýz jako např. nízko-objemová polymerázová řetězová reakce. To umožňuje jak úsporu množství vzorků a reagencií, ale také dosažení vysokého výkonu analýzy, tj. zvýšení množství získaných informací za jednotku času. Požadovaný bezkontaktní přenos kapaliny významným způsobem snižuje finanční náklady spojené s provozem zařízení.

Primárním účelem zařízení, pro který je pořizován, je umožnění realizace polymerázové řetězové reakce ve velmi malých objemech v režimu 384-jamkových  (případně 1536-jamkových) destiček.

| Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota | Závaznost |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodavatel | - |  |  |
| Výrobce | - |  |  |
| Požadované parametry technologie: |  |  |  |
| Formát pipetování | z/do 96-jamkových destiček |  | podmínka |
| Formát pipetování | z/do 384-jamkových destiček |  | podmínka |
| Formát pipetování | z/do 1536-jamkových destiček |  | nezávazné |
| Formát pipetování | z/do 1,5 ml zkumavek typu Eppendorf“ |  | podmínka |
| Objem přenášené kapaliny | od 100 nl (nanolitrů) |  | podmínka |
| Přesnost objemu | CV méně než 10 % při objemu 100 nl |  | podmínka |
| Přesnost objemu | CV méně než 5 % při objemu 1 µl |  | podmínka |
| Způsob přenosu kapaliny | bezkontaktní |  | podmínka |
| Příslušenství a software |  |  |  |
| HW pro řízení systému součásti dodávky (řídící jednotka, notebook nebo PC) | ano |  | podmínka |
| SW pro řízení systému součásti dodávky | ano |  | podmínka |
| Minimální doba podpory SW | po dobu životnosti zařízení |  | podmínka |
| Servis a záruka: |  |  |  |
| Rychlost servisního zásahu | do 5 pracovních dní od nahlášení poruchy |  | nezávazné |
| Záruka | Min. 2 roky |  | podmínka |

- V ……… dne …… 2019

- ……………….………………………………………………

- Jméno, funkce a podpis oprávněné osoby