Technická specifikace předmětu plnění zakázky: 1 ks kapalinového chromatografu s hmotnostním detektorem LC-MS/MS

Základní sestavu tvoří:

Kapalinový chromatograf:

- Nízkotlaká kvarterní pumpa

- Kolonový termostat

- Automatický dávkovač

Tandemový hmotnostní detektor:

- Trojitý kvadrupol se zakřivenou kolizní celou a mimoosým nálevkovým uspořádáním vstupu iontů

- Iontový zdroj ESI+ a ESI – s ortogonálním uspořádáním spraye ke vstupu do MS

- Měřicí módy: SCAN, SIM, MRM, Product ion SCAN, Neutral loss SCAN, Precursor ion SCAN

- Automatický vakuový ventil umožňující výměnu iontové kapiláry bez zavzdušnění systému

- Automatické ladění detektoru prostřednictvím zabudovaného systému pro dávkování kalibrantu

Příslušenství:

- Řídící počítač, 2 monitory s úhlopříčkou 24´´

- Jediný software pro řízení všech modulů, vývoj metod, nastavení MRM přechodů, vedení databází optimalizovaných MRM přechodů včetně retenčních časů analytů (při optimalizaci s chromatografií) a jejich automatický export do měřicí metody

- Minimálně 1 SW licence pro sběr dat a minimálně 2 SW licence pro vyhodnocování výsledků

- Možnost tvorby kvantifikační vyhodnocovací metody přímo z naměřených dat (automatické nalezení retenčního času analytu, kvantifikačního a konfirmačních MRM přechodů, parametrů integrace)

- Záložní zdroj true on line UPS pro celé zařízení s dostatečnou kapacitou baterií

Minimální technické požadavky na zařízení:

- Technické požadavky pro kapalinový chromatograf:

| Vakuový odplynovač mobilní fáze | čtyřkanálový |
| --- | --- |
| Chromatografická pumpa | nízkotlaký kvarterní flexible systém; vestavěný selekční ventil; tlakový limit celého systému minimálně 800 bar |
| Průtok mobilní fáze | minimální rozsah 50 – 5000 μl/min |
| Automatický dávkovač | chlazení zásobníku vialek (teplotní rozsah 4 – 40°C); kapacita zásobníku (standardní 1,5-2ml vialky) minimálně 132 ks; nástřiková jehla je součástí vysokotlaké cesty mobilní fáze |
| Dávkování | nastavitelný objem nástřiku bez výměny dávkovací smyčky 1 až 100 μl |
| Kolonový termostat | kapacita 4 ks kolon délky 30 cm; minimální teplotní rozsah 10°C pod teplotu okolí až 80°C s teplotní stabilitou +/- 0,1°C bez nuceného oběhu vzduchu |
| Senzor úniku mobilní fáze na všech modulech | ano |

- Technické požadavky pro hmotnostní detektor:

| Iontový zdroj | jediným sušícím a zmlžovacím plynem je dusík bez nutnosti připojení dalšího plynu; možnost vložení napětí na výstupní trysku koaxiálního fokusačního plynu |
| --- | --- |
| Automatická optimalizace iontového zdroje | možnost nástřiku z vialky i po chromatografické separaci |
| Stabilita hmotové škály (mass stability) | Odchylka < 0,15 amu/24h |
| Rychlost scanování | minimálně 15 000 amu/s |
| Horní hranice hmotového rozsahu | minimálně 3000 amu |
| Lineární rozsah odezvy | minimálně 6 řádů |
| Rychlost sběru dat v MRM režimu | minimálně 500 MRM/s |
| Instrument detection limit (IDL) pro reserpin v ESI + MS/MS módu1 | 1 fg v nástřiku nebo nižší |
| Instrument detection limit (IDL) pro chloramphenicol v ESI - MS/MS módu1 | 1 fg v nástřiku nebo nižší |
| Automatická optimalizace minimálně 10 MRM přechodů současně | možnost nástřiku z vialky i po chromatografické separaci |

1Postup stanovení IDL:

Instrument Detection Limit (IDL) se vypočte následujícím způsobem: IDL (fg) = t x (%RSD / 100) x nastřikované množství (fg)

t …..kritická hodnota Studentova rozdělení dat pro 99% hladinu spolehlivosti s n – 1 stupňů volnosti, kde n je počet měření

%RSD = relativní směrodatná odchylka plochy píku získaná n měřeními

Nastřikované množství musí být max. 5x vyšší než je stanovená hodnota IDL. V případě, že Instrument Detection Limit (IDL) není součástí oficiální dokumentace výrobce, dodavatel musí být schopen jej prokázat jiným způsobem a následně během instalace.