# Příloha č. 1 – Technická specifikace

| Název veřejné zakázky: | Průtokový cytometr |
| --- | --- |
| Druh veřejné zakázky: | Dodávky |
| Režim veřejné zakázky: | Podlimitní veřejná zakázka |
| Druh zadávacího řízení: | Zjednodušené podlimitní řízení |
| Název zadavatele: | Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. |
| Sídlo zadavatele: | Hudcova 296/70, 621 00 Brno |
| IČO zadavatele: | 00027162 |
| Zastoupen: | prof. MVDr. Alfred Hera, CSc. |
| Adresa profilu zadavatele: | https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1632.html |

# Minimální požadované technické parametry předmětu plnění

Název technologie / vybavení:	Průtokový cytometr

| Popis technického parametru | Hodnota požadovaná zadavatelem | Hodnota nabízená účastníkem ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Vysoce citlivý průtokový cytometr vybavený třemi excitačními lasery: modrý laser (480-490 nm), červený laser (635-645 nm) a fialový laser (400-410 nm). Výkon každého laseru minimálně 50 mW s možností plynulého nastavení výkonu každého laseru uživatelem v rozsahu 0-100% výkonu. (Výkon laserů je zároveň jedním z hodnoticích kritérií) | ANO | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Přístroj umožňující měření parametrů na eukaryotických buňkách a disponující režimem detekce malých částic pro ultra senzitivní detekci extracelulárních vezikulů (včetně exosomů o velikosti cca 70-130 nm), bakterií a dalších malých částic. | ANO | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Možnost detekce minimálně 10 fluorescencí současně při vícebarevném značení vzorků. | ANO | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Přístroj umožňuje počítání absolutních počtů částic (buněk). | ANO | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Přístroj s vysokou citlivostí detekce fluorescence - minimálně hodnoty MESF pro FITC i PE < 30. (Citlivost detekce fluorescence je zároveň jedním z hodnoticích kritérií) | ANO | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Přístroj vybaven portem pro vkládání samostatných jednotlivých zkumavek se vzorkem a navíc druhým samostatným portem pro vkládání 96 jamkových destiček se vzorky. | ANO | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Přístroj vybaven vyhodnocovací stanicí včetně softwarového vybavení pro sběr a analýzu dat s možností automatické kompenzace fluorescence při vícebarevném značení vzorků. | ANO | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |

- V ……… dne …… 2019

- ……………….………………………………………………

Jméno, funkce a podpis oprávněné osoby