Sestava kapalinového chromatografu ve spojení s hmotnostním detektorem - typu trojitý kvadrupól

minimální požadavky na sestavU:

1. Kapalinový chromatograf pro spojení s hmotnostním detektorem

- schopnost pracovat minimálně do 1000 bar

- rozsah pH 2 – 12

- senzory na únik kapaliny

Kvartérní gradientové čerpadlo

- Průtok: v rozmezí minimálně od 0,01 ml/min. do 2ml/min.

- Gradienty: lineární, konvexní a konkávní

- Solventy: vestavěný vakuový odplyňovač mobilních fází

Autosampler

- Nastavení teploty: od + 4º C do + 40º C

- Počet pozic: minimálně 96 vialek o objemu 2 ml

- Objem dávkování: od 0,1 µl do 10 µl

- Oplach jehly: aktivní programovatelný

- Přenos vzorku: < 0,004%

Kolonový termostat

- Nastavení teploty: od + 25º C (okolní teplota) do + 90º C

- Počet kolon: 1 kolona o délce 15 cm

- Identifikace kolony: automatická identifikace kolony

2. HMOTNOSTNÍ DETEKTOR TYPU TROJITÉHO KVADRUPÓLU

-	tandemový hmotnostní spektrometr na principu trojitého kvadrupolu s lineárním uspořádáním

-	dvojitý ortogonální interface vhodný i pro použití méně těkavých a netěkavých pufrů

-	čištění iontového vstupu bez zrušení vakua (izolační ventil vakua je součástí iontového zdroje)

-	detektor na principu fotonásobiče uloženého mimo osu (off axis)

-	automatická kalibrace a automatické ladění včetně LC-MS systémové kontroly

-	kombinovaný ESI/APCI iontový zdroj, tj. elektrosprej a chemická ionizace za atmosférického tlaku v jedné sondě umožňující práci v oddělených režimech ESI a APCI

-	hmotnostní rozsah m/z: minimálně od 3 do 2000 amu

-	rychlost přepínání polarity: ≤ 15 ms

-	rychlost přepínání ESI a APCI: ≤ 20 ms

-	rychlost skenování kvadrupolů až do 20000 amu/s

-	minimální pozorovací čas ("dwell time"): ≤ 1 ms

-	lineární dynamický rozsah: ≥6 řádů

-	měřící režimy: sken produktů, sken produktů se zakoncentrací iontů, sken prekurzorů, neutrální ztráta, režim SRM, kombinovaný SRM s konfirmačním skenem

-	vysokoefektivní kolizní cela na principu cestujících vln se selektivním zakoncentrováním iontů

-	vysoká citlivost v pozitivním i v negativním modu ionizace: poměr signál k šumu ≥ 700.000:1 při nástřiku 1 pg/kolonu pro látky typicky používané k určení citlivosti hmotnostního spektrometru (např. reserpin, chloramfenikol)

3. ŘÍDÍCÍ, VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ A SOFTWARE (LC/MS)

Řídící počítač:

- Parametry: odpovídající nárokům na řízení LC/QQQ a vyhodnocování dat

- Příslušenství: klávesnice, myš a barevný LCD monitor min. 24“

Software:

- jednotný software (1 licence) pro řízení a sběr dat LC-MS systému jako celku

- cílená kvantifikace s úplnou plně automaticky řízenou kontrolou volitelných parametrů, např.:

  - poměr relativních intenzit vybraných iontů (až pro 4 ionty najednou)

  - kontrola reprodukovatelnosti retenčních časů

  - kontrola poměru S/N, tj. odstupu signálu k šumu

  - výpočet a kontrola nadlimitních hodnot maximálních reziduálních limitu (MRL)

  - výpočet a kontrola podlimitních hodnot koncentrací analytů, které jsou pod mezí detekce (LOD) a pod mezí stanovitelnosti (LOQ)

  - výpočet a kontrola směrodatné odchylky standardů

  - kontrola nadlimitní hodnoty odezvy signálu slepého pokusu (blank)

  - výpočet % výtěžnosti analýzy

  - výpočet variačního koeficientu kalibrační křivky s kontrolou nadlimitních hodnot R2

4. Ostatní

- 	záruka minimálně 24 měsíců na celou sestavu