Příloha č. 1 – Technická specifikace

| Základní technické parametry | Požadovaná úroveň parametrů | Hodnota parametrů dodávky |
| --- | --- | --- |
| A. Kapalinový chromatograf |  |  |
| Výrobní značka a typové označení | (vyplní dodavatel) |  |
| 1. Binární vysokotlaké čerpadlo pro chromatografii |  |  |
| Tlakový limit | ≥1300 bar | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| Minimální průtok | ≤0,001 ml/min | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| Maximální průtok | ≥5 ml/min | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| Maximální průtok při tlaku 1300 bar | ≥2 ml/min | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| Mrtvý objem s mixerem | ≤50 µl | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| Vakuový degasser | ano | (dodavatel vyplní ano) |
| Selekční ventil pro výběr až ze 4 zásobníků mobilní fáze | ano | (dodavatel vyplní ano) |
| Senzor úniku mobilní fáze | ano | (dodavatel vyplní ano) |
| 2. Kvarterní čerpadlo pro on-line prekoncentraci vzorků |  |  |
| Tlakový limit | ≥400 bar | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| Mrtvý objem s mixerem | ≤1100 µl | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| Minimální průtok | ≤0,001 ml/min | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| Maximální průtok | ≥10 ml/min | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| Čtyřkanálový vakuový degasser | ano | (dodavatel vyplní ano) |
| 3. Ventily a další příslušenství pro on-line SPE |  |  |
| Dvoupoziční 10 port ventil s tlakovou odolností do 1300 bar | ano | (dodavatel vyplní ano) |
| Dvoupoziční 10 port ventil s tlakovou odolností do 800 bar | ano | (dodavatel vyplní ano) |
| Sada kapilár pro propojení on-line SPE a HPLC | ano | (dodavatel vyplní ano) |
| Startovací sada spotřebního materiálu pro on-line SPE | ano | (dodavatel vyplní ano) |
| Možnost přímého nástřiku při on-line SPE zapojení | ano | (dodavatel vyplní ano) |
| Rozšíření pro možnost nástřiku až 5 ml do online SPE sestavy | ano | (dodavatel vyplní ano) |
| 4. Automatický dávkovač vzorků |  |  |
| Softwarová kompatibilita on-line SPE s analýzou LC-MS/MS umožňující měření souboru více vzorků | ano | (dodavatel vyplní ano) |
| Programování dávkovacího cyklu, ředění, mísení přímo v dávkovací smyčce | ano | (dodavatel vyplní ano) |
| Tlaková odolnost | ≥1300 bar | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| Počet pozic autosampleru pro vialky objemu 2 ml | ≥300 | (dodavatel vyplní číselný údaj) |
| Počet pozic autosampleru pro vialky objemu 6 ml | ≥60 | (dodavatel vyplní číselný údaj) |
| Minimální dávkovaný objem | ≤0,1 µl | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| Maximální dávkovaný objem | ≥1500 µl | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| Termostatování vzorků na principu kompresoru v rozsahu teplot | 4 – 40 oC | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| Přenosový efekt (carryover) | ≤0,003 % | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 5. Termostat kolon |  |  |
| Minimální teplota při laboratorní teplotě 20 oC | ≤5 oC | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| Maximální teplota při laboratorní teplotě 20 oC | ≥110 oC | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| Stabilita teploty | ± 0,04 oC | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| Doba ohřevu z pokojové teploty na 40 oC | ≤5 min | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| Doba chlazení ze 40 oC na 20 oC | ≤10 min | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| Selekční ventil umístěný v regulovaném termostatovaném prostoru včetně všech kapilár umožňující výběr z 6 ks kolon | ano | (dodavatel vyplní ano) |
| Dvě oddělené zóny, každá samostatně ovládaná | ano | (dodavatel vyplní ano) |
| Kapacita ks kolon délky 30 cm v termostatu | ≥4 | (dodavatel vyplní číselný údaj) |
| Kapacita ks kolon délky 10 cm v termostatu | ≥8 | (dodavatel vyplní číselný údaj) |
| 6. Parametry požadované pro celý systém |  |  |
| Maximální tlakový limit celé sestavy v režimu přímého nástřiku | ≥1300 bar | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| Maximální tlakový limit celé sestavy v režimu on-line SPE | ≥400 bar | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| B. Hmotnostní detektor na bázi trojitého kvadrupólu |  |  |
| Výrobní značka a typové označení | (vyplní dodavatel) |  |
| Tandemový hmotnostní spektrometr s analyzátorem typu trojitého kvadrupólu QqQ | ano | (dodavatel vyplní ano) |
| ESI ionizační sonda, sprejování v ortogonálním uspořádání ke vstupní kapiláře | ano | (dodavatel vyplní ano) |
| Dusík jako jediný sprejovací a sušící plyn pro iontový zdroj | ano | (dodavatel vyplní ano) |
| Automatické ladění detektoru prostřednictvím zabudovaného systému pro dávkování kalibrantu | ano | (dodavatel vyplní ano) |
| Rychlost skenování | ≥17000 Da/sec | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| Spodní hranice hmotnostního rozsahu | ≤5 amu | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| Horní hranice hmotnostního rozsahu | ≥2200 amu | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| Citlivost pro reserpin v režimu MS/MS MRM ESI pozitivní jako instrumentální mez detekce (Instrument Detection Limit - IDL) Způsob stanovení: positivní mód, elektrosprej, snímání min. 1 MRM přechodu, vyhodnocení na přechod 609-195. Výpočet: IDL(fg) = t x (%RSD / 100) x nastřikované množství (fg), kde t = kritická hodnota Studentova rozdělení dat pro 99 %hladinu spolehlivosti s n-1 stupni volnosti (n je počet měření) a %RSD = relativní směrodatná odchylka plochy píku získaná n měřeními. Koncentrační hladina standardu/vzorku, ze které bylo IDL stanoveno, nesmí být více než 5x vyšší než vypočtené IDL. V případě, že Instrument Detection Limit (IDL) není součástí oficiální dokumentace výrobce, musí být doložen výsledky měření a dodavatel musí být schopen jej prokázat během instalace. | ≤0,7 fg/kolonu | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| Citlivost pro chloramphenicol v režimu MS/MS MRM ESI negativní jako instrumentální mez detekce (Instrument Detection Limit - IDL) Způsob stanovení: negativní mód, elektrosprej, snímání min. 1 MRM přechodu, vyhodnocení na přechod 321-152. Výpočet: IDL(fg) = t x (%RSD / 100) x nastřikované množství (fg), kde t = kritická hodnota Studentova rozdělení dat pro 99 %hladinu spolehlivosti s n-1 stupni volnosti (n je počet měření) a %RSD = relativní směrodatná odchylka plochy píku získaná n měřeními. Koncentrační hladina standardu/vzorku, ze které bylo IDL stanoveno, nesmí být více než 5x vyšší než vypočtené IDL. V případě, že Instrument Detection Limit (IDL) není součástí oficiální dokumentace výrobce, musí být doložen výsledky měření a dodavatel musí být schopen jej prokázat během instalace. | ≤0,7 fg/kolonu | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| Pozorovací čas (MRM dwell time) | ≤1 msec | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| Lineární dynamický rozsah | ≥106 | (dodavatel vyplní číselný údaj) |
| Doba přepínání polarity | ≤30 msec | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| Odhlučňovací box rotačních pump | ano | (dodavatel vyplní ano) |
| C. Pracovní stanice |  |  |
| Software pro řízení systému, sběr a vyhodnocování dat, kvalitativní i kvantitativní analýzu umožňující analýzu MRM přechodů v definovaných oknech dle retenčních časů, možnost tvorby uživatelských reportů | ano | (dodavatel vyplní ano) |
| Možnost instalace řídícího modulu SW na 1 PC a vyhodnocovacího modulu SW na 2 PC | ano | (dodavatel vyplní ano) |
| Kontrola a řízení on-line SPE, HPLC a MS detektoru jedním softwarem | ano | (dodavatel vyplní ano) |
| PC pro obsluhu LC-MS/MS a pro sběr dat, 4 jádrový procesor, frekvence jádra min. 3 GHz, 16 GB RAM, 2x 2 TB HDD, DVD, LAN, optická myš, klávesnice, OS Windows 10 64-bit, Microsoft Office | ano | (dodavatel vyplní ano) |
| PC pro zpracování dat z LC-MS/MS, 6 jádrový procesor, frekvence jádra min. 3 GHz, 32 GB RAM, 2x 2 TB HDD, DVD, LAN, optická myš, klávesnice, OS Windows 10 64-bit, Microsoft Office | ano | (dodavatel vyplní ano) |
| 4 ks min 23" LED monitor, automatická regulace jasu, antireflexní povrch displeje, rozlišení ≥1920 x1080 bodů, typ panelu IPS, odezva ≤5 ms, kontrast ≥1000 :1, jas ≥250 cd/m2 | ano | (dodavatel vyplní ano) |
| Laserová barevná tiskárna s duplexním tiskem a skenerem, síťová, s rychlostí tisku nad 20 stran/min. | ano | (dodavatel vyplní ano) |
| Tvorba kvantifikační vyhodnocovací metody přímo z naměřených dat (automatické nalezení retenčního času analytu, kvantifikačního a konfirmačních MRM přechodů, parametrů integrace) | ano | (dodavatel vyplní ano) |
| Možnost měření v režimu MS/MS MRM s možností nastavení až do 10 MRM přechodů spouštěných intenzitou primárního MRM přechodu | ano | (dodavatel vyplní ano) |
| Softwarově automatizované rozložení MRM přechodů podle retenčních časů analytů s automatickou optimalizací dwell time v každém bodě pro dosažení konstantního počtu bodů přes každý chromatografický pík | ano | (dodavatel vyplní ano) |
| Možnost automatizovaného ladění MRM přechodů pomocí nástřiků z vialky se standardem s chromatografickou separací | ano | (dodavatel vyplní ano) |
| Možnost automatizované optimalizace parametrů iontového zdroje pomocí nástřiků z vialky se standardem s chromatografickou separací | ano | (dodavatel vyplní ano) |
| D. Další příslušenství |  |  |
| Instalace dodávané technologie v místě určení (Povodí Vltavy, státní podnik, VHL Plzeň) | ano | (dodavatel vyplní ano) |
| Základní sada spotřebního materiálu nutná pro instalaci, předvedení systému a pro preventivní údržbu po prvním roce provozu, základní nářadí | ano | (dodavatel vyplní ano) |
| Servisní podpora: Reakční doba servisu od nahlášení závady do 24 hodin (telefon, e-mail), do 72 hodin (příjezd technika) | ano | (dodavatel vyplní ano) |
| Školení HW a SW pro min. 3 osoby (interně v laboratoři Povodí Vltavy, státní podnik v Plzni, resp. externě) v délce min. 4 dny | ano | (dodavatel vyplní ano) |
| Záruční doba min. 36 měsíců na celý systém | ano | (dodavatel vyplní ano) |
| Bezplatné pravidelné preventivní prohlídky a servis po dobu záruční doby (36 měsíců) | ano | (dodavatel vyplní ano) |