Příloha č. 1 - Technické podmínky

a nezbytné požadavky na minimální vybavení dodávky

(Dodavatel doplní „ano“ - „ne“, není-li požadováno jiné)

| Název účastníka: |  |
| --- | --- |

ano/ne

| 1 | Obecné požadavky |
| --- | --- |
| 1a | Laboratorní přístroj ICP-MS (spektrometr s indukčně vázaným plazmatem a hmotnostním detektorem, dále jen „přístroj“) pro stanovení obsahu kovů v kapalných matricích. |  |
| 1b | Přístroj pro umístění na standardní laboratorní pracovní stůl. |  |
| 1c | Přístroj vybavený kolizně-reakční celou, která umožňuje efektivní odstranění polyatomických interferencí s použitím pouze čistého He jako inertního kolizního plynu bez použití korekčních rovnic. |  |
| 1d | Přístroj se spotřebním materiálem a příslušenstvím potřebným pro instalaci a uvedení do provozu. |  |
| 2 | Požadavky na rozhraní pro zavádění vzorků do plazmatu |
| 2a | Integrované, softwarově řízené peristaltické čerpadlo s minimálně 3 kanály pro čerpání vzorku, přídavek vnitřního standardu a odvod kondenzátu vzorku ze zmlžovací komory. |  |
| 2b | Zmlžovací komora z křemenného skla chlazená teplotně programovatelným termoelektrickým článkem. |  |
| 2c | Koncentrický zmlžovač z křemenného skla. |  |
| 2d | Přístroj s automatickým softwarovým laděním parametrů systému zavádění vzorku. |  |
| 2e | Přístroj musí být v základním provedení s běžnou sadou pro vnášení vzorků (zmlžovací komora, zmlžovač, hořák, hadičky, konusy) schopen rutinních měření vzorků s vysokou citlivostí (uvedenou v bodě 11 těchto podmínek „Minimální požadované výrobcem garantované parametry“) a zároveň s vysokým obsahem rozpuštěných pevných látek (min. s obsahem 3% TDS), a to bez nutnosti ředění vzorků kapalinou (ani vnitřním standardem). |  |
| 2f | Přístroj musí být schopen automatického naladění systému na poměr oxidů Ce/CeO pod 1,5% umožňující měření čistých nízkomatričních i vysokomatričních vzorků min. do 3% TDS. |  |
| 2g | Přístroj musí umožňovat přesné automatické softwarově řízené ředění vzorku v plynné fázi zvoleným ředícím faktorem. |  |
| 3 | Řízení průtoku plynů |
| 3a | Možnost přívodu alespoň jednoho kolizního nebo reakčního plynu do kolizně-reakční cely. |  |
| 3b | Spotřeba kolizního He max. 15 ml/min. |  |
| 4 | Plasma a iontová optika |
|  | Hořák |
| 4a | Jeden křemenný hořák s vnitřním průměrem injektoru 2,5 mm. |  |
| 4b | Poloha hořáku plně automaticky optimalizovaná a laděná ve všech třech směrech prostřednictví PC a ovládacího softwaru přístroje. Pohyb hořáku v jednom směru musí být možný nezávisle na ostatních dvou směrech a přesná poloha (souřadnice yxz) hořáku musí být automaticky zaznamenávána do softwaru pro možnost zpětné kontroly metody a dat. |  |
|  | RF generátor |
| 4c | Bezúdržbový polovodičový RF generátor s vysokou účinností přenosu energie a variabilním přizpůsobením výkonu se zachováním vysoce stabilní plazmy a to i při náhlé změně matrice, jako např. přechod z vysoce těkavých organických vzorků na vodnou matrici či obráceně. |  |
| 4d | Rozsah výkonu RF generátoru min. 500-1600 W pro režimy „cool“ a „hot“ plasma |  |
|  | Iontová optika |
| 4e | Přístroj vybavený mimorovinnými iontovými čočkami pro eliminaci vlivu fotonů a neutronů na pozadí signálu. |  |
| 4f | Iontové čočky umístěné před vstupním hrazením do prostorou spektrometru s vysokým vakuem, které zaručí prostup do oblasti s vysokým vakuem pouze iontům. |  |
| 4g | Kónusy a extrakční čočky optiky plně dostupné údržbě bez ztráty vakua. |  |
| 4h | Iontové čočky s deflexí iontů v ostrém úhlu umístěné mezi kvadrupólovým hmotnostním filtrem a detektorem k eliminaci fotonů. |  |
|  | Kolizně reakční systém |
| 4ch | Teplotně stabilizovaná cela s fixní radiofrekvenční výchylkou pro celý hmotností rozsah pro rychlé stabilní a konzistentní odstranění interferencí. |  |
| 4i | Cela musí umožňovat rychlé přepínání mezi různými módy s různými rekčními plyny („gas módy“) a také mezi „gas módem“ a „no gas módem“ a to v čase kratším než 5 vteřin (doložitelné oficiální publikací výrobce). |  |
| 4j | Kolizně-reakční cela umožňující analyzovat všechny prvky v He kolizním módu a s efektivním odstraněním polynomických interferencí s použitím pouze čistého kolizního plynu He. |  |
| 4k | Přístroj musí být možné použít pro semikvantitativní analýzy v kolizním módu s He jako kolizním plynem. |  |
|  | Kvadrupólový hmotnostní filtr |
| 4l | Hmotnostní filtr s hyperbolickými kvadrupólovými tyčemi pro vysokou transmisi iontů. |  |
|  | Detekční systém |
| 4m | Pro možnost analýzy majoritních i stopových prvků v jedné analýze a to bez nutnosti předchozího ředění vzorku, přenastavení na jiné rozlišení, a nebo zeslabení signálu, musí přístroj poskytovat dynamický rozsah minimálně 10 řádů a to i pro vzorky jejichž složení není předem známé. |  |
| 5 | Řídící jednotka |
| 5a | Dodávka přístroje včetně ovládacího a řídícího softwaru sloužícího i pro sběr, zpracování a reportování dat. |  |
| 5b | Software musí disponovat funkcí pro snadnou automatickou optimalizaci parametrů plazmatu. |  |
| 5c | Ovládací software přístroje musí zahrnovat funkci pro automatický vývoj metody, aby bylo možné získat kvalitní data i v případě analýz nových nebo proměnlivých typů vzorků a to po zadání základních informací o vzorku / požadované aplikaci nebo změřením typického vzorku. |  |
| 5d | Součástí dodávky bude ovládací PC sestava s HDD a SSD diskem, OS Windows 10, 2 ks LED/LCD monitoru s úhlopříčkou min 22“ a barevnou laserovou tiskárnou. PC sestava kompatibilní s HW a SW přístroje. |  |
| 5e | Součástí dodávky budou rovněž instalační média veškerého dodávaného SW. |  |
| 6 | Tvorba vakua a chlazení systému |
| 6a | Přístroj včetně integrované vakuové dvoustupňové turbo-molekulární pumpy a externí rotační vakuové pumpy s možností umístění mimo laboratoř s přístrojem. |  |
| 6b | Vodní recirkulační zařízení pro dodávky chladící vody do okruhu přístroje s možností umístění mimo laboratoř s přístrojem. |  |
| 7 | Podavač vzorků (autosampler) |
| 7a | Autosampler plně ovládán ICP-MS softwarem. |  |
| 7b | Kapacita minimálně 150 vzorkovnic o průměru 16mm (objem ca 16 ml), 20 vzorkovnic o průměru 30mm (objem ca 50ml), 5 lahví 250 ml na standardy. |  |
| 7c | Autosampler s pohybem vzorkovacího ramene v prostoru podavače ve všech směrech (osy x-y-z) současně. |  |
| 7d | Autosampler s automatickým proplachem vnášecích cest a oplachem dávkovací jehly. |  |
| 8 | Záruka |
| 8a | Vyžadována je záruka na vady minimálně 24 měsíců. |  |
| 9 | Doprava, instalace, zaškolení |
| 9a | V celkové ceně nabídky účastníka je zahrnuta doprava přístroje na místo instalace, instalace na adrese sídla zadavatele vč. zaškolení 2-3 osob zadavatele v rozsahu 16 hodin za 2 pracovní dny (1 hodina=60 minut; za jeden den 8 hodin) v místě instalace přístroje (veškeré náklady spojené se zaškolením, vč. pobytu servisních techniků, aplikačních specialistů, popř. specialistů dodavatelů příslušenství hradí prodávající) |  |
|  | Minimální požadované výrobcem garantované parametry:*) |
| 10 | Citlivost (při naladění oxidů ≤ 1,5% CeO+/Ce+) |
| 10a | Li (7) ≥ 50 Mcps/ppm |  |
| 10b | Y (89) ≥ 160 Mcps/ppm |  |
| 10c | Tl (205) ≥ 80 Mcps/ppm |  |
| 11 | Signál pozadí bez použití kolizních/reakčních plynů (≤ 1,5% CeO+/Ce+) |
| 11a | NoGas mód (9) <1 cps |  |
| 12 | Detekční limity bez použití kolizních/reakčních plynů (≤ 1,5% CeO+/Ce+) |
| 12a | Be (9) ≤ 0.5 ppt |  |
| 12b | In (115) ≤ 0.1 ppt |  |
| 12c | Bi (209) ≤ 0.1 ppt |  |
| 13 | He kolizní mód – detekční limity v matrici 1%HNO3, 2%HCl s přídavkem 100ppm Ca (≤ 1,5% CeO+/Ce+) |
| 13a | As (75) ≤ 20 ppt |  |
| 13b | Se (78) ≤ 40 ppt |  |
| 14 | H2 mód – detekčí limit (≤ 1,5% CeO+/Ce+) |
| 14a | Se (78) ≤ 1 ppt |  |
| 15 | Krátkodobá stabilita signálu 20 min Li, Y, Tl < 2 % (RSD) |  |
| 16 | Dlouhodobá stabilita signálu po dvou hodinách Li, Y, Tl < 3 % (RSD) |  |

Vysvětlivky:

TDS – total dissolved solids – veškeré rozpuštěné látky

RSD – relativní směrodatná odchylka (%)

*) Minimální požadované výrobcem garantované parametry nutno doložit oficiální

dokumentací (např. prospektem, certifikátem) výrobce.