Příloha č. 1

Zadávací dokumentace na akci: Kapalinový chromatograf s hmotnostním detektorem na principu trojitý kvadrupól (LC-MS/MS) včetně generátoru dusíku, počítače s monitorem a softwaru pro řízení a sběr dat

Technická specifikace - základní/minimální parametry systému:

Kapalinový chromatograf s hmotnostním detektorem na principu trojitý kvadrupól (LC-MS/MS) včetně generátoru dusíku, počítače s monitorem a softwaru pro řízení a sběr dat

Hmotnostní detektor:

- tandemový hmotnostní spektrometr na principu trojitého kvadrupólu s lineárním uspořádáním

- dvojitý ortogonální interface vhodný i pro použití méně těkavých a netěkavých pufrů

- kombinovaný ESI / APCI iontový zdroj, tj. elektrosprej a chemická ionizace v jedné sondě umožňující práci v oddělených režimech ESI a APCI

- rychlost přepínání polarit ≤ 20 ms

- rychlost přepínání mezi ESI a APCI režimy během analýzy ≤ 20 ms

- čištění iontového vstupu bez zrušení vakua (izolační ventil vakua součástí iontového zdroje)

- detektor na principu fotonásobiče uloženého mimo osu (off axis)

- automatická kalibrace a automatické ladění včetně LC-MS systémové kontroly

- rozsah hmot minimálně 3 – 2000 amu

- vysoká citlivost v pozitivním i v negativním modu ionizace: poměr signál k šumu ≥ 700.000:1 při nástřiku 1 pg/kolonu pro látky typicky používané k určení citlivosti hmotnostního spektrometru (např. reserpin, chloramfenikol)

- rychlost skenování kvadrupólů až do 20000 amu/s

- minimální pozorovací čas („dwell time“) ≤ 1 ms

- lineární dynamický rozsah ≥ 6 řádů

- dostupné měřící režimy: sken produktů, sken produktů se zakoncentrací iontů, sken prekurzorů, neutrální ztráta, režim SRM, kombinovaný SRM s konfirmačním skenem

- vysokoefektivní kolizní cela na principu cestujících vln se selektivním zakoncentrováním iontů

- kompaktní model, stolní přístroj s co nejmenším půdorysem

Kapalinový chromatograf:

- binární gradientové čerpadlo s vysokotlakým mícháním mobilních fází

- přepínatelná volba až mezi 4 složkami mobilní fáze A1/A2, B1/B2

- programování gradientu: lineární, spojitě konvexní, spojitě konkávní a skokový gradient

- vestavěný vakuový odplyňovač mobilní fáze

- maximální pracovní tlak čerpadla minimálně 1200 bar

- rozsah průtoků minimálně v rozmezí 0,020 – 1,5 ml/min

- mrtvý objem celého systému ≤ 100 μl

- kolonový termostat minimálně na jednu kolonu o délce 150 mm s možným nastavením teploty minimálně v rozmezí +25°C (okolní teplota) až +80°C

- autosampler s možným nastavením teplot minimálně +5°C až +30°C

- minimálně 90 pozic pro 2 ml vialky

- použitelný rozsah pH chromatografu minimálně v rozmezí pH = 2 - 12

- nástřik vzorků minimálně v rozmezí 0,2 – 10 µl

- senzory pro únik kapaliny

- programovatelný oplach jehly

Řídící počítač:

- parametry odpovídající nárokům na řízení LC/QQQ a vyhodnocování dat

- s příslušenstvím: klávesnice, myš a barevný LCD monitor min. 24“

Software:

-	jednotný software pro řízení a zároveň sběr dat LC-MS systému jako celku

-	jednoduché zpracování spekter a chromatogramů během analýzy

-	cílená kvantifikace s úplnou plně automaticky řízenou kotrolou volitelných limitních parametrů, např.:

- poměr relativních intenzit vybraných iontů (až pro 4 ionty najednou)

- kontrola reprodukovatelnosti retenčních časů

- kontrola poměru S/N, tj. odstupu signálu k šumu

- výpočet a kontrola nadlimitních hodnot ve vztahu k maximálním reziduálním limitům (MRL)

- výpočet a kontrola podlimitních hodnot koncentrací analytů, které jsou pod mezí detekce (LOD) a pod mezí stanovitelnosti (LOQ)

- výpočet a kontrola směrodatné odchylky standardů

- kontrola nadlimitní hodnoty odezvy signálu slepého pokusu (blank)

- výpočet % výtěžnosti analýzy

- výpočet variačního koeficientu kalibrační křivky s kontrolou nadlimitních hodnot R2

- v případě chybových funkcích softwaru zjištěných ze strany výrobce bude tato skutečnost kupujícímu nahlášena a provedena bezplatná přeinstalace software s novou verzí

Generátor dusíku:

-	generátor dusíku s kompresorem - výkon odpovídající parametrům nabízeného LC-MS systému

- servisní podpora pro nabízený typ generátoru dusíku

Záruka:

-	minimálně 24 měsíců na celou sestavu

Další požadavky:

V nabídkové ceně bude dále zahrnuto: Dvoudenní zaškolení obsluhy u objednavatele ihned po instalaci na projektech vybraných zadavatelem, doprava do místa plnění a instalace, zaškolení obsluhy vyškoleným servisním technikem v místě plnění, proškolení bezpečnosti provozu a běžné údržby, předání kvalifikační a technické dokumentace, uvedení do provozu.