Průtokový analyzátor pro stanovení kyanidů, tenzidů a sulfidů

| Technická specifikace |  |
| --- | --- |
| Základní technické parametry | Požadovaná úroveň |
| A. Kontinuální průtokový analyzátor pro stanovení následujících parametrů |  |
| stanovení celkových kyanidů dle ISO 14403 včetně in-line rozkladu a destilace | ano |
| stanovení anionaktivních tenzidů dle ISO 16265-2 | ano |
| stanovení sulfidů | ano |
| chladící lázeň pro chlazení destilace | ano |
| systém umožňující analýzu alespoň 2 parametrů v jednom měření | ano |
| výsledky všech měřených parametrů v jednom souboru | ano |
| vícerychlostní peristaltická pumpa | ano |
| autosampler řízený počítačem | ano |
| možnost současného nasávání dvěma jehlami (dvě různé matrice) | ano |
| kapacita autosampleru alespoň 50 pozic pro každou jehlu | ano |
| objem zkumavky používané v autosampleru | ≤ 4 ml |
| možnost pozastavení dávkování v průběhu analýzy (čekání na vzorky) | ano |
| možnost zařazení prioritního vzorku v průběhu analýzy | ano |
| možnost kdykoliv v průběhu analýzy upravit tabulku vzorků | ano |
| digitální detektor pro stanovení alespoň 2 parametrů v jednom ředění | ano |
| minimální rozsah stanovení celkových kyanidů | 0,005-0,100 mg CN/l |
| minimální rozsah stanovení anionaktivních tenzidů | 0,05 – 0,5 mg C12H25NaO4S /l |
| minimální rozsah stanovení sulfidů | 0,02 – 2,0 mg S/l |
| B. Hardware a software |  |
| řídící počítač pro ovládání analyzátoru (min. požadavky: HDD 500 GB, RAM 8 GB, procesor 3 GHz, Windows 10 Pro, MS Excel) | ano |
| 24" LED monitor | ano |
| laserová černobílá tiskárna s duplexním tiskem, síťová | ano |
| software v českém jazyce pro ovládání analyzátoru, sběr a vyhodnocování dat kompatibilní s Windows 10 Pro | ano |
| bezplatné aktualizace ovládacího SW po dobu 10 ti let (přechod na nové verze OS Windows) | ano |
| možnost sledování průběhu analýzy všech měřených kanálů na jedné obrazovce | ano |
| heslem chráněný přístup uživatelů | ano |
| výstup dat ve formátu tabulky | ano |
| možnost zpětného vyhledávání vzorků v celé databázi naměřených souborů | ano |
| možnost označení jednotlivých píků v grafice názvem vzorku a koncentrací | ano |
| možnost exportu a zpracování výsledků v průběhu analýzy | ano |
| automatická korekce driftu baseliny | ano |
| export dat do Excelu, ASCII souborů do databáze zadavatele | ano |
| C. Další požadavky |  |
| instalace přístroje: Povodí Moravy, s.p., Vodohospodářské laboratoře, pracoviště Uherské Hradiště, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště | ano |
| návod v českém jazyce, prohlášení o shodě v českém jazyce | ano |
| podpora při zavádění metod | ano |
| servisní podpora: reakční doba servisu od nahlášení závady do 24 hodin (telefon, e-mail), do 72 hodin příjezd technika | ano |
| zajištění servisu přístroje po dobu nejméně 10-ti let | ano |
| komunikace při zajišťování servisní podpory v českém jazyce | ano |
| základní školení HW a SW pro min. 2 osoby (interně v místě plnění) v délce min. 3 dny při předání a převzetí předmětu koupě | ano |
| záruční doba na celou dodávku min. 24 měsíců | ano |