Příloha č. 1

výzvy k podání a vyhodnocení nejvhodnější nabídky na uzavření kupní smlouvy na akci:

„Plynový chromatograf se dvěma NPD (dusíko-fosforový detektor) detektory“

Minimální technické požadavky:

Plynový chromatograf (GC)

- Dvoukanálový plynový chromatograf

- Chromatograf musí mít elektronické řízení všech provozních plynů (elektronická regulace tlaku nosného plynu na hlavě kolony, elektronické řízení průtoku nosného plynu do inletu, nezávislá elektronická regulace průtoků oplachu septa a splitu, regulace plynů detektorů) s přesností 0,001 PSI v rozsahu 0,000 – 99,999 PSI

- Automatický systém pro nepřetržitou on-line korekci na okolní teplotu a tlak pro přesné řízení průtoků a tlaků plynů

- Možnost rozšíření o plně hardwarově integrovanou automaticky chromatografickým softwarem programovatelnou změnu nosného plynu (He/H2, He/N2)

- 2x injektor Split/splitless

- Plně kontrolován EPC (elektronická kontrola tlaku) s provozní teplotou do min. 400°C a průtokem až 1250 ml/min

- Výměna linerů bez nutnosti použití nářadí (systém turn-top nebo obdobný)

- Automatický systém kontroly životnosti vstupního in-line filtru pro zabezpečení stálé kvality nosného plynu

- Kolonový prostor – pec chromatografu

- Operační teplota termostatu pece v rozsahu +4°C nad okolní teplotu až max. 450°C

- Možnost nastavení alespoň 20 teplotních ramp

- Rychlost ohřevu pece až 65°C/min v celém rozsahu pracovních teplot pece (+4°C nad okolní teplotu až max. 450°C)

- Maximální doba chlazení z teploty 450°C na 50°C max. 4 minuty

- 2x detektor NPD (dusíko-fosforový detektor)

- s elektronickou kontrolou tlaku provozních plynů

- využívající techniku skleněného korálku

- Široký lineární rozsah detekce, a to alespoň 105 pro N i P

- Citlivost detekce: <0,08 pg N/s; <0,01 pg P/s (pro směs azobenzen/malathion/oktadekan)

- Rychlost sběru dat minimálně 800 Hz

Autosampler plynového chromatografu – nástřiková věž s kapacitou minimálně 150 vzorků

- Reprodukovatelnost nástřiku lepší než 0,3% RSD

- Možnost dávkovat vzorky v širokém rozmezí objemů, a to minimálně od 10nl do 250µl

- Programovatelná rychlost nástřiku, možnost rychlého dávkování trvající méně než 100ms

- Kapacita autosampleru minimálně 150 vialek (2 ml)

- Samostatné pozice pro 4 ml vialky – oplachová rozpouštědla

- Součástí autosampleru požadujeme modul pro automatickou přípravu vzorku – míchání, ohřev (plně programovatelná doba míchání a ohřevu)

Vyhodnocovací software + pracovní stanice

- Řídící počítač:

- Parametry odpovídající nárokům na řízení plynového chromatografu se dvěma NPD detektory a vyhodnocování dat

- S příslušenstvím: klávesnice, myš a barevný LCD monitor min. 24“

- Chromatografický software:

- Chromatografický software pro plné ovládání všech komponent systému, sběr a vyhodnocování naměřených dat

- Software pro diagnostiku a monitorování GC se sběrem dat

- Funkce uzamčení retenčních časů „retention time locking“, jež je plně integrována v dodaném softwaru, umožňující automatické zachování stále stejných retenčních časů pomocí automatické změny tlaku na inletu, princip lineárních retenčních indexů se nepřipouští

- Možnost ovládat prostřednictvím dodaného softwaru alespoň dva plynové chromatografy, a to pomocí jediné licence

Další požadavky:

- v ceně bude zahrnuto: doprava do místa plnění a instalace, dvoudenní zaškolení obsluhy  vyškoleným servisním technikem na údržbu  a obsluhu  plynového chromatografu, včetně proškolení o bezpečnosti provozu, předání kvalifikační a technické dokumentace

- zajištění kompletního záručního servisu firmou se sídlem na území České republiky česky mluvícími servisními techniky proškolenými výrobcem pro servis nabízeného přístroje, včetně zajištění náhradních dílů

- uchazeč v případě poruchy garantuje servisní odezvu v pracovní dny do 48 hodin (oznámí čas příjezdu, dodání náhradních dílů apod.) od nahlášení závady

- zařízení a všechny součástky musí být nové, nepoužívané

V ………………………………….. dne………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Podpis a razítko osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka