TECHNICKÁ ZPRÁVA

OPRAVA  MIKROBIOLOGICKÉ  LABORATOŘE - ČP

Státní veterinární ústav Olomouc

VESTAVBA ČP

ZPRACOVATEL :	AKTÉ spol. s r.o., Zlín

MĚSÍC / ROK :	07 / 2021

ZAK. Č.	812

ARCH. Č.	0310/18

POČET VYHOTOVENÍ :	6

ČÍSLO VYHOTOVENÍ :

## Obsah technické zprávy

|  |  | Strana |
| --- | --- | --- |
| 1. | Základní údaje | 2 |
| 1.1 | Podklady pro zpracování projektu | 2 |
| 2. | Technické řešení nových konstrukcí | 2, 3, 4, 5 |
| 2.1 | Technické požadavky na stavební připravenost | 2 |
| 2.2 | Podlahové konstrukce | 3 |
| 2.3 | Příčky | 3, 4 |
| 2.4 | Výplně otvorů | 4 |
| 2.5 | Podhledy | 4 |
| 2.6 | Barevné řešení | 5 |
| 3. | Přehled použitých norem a předpisů | 5, 6 |

# Seznam dokumentace

| 1. | Technická zpráva | ČP 101 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Specifikace komponentů | ČP 102 |
|  | Výkresová část : |  |
| 3. | Půdorys – příčky | ČP 103 |
| 4. | Půdorys – podhled | ČP 104 |
| 5. | Pohledy | ČP 105 |

# 1.	Základní údaje

Projekt řeší rekonstrukci mikrobiologické laboratoře v 1.NP ve stávajícím objektu SVÚ Olomouc vestavbou čistých prostor.

1.1 	Podklady pro zpracování projektu

- Požadavky investora na parametry stavební části, požadavky technologických zařízení na stavební připravenost

- Požadavky a podklady ostatních profesí projektu

2. 	Technické řešení nových konstrukcí

2.1 	Technické požadavky na stavební připravenost

- Stěny i strop musí být opatřeny bezprašným nátěrem. Celý prostor musí být před vestavbou příček a obkladů vyklizen a očištěn.

- Technické požadavky na stavební připravenost podlah – viz odd. 2.2 Podlahové konstrukce.

2.2 	Podlahové konstrukce

V celé ploše vestavby kovových příček budou na podkladním betonu vyspraveny a srovnány nerovnosti a povrch bude očištěn. Na tuto podlahu bude provedena nášlapná vrstva z podlahoviny PVC včetně samonivelační stěrky Uzin NC 170. PVC bude vytaženo přes pryžové podkladní profily na basic profil kovových příček do výšky 50mm.

Technické požadavky na stavební připravenost podlah:

Podkladní beton pod povlakové krytiny je nutné provést na úroveň -0,006 pod úroveň čisté podlahy.

Odchylka rovinnosti podkladních vrstev měřená na dvoumetrové lati : 2mm

Požadavky na rovinnost podkladních betonových vrstev (potěrů) před prováděním vyrovnávací (samonivelační) vrstvy

| Třída přesnosti | odchylka rovinnosti měřená na dvoumetrové lati: | největší odchylka celkové rovinnosti podlahy místnosti |
| --- | --- | --- |
| B | 2 mm | 6 mm |
| C | 2 mm | 10 mm |

Požadavky na rovinnost nášlapné vrstvy podlahy.

| Třída přesnosti | Odchylka rovinnosti měřená na dvoumetrové lati: | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| A | 1,5 mm | Hodnota je vyšší než požaduje ČSN 74 4505 |
| B | 1,5 mm | Hodnota je vyšší než požaduje ČSN 74 4505 |
| C | 4 mm |  |

Největší povolené odchylky celkové rovinnosti v jednotlivých místnostech:

2 mm při délce místnosti do 6 m

3 mm při délce místnosti 6 až 10 m po delší straně místnosti

4 mm při délce místnosti nad 10 m po delší straně místnosti

Třídami přesnosti se rozumí:

| Třída přesnosti | Příklad prostoru |
| --- | --- |
| A | čisté prostory s kovovými příčkami |
| B | prostory neuvedené ve třídách přesnosti A a C |
| C | sociální zázemí, obslužné prostory, chodby, prostory s ker. dlažbou |

2.3 	Příčky

Vestavby čistých prostor jsou navrženy ze sendvičových kovových panelů – skladba:

- oboustranný pozinkovaný plech tloušťky 0,85 mm, povrchově upravený polyesterovým lakem odstín RAL 9010 chráněný PE folií.

- oboustranný pozinkovaný plech tloušťky 0,85 mm, z jedné strany povrchově upravený polyesterovým lakem odstín RAL 9010 chráněný PE folií, z druhé strany bez povrchové úpravy (obkladové panely).

- výplň minerální vlna hustota 1000 kg/m3

- hmotnost příček tl. 60 mm 18,5 kg/m2

Provedení odpovídá předpisům pro čisté prostory.

Panely budou tl. 60 mm, pro obklad stěn jsou navrženy obkladové panely tl. 32 mm. Pro odsávací kanály vzduchotechniky jsou navrženy panely, které mají z jedné strany lakovaný plech a z druhé strany pozinkovaný plech. Příčky jsou standardně navrženy 100mm nad úroveň dobíhajícího podhledu. Nahoře budou jednotlivé panely spojeny horním U profilem a ukotveny.

V každém standardním panelu je jeden kus svislé průchodky průměru 23 mm od kraje panelu 85 mm, pro elektroinstalace a další rozvody. V případě potřeby je navržen v panelu větší počet svislých průchodek. Trubní rozvody, které nelze vést v těchto průchodkách jsou vedeny ve speciálních instalačních panelech (panel bez výplně s jednou demontovatelnou stěnou, maximální šířky 450 mm).

Panely jsou k podlaze kotveny přes pozinkovaný podlahový „basic“ profil v. 50 mm, na který je nalepen přes podkladní prvek v. 30 mm, podlahový fabion - z PVC podlahoviny.

Vnitřní rohy styku stěn jsou dle potřeby lemovány „L“ profily s povrchovou úpravou vypalovací práškové barvy podobného odstínu s příčkami. Hliníkové fabiony s povrchovou úpravou jako příčky jsou osazeny i mezi příčkou a podhledem po obvodě místnosti.

Pro odvod vzduchu budou v  místnostech provedeny kanály VZT, ve kterých budou osazeny mřížky. Otvory pro mřížky se v panelech vyřežou na místě, nebo budou provedeny při výrobě panelů. Otvory pro mřížky budou zalemovány vnitřním U-profilem. Vzduchotechnické kanály, které jsou tvořeny kovovými panely, budou nad podhledem ukončeny plechovými profily pro napojení potrubí vzduchotechniky.

V panelech jsou při montáži vyřezány podle potřeby otvory a prostupy pro technologii a jsou následně olemované „U“ a „L“ profily z lakovaného plechu. Po smontování jsou všechny spáry zatmeleny silikonovým tmelem.

Otvory pro magnehelic, zásuvky, vypínače a technologická zařízení budou do panelů řezány na stavbě.

V prokládacích boxech (materiálových propustech) je navržena pracovní plocha z nerezového perforovaného plechu AISI 304 (FIN8) vč. nerezové záchytné vany.

Při smontování bude soustava příček a podhledu vodivě pospojována a napojena na uzemnění objektu. Všechny spáry budou zatmeleny tmelem, jehož odstín odpovídá odstínu příček.

2.4 	Výplně otvorů

Materiálové a barevné provedení dveří je shodné se sendvičovými kovovými příčkami. Jsou navrženy dveře jednokřídlové i dvoukřídlové pro čisté prostory.

Dveře jsou navrženy s výplní minerální vlnou, hladké, kliky kovové (nerezové), tl. dveřních křídel je 52mm. U všech dveří je provedeno těsnění a výsuvná podlahová lišta. Dveře budou plné, nebo prosklené z ½ pharma prosklením. Sklo čiré, plavené tl.4mm.

Dveře do propustí budou opatřeny signalizací stavu otevření dveří.

Pro prosvětlení některých místností jsou do příček navrženy panely s pharma prosklením. Parapet těchto oken je navržen 1000mm od podlahy.

2.5 	Podhledy

V místnostech je navržen kazetový kovový se skrytým rastrem. Základní modul podhledu je 625 x 625 mm. Podhledové kazety jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou, chráněný PE fólií.

Součástí dodávky podhledu jsou zapuštěná svítidla pro čisté prostory pro instalaci do tohoto podhledu.

2.6 	Barevné řešení

Příčkové panely				- práškový polyester v odstínu RAL 9010

Zárubně						- komaxit v odstínu RAL 9010

Dveře						- komaxit v odstínu RAL 9010

Podhled kovový - kazetový		- práškový polyester v odstínu RAL 9010

Závěsný systém podhledu		- pozinkován

# 3. 	Přehled použitých norem a předpisů

ČSN 01 3420			Výkresy pozemních staveb

ČSN 73 0540-1 až 4			Tepelná ochrana budov

ČSN EN 1996-1-1			Navrhování zděných konstrukcí

ČSN EN 1996-2			Provádění zděných konstrukcí

ČSN 74 4505			Podlahy

ČSN 73 0802			Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty

ČSN 73 0804			Požární bezpečnost staveb – výrobní objekty

Vyhlášky

Vyhláška č. 20/2012 Sb. O technických požadavcích na stavby

Vyhláška č. 601/2006 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Datum . 30. 7. 2021

Vypracoval :    Ing. Andrea   S t r a t i l í k o v á

Kontroloval :     Ing. René   H o r á k