- Mikrovlnný rozkladný systém pro  mineralizaci různých druhů matric

- Charakteristika:

Uzavřený vysokotlaký mikrovlnný rozkladný systém pro totální rozklad a extrakci anorganických a organických vzorků i těžce rozložitelných v navážkách běžně do 1 g, v prostředí koncentrovaných minerálních kyselin nebo jejich směsí (dusičné, chlorovodíkové, sírové, fluorovodíkové, fosforečné) a oxidovadel pro následné stanovení majoritních i stopových obsahů prvků. Do budoucna musí být systém připravený pro rozšíření o mikrovlnné extrakce do organických rozpouštědel.

Technická specifikace:

Mikrovlnná pec:

Vysoce bezpečný robustní systém vyrobený kompletně z nerezové oceli kvality 18/8. Povrch vnitřní kavity potažený antikorozní vrstvou (plasmově naneseným PTFE), vybavený odsávacím systémem zabezpečujícím odtah korozívních plynů od elektronických součástí.

Dodávaný výkon:

Systém se dvěma magnetrony s regulovaným výkonem minimálně 1900W (nastavitelný s krokem 1W). Rotační difuzér pro zajištění homogenního mikrovlnného pole v celém objemu reakční kavity. Možnost nastavení kontinuálního a pulsního výkonu. Magnetrony musí být chráněny proti odraženému výkonu.

Bezpečnostní prvky:

Bezpečnostní dveře na pružinových závěsech vyrobené z nerezové oceli kvality 18/8 umožňující ventilaci přetlaku celého zařízení. Po ventilaci dojde k automatickému uzavření kavity. Minimální rozměr kavity 40 cm x 40 cm x 40 cm.  Minimální objem kavity 70 litrů.

Rozkladné nádobky pro vysokotlaký rozklad musí být vybaveny systémem pro bezprůraznou ventilaci přetlaku plynu při nenadálém vzrůstu pracovního tlaku. Ventilace jedné nádobky nesmí mít za následek zastavení rozkladného procesu celého systému.

Řízení rozkladného procesu:

Řízení rozkladného a extrakčního procesu měřením teploty pomocí teplotního čidla umístěného přímo do reakční směsi. Kontinuální měření teploty pomocí PID algoritmu pro regulaci dodávaného výkonu  a řízení průběhu rozkladu.

Jako doplňkový  senzor požadujeme měření teploty IR čidlem. Teplota musí být monitorována ve všech nádobkách.

Ovládání

Pomocí PC nebo samostatné řídící jednotky s dotykovou obrazovkou, umožňující průběžné grafické zobrazení reálných časových průběhů teplot a výkonu při rozkladu, s možností ukládání postupů rozkladů v knihovně metodik a s možností exportu/importu parametrů rozkladu. Řídící jednotka musí obsahovat knihovnu předprogramovaných metodik pro rozklad minimálně 100 vzorků různých matric. Řídící jednotka musí být chemicky inertní.

Rotor:

Přístroj musí být kompatibilní se stávajícími rotory PRO 16/24, v tomto případě požadujeme dodávku bez rotorů. Alternativou je dodání 2 nových minimálně 15 – pozicových rotorů v následující specifikaci.

Vysokotlaký segmentovaný rotor umožňující současný rozklad v minimálně 15 rozkladných vysokotlakých nádobkách. Nádobky musí být opatřeny tlakovým krytem a umístěny v tlakovém bloku z PEEKu. Nádobky musí být dodány včetně víček s technologií bezprůrazné ventilace při nenadálém překročení maximálního tlaku. Nádobky musí být vyrobeny z PTFE/TFM, minimální objem nádobek 100 ml, maximální pracovní tlak 100 bar, maximální pracovní teplota 300°C.

Požadujeme dodávku 5 ks náhradních teplotních čidel (kompatibilních s daným typem nádobky)

Rozšíření

Mikrovlnný systém musí být v budoucnosti rozšiřitelný o možnost magnetického míchání vzorků s automatickým nastavením otáček.

Dokumentace

Manuál s návody pro rozklady vzorků tříděných do skupin podle typu materiálů a jejich obtížnosti rozkladu.

Prohlášení o shodě.