## Technická specifikace multiparametrické sondy

| Specifikace požadavků zadavatele | Požadavky zadavatele |
| --- | --- |
| A. Multiparametrická sonda |  |
| 1. Definice systému |  |
| Terénní zařízení s kompaktním tělem pro měření ve vertikálách vodních nádrží. Měří následující parametry: hloubka, teplota, pH, oxidačně – redukční potenciál (ORP), konduktivita, kyslík, zákal, chlorofyl-a a fykocyaniny (Blue Green Algae). Zařízení opatřeno vyměnitelnými senzory pro měření příslušných parametrů, ochranným a měřícím krytem na senzory, zdrojem energie, ovládací jednotkou se softwarem, propojovacími kabely. |  |
| 2. Požadavky na sondu |  |
| Měření všech požadovaných parametrů probíhá souběžně a ukládá se do paměti ve stejném čase. |  |
| Rychlost aktualizace měřených parametrů (obnova dat) | ≤ 2 s |
| Vodotěsnost | až do hloubky minimálně 100 m |
| Dva kryty senzorů na čele sondy: |  |
| - ochranný kryt | pro transport, skladování a kalibraci |
| - měřící kryt | opatřený zátěží pro udržení v kolmém směru (měření za nepříznivých povětrnostních podmínek) |
| Možnosti napájení sondy: |  |
| - Externí zdroj | s možností dobíjení ze sítě |
| - Interní zdroj (baterie uvnitř sondy) | výhodou (není požadováno) |
| 3. Požadavky na senzory: |  |
| hloubka (m) | rozsah 0 až -100 m rozlišení ≤ 0,01 m s možností kalibrace na hladinu |
| teplota vody (°C) | rozsah použití -10°C až +50°C rozlišení ≤ 0,01°C |
| konduktivita (volitelnost jednotek: µS/cm, mS/m) Vyjádřená ve dvou podobách: - specifická (kompenzovaná na 25°C) - nespecifická (při reálné teplotě vody) | rozsah 0 až 250 mS/cm rozlišení ≤ 0,01 mS/cm minimálně 1-stupňová kalibrovatelnost |
| pH (samostatný senzor nebo kombinovaný s ORP) | rozsah 0 až 14 rozlišení ≤ 0,01 3-stupňová kalibrovatelnost možnost obnovy referenčního elektrolytu výhodou |
| zákal (NTU) | samostatný senzor na optickém principu rozsah 0 až 4000 NTU rozlišení ≤ 0,1 NTU minimálně 2-stupňová kalibrovatelnost |
| ORP (mV) - samostatný senzor nebo kombinovaný s pH | rozlišení ≤ 0,1 mV minimálně 1-stupňová kalibrovatelnost |
| kyslík: rozpuštěný kyslík (mg/l) nasycení kyslíkem (%) | samostatný senzor na optickém principu rozsah 0 až 40 mg/l; resp. 0 až 400 % rozlišení ≤ 0,01 mg/l; resp. ≤ 0,1 % minimálně 1-stupňová kalibrovatelnost |
| chlorofyl-a (µg/l) | samostatný senzor na optickém principu rozsah 0 až 400 µg/l rozlišení ≤ 0,1 µg/l minimálně 1-stupňová kalibrovatelnost |
| fykocyaniny, tj. Blue Green Algae (cells/ml) | samostatný senzor na optickém principu rozsah 0 až 250.000 cells/ml rozlišení ≤ 1 cell/ml minimálně 1-stupňová kalibrovatelnost |
| 4. Další požadavky na senzory |  |
| Všechny senzory vhodné pro měření v hloubce až -80 metrů. |  |
| Všechny senzory se stíracím mechanismem (individuálním nebo společným). |  |
| Tlakový senzor integrovaný v těle sondy (kalibrovatelnost výhodou). |  |
| Datum a čas měření (automatické ukládání s každým měřením) | volitelný formát (den/měsíc/rok; hod/min/sec) dálkové řízení rádiovým signálem nebo automatická synchronizace s PC výhodou |

| B. Propojovací kabely k sondě |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dva vodotěsné propojovací kabely sonda ↔ ovládací jednotka; event. sonda ↔ zdroj napájení o délce: - 30 až 35 m - 75 až 80 m |  |  |
| Všechny spojovací konektory vodotěsné. |  |  |
| Dostatečná nosnost pro sondu v požadované specifikaci. |  |  |
| Propojovací kabely tvořeny nosným lankem + vodičem integrovanými v jeden celek. |  |  |
| Sonda a kabel spojeny tak, aby hmotnost sondy spočívala na nosném lanku, nikoliv na vodiči. |  |  |
| C. Ovládací jednotka a software |  |  |
| Vodotěsná nárazu odolná robustní ovládací jednotka k sondě (ne mobil), s displejem pro zobrazení měřených dat "on line", s možností ukládaní naměřených dat do paměti a jejich následného přenosu do PC. | - možnost samostatného napájení (integrovaná dobíjecí baterie) - paměťová kapacita pro ukládání dat min. 400MB - možnost ukládání dat do adresářů, individuálně vytvořených dle odběrových profilů - pro práci v reálných terénních podmínkách: venkovní teploty -10°C až +50°C (displej snese přímé slunce při zachování čitelnosti), vodotěsnost (pro práci v přímém dešti) |  |
| Software: - k ovládání sondy - k exportu naměřených dat do PC do formátů pro tabulkové procesory (např. xlsx) - ke kalibraci | - kompatibilní s operačním systémem min. Windows 10 - bezplatné aktualizace ovládacího SW po dobu 10 ti let (přechod na nové verze OS Windows). - český jazyk výhodou - neomezená licence výhodou |  |
| Integrovaný GPS přístroj s možností zaměřování a ukládání souřadnic v okamžiku měření. |  |  |
| Integrovaný fotoaparát (s možností ukládání fotek k příslušnému odběrovému profilu). |  |  |
| Veškeré příslušenství ovládací jednotky, nutné k jejímu chodu, ovládání sondy a správu naměřených dat |  | např. propojovací kabely: ovládací jednotka ↔ PC; sonda ↔ PC; dobíjecí kabely ke zdroji i k ovládací jednotce |
| D. Další požadavky |  |  |
| - Záruční doba minimálně 24 měsíců pro celý dodávaný systém. - Servisní podpora: Reakční doba servisu od nahlášení závady do 24 hodin (telefon, e-mail). - V případě poruchy (sondy, kabelu, dataloggeru) schopnost zapůjčení náhradního vybavení alespoň na základní úrovni (hloubka, teplota, konduktivita, pH, ORP, zákal, kyslík), a to zdarma a po celou dobu opravy. - Udržitelnost servisu minimálně 10 let. - Předvedení dodávané technologie, instalace software v místě určení (Povodí Moravy, s.p. Brno). - Základní sada spotřebního materiálu nutná pro instalaci a předvedení systému (baterie, kalibrační roztoky, základní nářadí), předání instalačního software. - Základní školení na HW a SW pro minimálně 10 osob (interně v laboratoři Povodí Moravy, v Brně v délce minimálně 2 hodiny). - Rozšířené školení HW a SW pro minimálně 1 osobu (interně nebo externě, v délce minimálně 5 hodin) - bezplatné E-mailové a telefonické konzultace týkající se technických a softwarových problémů |  |  |
| E. Dokumentace |  |  |
| - Manuál v českém jazyce s návody pro měření v terénu, kalibraci a skladování v laboratoři. - Prohlášení o shodě. |  |  |