Dodávka diferenčního skenovacího kalorimetru Discovery X3 DSC

Technická specifikace a nabídková cena

Dodavatel vyplní vyznačená pole dle svých skutečností a do přílohy přiloží vyobrazení nabízeného přístroje (např. předložením tzv. produktového listu)

| Dodavatelem nabízený přístroj: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatelem požadovaná technická specifikace předmětu zakázky |  | Plnění parametrů dodavatelem (ANO/NE), případně upřesnění |  |  |  |
| Diferenční skenovací kalorimetr Discovery X3 DSC: 1 ks |  |  |  |  |  |
| 1. Požadovaná minimální sestava (jednotlivé parametry mohou být požadovány prokázat při instalaci): |  |  |  |  |  |
| DSC s teplotním rozsahem minimálně od -90 °C do ≥ 550 °C (rozsah teploty podle typu chladícího zařízení lze rozšířit minimálně na ≤ -180 °C až ≥ 725 °C). |  |  |  |  |  |
| Uzavřený chladící systém bez nutnosti dodávek chladiva pro DSC od teploty ≤ -90 do ≥ 550 °C musí obsahovat sušící jednotku pro plyn. |  |  |  |  |  |
| DSC musí být schopno měřit tři vzorky současně. |  |  |  |  |  |
| DSC musí být rozšiřitelné o automatický chladící systém na kapalný dusík pro DSC od teploty -180 °C do 550 °C včetně Dewarovy nádoby o objemu ≥ 50 litrů a sušící jednotky pro plyn. Systém musí automaticky doplňovat chladivo z případného externího zdroje kapalného dusíku. Maximální řízená chladící rychlost ≥ 140 °C/minutu. |  |  |  |  |  |
| DSC musí být prokazatelně rozšiřitelné o uzavřený chladící systém bez použití kapalného dusíku od teploty ≤ -120 °C do teploty ≥ 400 °C. Toto rozšíření musí být prokazatelně k dispozici nejpozději v den uzavření smlouvy. |  |  |  |  |  |
| DSC musí být vybaveno snadno dostupným a zřetelným barevným dotekovým displejem, který umožňuje ovládání základních funkcí přístroje a zobrazování měřených signálů v reálném čase. |  |  |  |  |  |
| Přístroj DSC musí obsahovat teplotní modulaci se sinusoidním průběhem s amplitudou od +/- 0,01 až 3 °C a periodou od 10 do 200 sekund. Jiné průběhy než sinusoidní (např. pulzy, stochastické vlnění) nejsou přípustné. |  |  |  |  |  |
| Software pro řízení přístroje i vyhodnocování dat je součástí dodávky. |  |  |  |  |  |
| DSC musí obsahovat autosampler na minimálně 50 pozic, který umožňuje zakládat do přístroje i otevřené vzorkovnice (testy oxidativní stability) a také umožňuje současně použití různých referenčních vzorkovnic v jakékoliv pozici autosampleru. |  |  |  |  |  |
| - Minimální technické požadavky (jejich splnění může být ověřováno při předání přístroje) |  |  |  |  |  |
| DSC s celokovovým senzorem s jednotným povrchem pro maximální přesnost měření. Kontaktní plocha vzorkovnice se senzorem musí být po celém povrchu (disk) a ne pouze po jeho části (např. kružnice). |  |  |  |  |  |
| Musí mimo termočlánků pro vzorky a termočlánku pro referenci obsahovat i další termočlánek senzoru pro měření objektivní referenční teploty. |  |  |  |  |  |
| Teplotní přesnost: ≤ +/- 0,005 °C. |  |  |  |  |  |
| Teplotní správnost: ≤ +/- 0,025 °C. |  |  |  |  |  |
| Entalpická přesnost (založeno na použitých standardech): ≤ +/- 0,08 %. |  |  |  |  |  |
| Šum základní linie (-50 až 300 °C): ≤ 0,2 µW. Nejedná se o rozlišení (resolution) nebo o digitální/ technické rozlišení. |  |  |  |  |  |
| Rozlišení tepelného toku (digitální): ≤ 0,001 µW. |  |  |  |  |  |
| Linearita základní linie: ≤ 10 µW (v rozsahu teplot -50 °C až 300 °C). |  |  |  |  |  |
| Opakovatelnost základní linie: ≤ 15 µW (v rozsahu teplot -50 °C až 300 °C). |  |  |  |  |  |
| Plynová jednotka musí být vestavěná v přístroji. Průtok plynu musí být programovatelný a jeho hodnotu lze uložit spolu s naměřenými daty. Plynová jednotka musí umožňovat automatické přepínání dvou a více plynů během měření podle uživatelem zadaného programu. |  |  |  |  |  |
| Datový soubor s naměřenými daty obsahuje skutečnou naměřenou teplotu, ne spočtenou. |  |  |  |  |  |
| Přístroj umožňuje nejméně 5ti bodovou teplotní kalibraci. |  |  |  |  |  |
| Modul přístroje musí být schopen pokračovat dále v měření i v případě vypnutí počítače. |  |  |  |  |  |
| - Další požadavky na sestavu |  |  |  |  |  |
| Délka záruky minimálně 2 roky, minimálně 5 let záruky na DSC celu. |  |  |  |  |  |
| Počítač jako řídící jednotka (z důvodu kompatibility s dalšími zařízeními na pracovišti je požadován operační systém Windows 11). |  |  |  |  |  |
| Dovoz přístroje na místo instalace, instalace a školení obsluhy. |  |  |  |  |  |
| Minimálně 300 ks vzorkovnic. |  |  |  |  |  |
| Minimálně 300 ks víček. |  |  |  |  |  |