Kapalinový chromatograf HPLC (UHPLC) s kompatibilitou k MS detektoru

Technická specifikace a cenová nabídka

Dodavatel vyplní žlutě a červeně vyznačená pole dle svých skutečností a do přílohy přiloží vyobrazení nabízeného stroje (např. předložením tzv. produktového listu).

Červeně hodnocené parametry budou předmětem hodnocení nabídek dle dílčích hodnotících kritérií „Technická úroveň nabízeného přístroje“ a „Možnost RI detekce“

| Dodavatelem nabízený přístroj: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatelem požadovaná technická specifikace předmětu zakázky |  | Plnění parametru dodavatelem (ANO/NE) | Hodnota parametru nabízená dodavatelem |  |
| Kapalinový chromatograf HPLC (UHPLC) s kompatibilitou k MS detektoru: 1 ks |  |  |  |  |
| Minimální technické požadavky |  |  |  |  |
| - Jedná se o nový, tj. nikoli repasovaný přístroj. |  |  |  |  |
| Gradientové čerpadlo |  |  |  |  |
| - nízkotlaký kvartérní gradient |  |  |  |  |
| - průtok mobilní fáze nastavitelný v rozmezí 0.001 – 5 ml/min v 0.001 ml krocích |  |  |  |  |
| - tlaková odolnost minimálně 800 bar (80 Mpa) |  |  |  |  |
| - možnost používání mobilních fází v rozsahu pH 1-12 |  |  |  |  |
| - integrovaný víceúčelový ventil pro možnost softwarem řízeného ovládání přídavného mixéru a filtru |  |  |  |  |
| - integrovaný vakuový 4-kanálový degaser (ne externí degaser) |  |  |  |  |
| - senzor úniku mobilní fáze |  |  |  |  |
| Autosampler |  |  |  |  |
| - flow-through design nástřikového systému |  |  |  |  |
| - objem nástřiku nastavitelný v rozmezí 0.1-100 l (v 0.1 l krocích) bez výměny dávkovací smyčky |  |  |  |  |
| - programování dávkovacího cyklu - online derivatizace, příprava vzorku, ředění atd. – mísení vzorku přímo v dávkovací smyčce |  |  |  |  |
| - min. 120 pozic pro 2-ml vialky |  |  |  |  |
| - termostatování vzorků v rozsahu 4-40°C |  |  |  |  |
| - tlaková odolnost minimálně 800 bar |  |  |  |  |
| - senzor úniku mobilní fáze |  |  |  |  |
| Kolonový termostat |  |  |  |  |
| - teplotní rozsah od 10°C pod okolní teplotu až 85°C na principu Peltiera bez nuceného oběhu vzduchu |  |  |  |  |
| - dvě oddělené zóny, každá samostatně ovládána |  |  |  |  |
| - teplotní stabilita min. +/- 0.15 °C |  |  |  |  |
| - kapacita minimálně dvě 25-cm kolony |  |  |  |  |
| - senzor úniku mobilní fáze |  |  |  |  |
| Detektor diodového pole |  |  |  |  |
| - zdroj světla deuteriová a wolframová lampa |  |  |  |  |
| - citlivé diodové pole s 1024 diodami |  |  |  |  |
| - vlnová délka nastavitelná v rozsahu 190-950 nm |  |  |  |  |
| - nastavitelná šířka optické štěrbiny v rozsahu minimálně 1-16 nm |  |  |  |  |
| - online sběr spekter, tvorba knihovny spekter |  |  |  |  |
| - sběr dat při min. 7 vlnových délkách současně nebo jejich časové programování |  |  |  |  |
| - průtočná cela délky 10 mm s osvětleným objemem cely maximálně 15µL |  |  |  |  |
| - rychlost sběru dat minimálně 120 Hz |  |  |  |  |
| Řídící jednotka |  |  |  |  |
| - PC (min. i5-10500 / 3.0 GHz, 8GB RAM, disk min. SSD 256GB + 1TB HDD, LAN, DVD) |  |  |  |  |
| - 24“ LCD monitor – 1920x1080 FullHD |  |  |  |  |
| - Minimálně Windows 10 Pro EN 64-bit |  |  |  |  |
| - Klávesnice, myš (laser) |  |  |  |  |
| Vyhodnocovací software |  |  |  |  |
| - musí pracovat v prostředí Windows 10 bez nutnosti zapojeného licenčního klíče (donglu) |  |  |  |  |
| - minimálně 3 vyhodnocovací licence softwaru |  |  |  |  |
| - umožňuje kontrolu a nastavení parametrů HPLC systému |  |  |  |  |
| - umožňuje sběr dat a jejich vyhodnocení |  |  |  |  |
| - umožňuje protokolování výsledků a vytváření vlastních uživatelských formátů výstupních protokolů |  |  |  |  |
| - umožňuje export naměřených dat, výsledků a grafických záznamů do prostředí Microsoft Office software (Excel, Word, atd.) |  |  |  |  |
| - obsahuje diagnostický SW pro provádění uživatelských kontrolních testů funkčnosti jednotlivých modulů |  |  |  |  |
| Příslušenství k HPLC systému |  |  |  |  |
| - minimálně jeden kus chromatografické kolony se stacionární fází C18 |  |  |  |  |
| - set nářadí pro základní údržbu HPLC systému |  |  |  |  |
| - možnost propojení s jednoduchým nebo tandemovým hmotnostním detektorem (MS nebo MS/MS) |  |  |  |  |

Volitelný parametr

| Další detektory |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Možnost RI detekce (buď možnost připojení stávajícího RI detektoru Waters 2414, nebo alternativní detektor umožňující měřit sacharidy součástí dodávky). |  |  |

REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY

|  | Počet ks | cena celkem (Kč bez DPH) | samostatně DPH | cena celkem (Kč včetně DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Komplet dle specifikace | 1 |  |  |  |

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na provedení dodávky, tj. i vedlejší náklady, jejichž vynaložení dodavatel předpokládá při plnění této veřejné zakázky jako např. doprava, odvoz a likvidace obalů, vynesení zboží do určených prostor, instalace, proškolení zaměstnanců kupujícího apod.