## List1
Příloha č. 1
Podrobný popis předmětu koupě včetně technické specifikace, výčtu příslušenství a požadavků na servis.
Laboratorní zařízení pro přípravu ultračisté vody musí obsahovat minimálně následně uvedené součásti a položky,
resp. musí splňovat minimálně následující technické parametry a požadavky na servis:
Zařízení pro přípravu ultračisté vody
Typ zařízení v nabídce:
| POPIS POŽADAVKU | JEDNOTKA | HODNOTA | LIMIT HODNOTY | ZPŮSOB PROKÁZÁNÍ V NABÍDCE | ZPŮSOB OVĚŘENÍ PŘI PŘEJÍMCE | PODROBNÉ ZDŮVODNĚNÍ POŽADAVKU
1.1 | Zařízení pro přípravu ultračisté vody typu II do zásobníku a typu I do dávkovacího ramínka | text | označení typu včetně katalogového čísla položky | _ | uvedení typu, katalogového čísla a produktového listu položky | kontrola úplnosti a funkčnosti | minimální provozní podmínky stávajícícho zařízení (UHPLC-MS/MS)
1.2 | Doplňkový LC-MS filtr připojený na konec dávkovacího ramínka | text | označení typu včetně katalogového čísla položky | _ | uvedení typu, katalogového čísla a produktového listu položky | kontrola úplnosti a funkčnosti | minimální provozní podmínky stávajícícho zařízení (UHPLC-MS/MS)
1.3 | Koncový filtr pevných částic splňující hodnoty dle 1.5 | text | označení typu včetně katalogového čísla položky | _ | uvedení typu, katalogového čísla a produktového listu položky | kontrola úplnosti a funkčnosti | minimální provozní podmínky stávajícícho zařízení (UHPLC-MS/MS)
1.4 | Vodivost ultračisté vody typu I při 25 °C | µS/cm | 0.055 | maximálně | uvedení v nabídce | měření po instalaci | minimální provozní podmínky stávajícícho zařízení (UHPLC-MS/MS)
1.5 | Počet částic větších než 0,2 µm ve vodě typu I | ml-1 | 1 | méně než | uvedení v nabídce | kontrola úplnosti a funkčnosti | minimální provozní podmínky stávajícícho zařízení (UHPLC-MS/MS)
1.6 | Koncentrace celkového organického uhlíku (TOC) ve vodě typu I | ppb | 2 | méně než | uvedení v nabídce | měření po instalaci | minimální provozní podmínky stávajícícho zařízení (UHPLC-MS/MS)
1.7 | Měření aktuální koncentrace hodnoty TOC výstupní vody typu I v reálném čase pomocí průtočné UV lampy | text | označení typu včetně katalogového čísla položky | _ | uvedení typu, katalogového čísla a produktového listu položky | kontrola úplnosti a funkčnosti | minimální provozní podmínky stávajícícho zařízení (UHPLC-MS/MS)
1.8 | Dávkovací rychlost výstupní vody typu I | l/min | 1 | minimálně | uvedení v nabídce | měření po instalaci | minimální provozní podmínky stávajícícho zařízení (UHPLC-MS/MS)
1.9 | Změkčovač vstupní vodovodní vody na principu silného katexu s regenerací roztokem chloridu sodného | text | označení typu včetně katalogového čísla položky | _ | uvedení typu, katalogového čísla a produktového listu položky | kontrola úplnosti a funkčnosti | minimální provozní podmínky stávajícícho zařízení (UHPLC-MS/MS)
1.10 | Kombinovaný pre-treatment cartridge s mechanickým filtrem 5 µm a s aktivním uhlím | text | označení typu včetně katalogového čísla položky | _ | uvedení typu, katalogového čísla a produktového listu položky | kontrola úplnosti a funkčnosti | minimální provozní podmínky stávajícícho zařízení (UHPLC-MS/MS)
1.11 | Zásobník na vyrobenou vodu typu II s cirkulací upevnitelný na zeď včetně montážních prvků | text | označení typu včetně katalogového čísla položky | _ | uvedení typu, katalogového čísla a produktového listu položky | kontrola úplnosti a funkčnosti | minimální provozní podmínky stávajícícho zařízení (UHPLC-MS/MS)
1.12 | Objem zásobníku | l | 30 ± 5 | v intervalu | uvedení hodnoty v nabídce | kontrola úplnosti a funkčnosti | minimální provozní podmínky stávajícícho zařízení (UHPLC-MS/MS)
1.13 | UV lampa jako součást zásobníku | text | označení typu včetně katalogového čísla položky | _ | uvedení typu, katalogového čísla a produktového listu položky | kontrola úplnosti a funkčnosti | minimální provozní podmínky stávajícícho zařízení (UHPLC-MS/MS)
1.14 | Absorbér CO2 jako součást zásobníku | text | označení typu včetně katalogového čísla položky | _ | uvedení typu, katalogového čísla a produktového listu položky | kontrola úplnosti a funkčnosti | minimální provozní podmínky stávajícícho zařízení (UHPLC-MS/MS)
1.15 | Ventilační filtr jako součást zásobníku | text | označení typu včetně katalogového čísla položky | _ | uvedení typu, katalogového čísla a produktového listu položky | kontrola úplnosti a funkčnosti | minimální provozní podmínky stávajícícho zařízení (UHPLC-MS/MS)
2 | Zařízení musí být nové neobsahující použité nebo repasované díly.
3 | Zaškolení uživatele na místě jako součást instalace.
4 | Záruční opravy provádí firma:
IČO:
telefon: - mail:
Pozáruční opravy provádí firma:
IČO:
telefon: - mail: