Příloha č. 1

TECHNICKÁ SPECIFIKACE A MINIMÁLNÍ PODMÍNKY DODÁVKY PŘÍSTROJE

Plynový chromatograf s hmotnostním detektorem (GC/MSD) vybavený vstupním portem typu Split/splitless, automatickým dávkovačem kapalných vzorků včetně pracovní data stanice a analytického SW.

| Účastník vyplní obchodní název nabízeného zařízení: 1 ks |  | Účastník doplní ano - ne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chromatografické charakteristiky systému |  |
| a | Operační teplota pece v rozsahu +10 °C nad okolní teplotu až do min. 400 °C s možností nastavení v přírůstcích po 0,1 °C |  |
| b | Doba chlazení z teploty 300 °C na 50 °C max. 360 s (okolní teplota 25 °C) |  |
| c | Možnost nastavení minimálně 5 teplotních ramp |  |
| d | Plynový chromatograf kompatibilní s funkcí analytického SW umožňující automatické zachování stále stejných retenčních časů pomocí automatické změny tlaku na inletu pro snadnou úpravu SIM metod po zkrácení kolony nebo pro přenos metod mezi dvěma GC/MSD |  |
| e | Je požadován dvoukanálový systém s možností rozšíření o další vstupní port a standardní detektor (FID, případně TCD) |  |
| 2 | Nástřik Split/Splitless |  |
| a | Vhodný pro kolony o průměru 50 - 530 um |  |
| b | Průtoky plynů kontrolovány plně elektronicky |  |
| c | Elektronicky ovládaný oplach septa pro eliminaci ghost píků |  |
| d | Provozní teplota nástřiku – horní hranice je požadována min. 400 °C |  |
| e | Rychlá výměna linerů bez nutnosti použití nástrojů/klíčů (systém turn-top) |  |
| 3 | Technická specifikace hmotnostního detektoru |  |
| a | Ionizační technika: elektronová ionizace EI |  |
| b | Provozní teplota iontového zdroje v rozsahu 150 – 350 °C |  |
| c | Dva iontové zdroje (pro rychlou výměnu), alespoň jeden z nich z inertního materiálu |  |
| d | Systém duálních (dvou) vláken na EI zdroji |  |
| e | Hyperbolický kvadrupólový analyzátor s provozní teplotou – horní hranice je požadována minimálně 200 °C, design bez předfiltrů |  |
| f | Hmotnostní rozsah musí zahrnovat interval 1 – 1090 m/z |  |
| g | Detekční limit přístroje nejméně 40 fg oktafluornaftalenu (OFN) s možností zvýšení citlivosti pouhou výměnou iontového zdroje. Kontrolér výstupního vakua z hmotnostního detektoru |  |
| h | Turbo pumpa |  |
| 4 | Automatický dávkovač kapalných vzorků |  |
| a | Kapacita minimálně 150 vialek |  |
| b | Rozsah objemu nástřiku musí zahrnovat interval od 0,01 ul do nejméně 50 ul |  |
| c | Reprodukovatelnost nástřiku nižší nebo rovno 0,3 % RSD |  |
| d | Nastavitelná rychlost nástřiku |  |
| e | Rychlý nástřik (pod 100 ms) |  |
| f | Uživatelsky definovatelný sendvičový nástřik (možnost různých objemů jednotlivých vrstev, možnost vzduchové vrstvy) |  |
| g | Jednoduchá instalace dávkovače bez nutnosti manuálního seřizování pozic |  |
| 5 | Požadavky na řídící jednotku a analytický SW |  |
| a | Řídící jednotka - samostatný počítač pro obsluhu GC/MSD, sběr a vyhodnocování dat s doporučeným operačním systémem, HDD typu SSD min. 500 GB, s operační pamětí min. 16 GB, s monitorem o velikosti nejméně 32“, s optickou myší a klávesnicí a laserovou tiskárnou s oboustranným tiskem |  |
| b | Analytický software pro řízení systému a vyhodnocení dat, s možností provedení dekonvoluce přímo v SW (tj. bez exportu dat do jiného SW) a možnost zachování stále stejných retenčních časů – nastavitelné přímo v metodě, doživotní licence na řídící počítač a další počítač pro vyhodnocování dat (požadavky viz bod 5c ) včetně licence na analytický vyhodnocovací SW |  |
| c | Přenosný počítač pro vyhodnocování dat – notebook o velikosti min. 15“, min. 500 GB HDD, 16 GB RAM |  |
| d | Aktuální NIST knihovna |  |
| e | Záložní zdroj o výkonnosti 2x 3kVA pro překlenutí krátkého výpadku proudu (min. 20 minut při 80% zatížení) a ochrana proti přepětí, instalovatelný do běžné elektrické sítě dostupné v laboratoři (tj. instalace do zásuvky 230V) |  |
| 6 | Autorizace k servisním činnostem a servisní podmínky |  |
| a | Autorizace k servisním činnostem od výrobce nabízeného zařízení a kvalifikace pro poskytování servisu na nabízeném zařízení alespoň jedním technikem, a to certifikáty vydanými výrobcem zařízení |  |
| b | Reakční doba servisního oddělení od nahlášení závady bude maximálně 24 hodin (telefon, e-mail), do 72 hodin pak bude požadován příjezd servisního technika (pokud se zadavatel s dodavatelem nedohodnou jinak) |  |
| 7 | Další požadavky a příslušenství |  |
| a | Zaškolení uživatelů v místě instalace v minimálním rozsahu 2x 6 hodin, s možností rozdělení do 2 dnů |  |
| b | Prokázání splnění specifikace citlivosti měřením při instalaci (bude dokumentováno reportem) |  |
| c | Aplikační podpora pro implementaci metod v místě instalace u zadavatele v minimálním rozsahu 2x 6 hodin, s možností rozdělení do 2 dnů |  |
| d | Detailní zaškolení na software alespoň dvou osob v rozsahu 4 dny/osoba |  |
| e | Spotřební materiál: - náhradní filament 2 ks, - trap pro nosný plyn, - 5 náhradních stříkaček do automatického dávkovače, - ferulle min. 10 ks vhodné pro instalaci kolony do vstupního portu, - 10 ks vhodných pro instalaci kolony do detektoru, - splitlesové linery 5 ks, - náhradní matky s ručním dotahováním pro instalaci kolony do vstupního portu a do detektoru (tzn. součástí dodávky budou alespoň 2 takovéto kusy každého druhu), - náhradní trap pro splitovou větev 2 ks, - 1x náhradní zlaté těsnění, - kolona vhodná pro MS detekci s fází 5% fenyl-95% methylpolysiloxan o rozměrech 30 m x 0,25 mm x 0,25um |  |
| f | Preventivní servisní prohlídka 2x v době záruky s četností 1x za rok |  |
| g | Záruka minimálně 24 měsíců |  |
| h | Zajištění pozáručního servisu prostřednictvím odborně způsobilých techniků po dobu minimálně 10 let od instalace přístroje za ceny obvyklé v čase a místě, přičemž kupující není povinen tohoto servisu využít |  |

| Legenda: |  |  |
| --- | --- | --- |
| * Účastník vyplní pouze šedě podbarvené pole |  |  |
| * Výše uvedené parametry jsou minimálními požadavky zadavatele. Uvedení odpovědi „NE“ je nesplnění zadávacích podmínek. |  |  |