Příloha č. 1

na akci:

„Laboratorní digestoře“

Technická specifikace – základní minimální požadavky:

- Laboratorní digestoř, odolná robustní konstrukce, povrchová úprava odolná vůči korozi

- Rozměry digestoře: šířka v rozsahu 2050 – 2150 mm, hloubka v rozsahu 850 – 950 mm (uvedený rozsah šířky a hloubky je limitován prostorem v laboratoři v návaznosti na eliminaci stavebních úprav rozsáhlejšího charakteru zásadnějším způsobem omezujících nutný provoz oddělení), výška pracovní desky 900 mm

- Vnitřní prostor digestoře a zejména pracovní deska budou opatřeny povrchovou úpravou dlouhodobě odolnou vůči agresivním a korozivním chemikáliím i proti mechanickému poškození (například keramika)

- Digestoř bez vlastního ventilátoru, bude připojena na aktivní vzduchotechniku (vzduchotechniku zajistí zadavatel)

- Připojení digestoře na studenou vodu (2x), odpad (2x), elektřinu (230 V) (celkem 8 zásuvek) a plyn (2x) – umístění uvnitř digestoře na zadní nebo bočních stěnách (přípojky zajistí zadavatel, připojení provede dodavatel při instalaci digestoře)

- Posuvné přední okno opatřené bezpečnostním sklem, rozdělené nejméně na dva samostatné oddíly (umístěné vedle sebe), v oddělených oddílech posuvné sklo

- Elektronické ovládání posuvu předního skla, v případě překážky automatické zastavení posuvu okna zejména z důvodu nutnosti zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

- Možnost i manuálního posuvu předního okna v případě nutnosti

- Plynulé nastavení polohy předních dveří v libovolné výšce mezi minimální a maximální výškou

- Monitorování účinnosti ventilace (průtoku vzduchu), signalizace průtoku vzduchu mimo limitní hodnoty

- Monitorování teploty vnitřního prostoru digestoře s možností nastavení limitní teploty dle používaných chemikálií nebo rozpouštědel (případně přímé zadání chemikálií nebo rozpouštědel), signalizace překročení limitní hodnoty

- Dostatečné a rovnoměrné osvětlení celého prostoru digestoře

- Zaznamenávání a archivace chybových hlášení

Další požadavky:

- v nabídkové ceně bude dále zahrnuto: doprava do místa plnění a instalace, zaškolení obsluhy vyškoleným servisním technikem v místě plnění, proškolení bezpečnosti provozu a běžné údržby, předání kvalifikační a technické dokumentace

- zajištění servisu česky mluvícím technikem na území České republiky, včetně zajištění náhradních dílů

- záruka min. 24 měsíců

- v případě poruchy technik reaguje do 48 hodin (oznámení času příjezdu, dodání náhradních dílů, apod.)

V

Dne

Podpis osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele