TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Dodávka 3 ks mycích a desinfekčních automatů pro úsek umývárny laboratorního skla

| Technické a jiné požadavky |  |  | vyplní dodavatel |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ANO / NE a u číselně vyjádřitelných požadavků doplní dodavatel i přesnou hodnotu u jeho nabízeného přístroje |  |
| Dodávka 3 ks mycích a desinfekčních automatů pro úsek umývárny laboratorního skla musí obsahovat: |  |  |  |  |
| Výrobce a typ nabízeného přístroje |  |  |  |  |
| Laboratorní myčka – 3 ks |  |  |  |  |
| Nerezové provedení mycího automatu s bezspárově svařovaným mycím prostorem s hladkými švy |  |  |  |
| Počet pozic pro umístění zakladačů |  | min 5 pozic |  |
| Počet pater během mytí |  | min 4 patra |  |
| Výška mycího prostoru |  | min 85 cm |  |
| Hloubka mycího prostoru |  | min 67 cm |  |
| Šířka mycího prostoru |  | min 70 cm |  |
| Celkový objem mycího prostoru |  | min 405 litrů |  |
| Celková vnější šířka |  | max 87 cm |  |
| Celková vnější výška |  | max 185 cm |  |
| Celková vnější hloubka (bez kliky či madla) |  | max 86 cm |  |
| Ovládání pomocí barevného dotykového displeje |  |  |  |
| Velikost dotykového displeje |  | min 7 palců |  |
| Hlučnost |  | max 69 dB(A) |  |
| Jednodveřové provedení, manuálně otevírané dveře vyklápěné dopředu s výjezdem zakladače na plochu dveří |  |  |  |
| Výška horní plochy plně vyklopených dveří kvůli ergonomii obsluhy |  | min 60 cm |  |
| Počet vestavěných čerpadel mycích roztoků |  | min 2 ks |  |
| Vestavěné dávkovací čerpadlo pro tekutou neutralizační chemii |  |  |  |
| Vestavěné dávkovací čerpadlo pro tekutou mycí chemii |  |  |  |
| Možnost rozšíření vestavěných čerpadel mycích roztoků |  | min o 2 ks |  |
| Počet vestavěných čidel hladiny mycích roztoků |  | min 2 ks |  |
| Možnost rozšíření čidel hladiny mycích roztoků |  | min o 2 ks |  |
| Počet vestavěných teplotních čidel (minimálně jedno čidlo na teplou mycí vodu a minimálně jedno čidlo na teplotu sušícího vzduchu) |  | min 2 ks |  |
| Sušení pomocí proudu vzduchu do mycích trysek filtrovaného přes HEPA-filtr |  |  |  |
| Nastavitelná teplota sušícího vzduchu |  |  |  |
| Požadovaná maximální teplota mytí |  | min 95 °C |  |
| Počet roztoků k umístění uvnitř skříně myčky |  | min 2 roztoky |  |
| Automatické blokování dveří během mycího cyklu |  |  |  |
| Automatické blokování dveří při teplotách nad 60 °C uvnitř mycího prostoru |  |  |  |
| Blokování startu mycího cyklu při otevřených dveřích |  |  |  |
| Zakladače musí být vybaveny teleskopickými pojezdy pro snazší manipulaci s umývanými předměty |  |  |  |
| Materiál vnitřní stěny komory minimálně z nerezové oceli AISI 316L, chemicky odolné vnitřní součásti a potrubí mycí soustavy |  |  |  |
| Celkový počet programů |  | min 40 |  |
| Počet programů nastavitelných uživatelem |  | min 35 |  |
| USB port pro přenášení dat přístupný z čelní strany zařízení |  |  |  |
| Záznam cyklů do interní paměti s možností exportu záznamu v elektronické podobě v běžně používaném formátu |  | min formát .pdf |  |
| Možnost vkládat předměty k mytí o výšce |  | min 82 cm |  |
| Software s funkcí monitoringu probíhajícího mycího cyklu a hlášením poruch na displeji |  |  |  |
| Ovládání a komunikace v českém jazyce |  |  |  |
| Hlášení poruch pomocí vizuálního i zvukového alarmu |  |  |  |
| Ohlášení ukončení mycího cyklu na displeji i zvukovým signálem |  |  |  |
| Ochrana před neoprávněným přenastavením pomocí hesla |  |  |  |
| Kondenzor na eliminaci vodní páry pro sušení na konci cyklu |  |  |  |
| Ohřev vody elektřinou |  |  |  |
| Možnost doplnění o externí tiskárnu pro výtisk záznamu proběhlého cyklu |  |  |  |
| Příslušenství jako součást dodávky – pro všechny 3 ks mycích automatů dohromady |  |  |  |
| Základní zakladač bez otočného ramene v základní dodávce |  | min 3 ks |  |
| Základní zakladač s otočným ramenem v základní dodávce |  | min 3 ks |  |
| Zakladač s 36 tryskami pro úzkohrdlé sklo |  | 3 ks |  |
| Zakladač s 36 tryskami pro sklo kombinovaných výšek |  | 3 ks |  |
| Zakladač se 144 krátkými tryskami pro malé sklo |  | 1ks |  |
| Zakladač pro minimálně 105 ks pipet v jednom zakladači |  | 2 ks |  |
| Nerezový drátěný koš pro drobné předměty o rozměrech minimálně 150 x 420 x 110 mm (š x h x v) |  | 2 ks |  |
| Nerezový drátěný koš pro drobné předměty o rozměrech minimálně 150 x 420 x 180 mm (š x h x v) |  | 2 ks |  |
| Drátěné víko pro základní zakladač |  | 1 ks |  |
| Držák pro drobné sklo či Petriho misky |  | 3 ks |  |
| Základní dodávka mycího detergentu |  | min 3 ks |  |
| Základní dodávka neutralizátoru |  | min 3 ks |  |
| Další požadavky |  |  |  |
| Záruka |  | min 2 roky |  |
| Záruční servis (součást záruky) – po 1. roce kontrola zařízení a validace, před ukončením záruky kontrola zařízení a validace |  |  |  |
| Nástup servisu od nahlášení závady |  | max do 5 pracovních dnů |  |
| Termín dodání |  | max do 14 týdnů od uveřejnění smlouvy |  |
| Doprava do místa plnění |  |  |  |
| Instalace a připojení na připravené stávající přívody vody, elektřiny a odpadu |  |  |  |
| Uvedení do provozu |  |  |  |
| Zaškolení obsluhy k užívání přístroje |  |  |  |
| Proškolení bezpečnosti provozu a běžné údržby |  |  |  |
| Uživatelský návod v českém jazyce |  |  |  |
| Dodání nového nepoužívaného přístroje |  |  |  |