# REKONSTRUKCE stáje č.1 # ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM 2. ETAPA

## D.6. SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

BRNO - MEDLÁNKY, ULICE HUDCOVA 70, PARCELA 736,750/1

### projekt pro PROVEDENÍ STAVBY

Investor: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Hudcova 70, 621 00 Brno

Zpracovatel projektu: Ing. Vlastislav Remeš, projekce staveb, Šmahova 40, Brno

Hlavní projektant: ing. Vlastislav REMEŠ

Odpovědný projektant: ing. Karel Boudný

Zakázkové číslo: 3/11

Datum: červen 2011

Číslo výtisku:

Obsah:

| Položka Číslo | #### Název | Počet listů | Počet A4 | List číslo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Titulní list | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Obsahový list | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Technická zpráva | 3 | 3 | 3-5 |
| 4 | Výpis materiálu | 13 | 13 | 6-18 |
|  | Výkresová část |  |  |  |
| 5 | Půdorys 1.NP - elektroinstalace | 1 | 6 | E-1 |
| 6 | Půdorys 2.NP - elektroinstalace | 1 | 6 | E-2 |
| 7 | Rozvaděč R1 – 1.NP | 1 | 3 | E-3 |
| 8 | Rozvaděč RS2 (chovy) | 1 | 2 | E-4 |
| 9 | Rozvaděč R2 – 2.NP | 1 | 3 | E-5 |
|  | C E L K E M : | 23 | 38 |  |

TECHNICKÁ   ZPRÁVA

- ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Elektrické napájení: 3+N+PE stř.50Hz  400V  TN-C-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem: samočinným odpojením od zdroje v síti TN-C-S.

Pro zásuvkové obvody bude provedena doplňková ochrana proudovými chrániči s reziduálním proudem 30 mA dle čl. 415.1 ČSN 33 2000-4-41 ed.2. V označených místnostech bude provedeno doplňující ochranné pospojování dle čl. 415.2. Pospojování bude propojeno na stávající uzemňovací soustavu.

Zdroj el.energie: rozvaděč RH – 1.etapa

Měření odběru: centrální v rozvodně NN, podružné v rozvaděči objektu RH

Nový soudobý výkon: 23,4 kW – viz bilance níže

Hlavní jištění:  125A v RH – rezerva i pro 2. etapu

Stupeň důležitosti	dodávky:  3

Ochrana proti zkratu a přetížení: jistícími prvky v hlavním rozvaděči a příslušných podružných rozvodnicích

Kompenzace účiníku: stávající centrální v rozvodně NN

Hlavní vypínač objektu: pro případ havárie nebo požáru je osazen v hlavním rozvaděči objektu – 1.etapa

Zemnící soustava: stávající z 1.etapy

Hromosvodní  instalace: nová

| ENERGETICKÁ BILANCE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÚČEL | Instalovaný výkon | Koeficient současnosti | Současný příkon |
|  | [kW] |  | [kW] |
| Osvětlení | 4,00 | 0,8 | 3,20 |
| Vzduchotechnika | 29,40 | 0,6 | 18,00 |
| Myčka | 2,00 | 1,0 | 2,00 |
| Ostatní (zásuvky,PC) | 10,00 | 0,6 | 6,00 |
| SOUČET | 38,50 |  | 29,20 |
| VÝPOČTOVÝ SOUČASNÝ PŘÍKON PRO OBJEKT | 29,20 | 0,8 | 23,40 |

- POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Jedná se o objekt stáje č. 1, který byl částečně rekonstruován (1. etapa).

V rozvaděči RH jsou připraveny dva vývody pro napojení rozvaděčů v 1. a 2. NP pro 2.etapu.

- TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Ze stávajícího RH se napojí podružné rozvaděče R1 a R2 na stávající kabely. Z R1 se napojí rozvaděč RS2 pro chovy. Před rozvaděči musí být zachován volný prostor min. 0,8 m.

Osvětlení bude provedeno převážně zářivkovými přisazenými nebo vestavěnými svítidly. Svítidla budou v patřičném krytí, dle charakteru vnějších vlivů v jednotlivých místnostech. Svítidla v podhledech budou součástí jejich dodávky (GEA). Ovládání světel bude spínači umístěnými u vstupních dveří. Ve vybraných prostorách (chovy) bude osvětlení spínané v režimu den/noc pomocí časového spínače v rozvaděči RS2. Na únikových trasách se instalují nouzová svítidla s vlastními zdroji. Automatika těchto svítidel musí být připojená na přímou fázi světelného obvodu.

Běžné instalační zásuvky jsou napojeny přes proudový chránič s vybavovacím rozdílovým proudem 30mA. Výška zásuvek bude většinou 1,2m nad podlahou nebo jak určí investor na stavbě.

Velké spotřebiče jako je zařízení VZT (kondenzační jednotky, zvlhčovač) budou napojeny samostatně z rozvaděče R2. Část vzduchotechnických zařízení (jednotky GEA a některé ventilátory) budou napojeny a ovládány MaR. Ventilátory na sociálních zařízeních jsou ovládány buď pohybovými čidly, nebo spínacími hodinami, v souladu s požadavky VZT.

Elektroinstalace bude provedena celoplastovými kabely CYKY uloženými pod omítkou, v lištách a v podhledech.

Řešení ochrany před bleskem je provedeno dle ČSN EN 62 305 a je řešeno v 1. etapě.

4. ZÁVĚR

Výrobky které jsou navrženy v projektové dokumentaci musí vyhovovat zákonu č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky a prováděcím předpisům nařízením vlády. Uvedené druhy a typy použitých výrobků jsou zaměnitelné, pokud budou vykazovat shodné vlastnosti a parametry, v PD jsou uvedeny a použity pouze jako příklad.

Veškerý použitý materiál a provedení prací musí odpovídat příslušným předpisům a normám. Elektrické zařízení objektu může být uvedeno do provozu až provedení výchozí revize dle ČSN 33 2000-6-61.

Připojení, opravy a jakékoliv zásahy do el. zařízení smí provádět jen osoby s předepsanou kvalifikací dle ČSN 34 31 00 a vyhlášky 50/78 Sb. Před zakrytím vedení provede technický dozor investora kontrolu provedených prací a toto zaznamená do stavebního deníku.

Elektrické zařízení objektu může být uvedeno do provozu až po provedení výchozí revize dle ČSN 33 2000-6-61. Vypracování revizní zprávy, zpracování dokumentace skutečného provedení a poučení uživatele o správném a bezpečném používání elektrické instalace laiky ve smyslu doporučení ČES k ČSN 33 13 10 zabezpečí dodavatel elektromontážních prací.

Použité normy:

ČSN 33 2000-3; 33 2000-4-41; 33 2000-4-43; 33 2000-5-51; 33 2000-5-523; 33 2000-5-54; 33 2000-5-52;33 2000-7-701; EN 62305; 34 1610; 36 0451;  a další související normy a předpisy

Brno,červen 2011

Vypracoval:Ing.Karel Boudný