## List1
Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky na VZMR
Technická specifikace:
Přístrojové zařízení pro standardizované testování rezistence bakterií k antimikrobiálním látkám
Technické parametry
Mikrodestičkový fotometr Ledetect96 je automatizovaný čteč určený pro měření absorbance na 96jamkových mikrotitračních destičkách. Přístroj je řízen softwarem MICRONAUT6 (U8-305-001) a je validován pro čtení destiček systému MICRONAUT. Přístroj smí být používán pouze v kombinaci se softwarem MICRONAUT6 (U8-305-001).
READER
Optický systém | 8kanálový transmisní fotometr
Světelný zdroj | Digitálně řízené LED lampy, specifické pro vlnovou délku
Fotodetektor | 8 křemíkových fotodiod
Typ destiček | 96 jamková destička – kulaté, ploché nebo V-tvary jamek
Rozsah vlnové délky | 340 - 900 nm
Rozlišení | 0,1 mOD (0,0001 OD)
Měřicí rozsah (indikace) | 0,000 – 4,000 OD (absorbance)
Přesnost | ≤ ±1 % a ±0,005 OD do 3,5 OD (na jakékoli vlnové délce)
Linearita | ≤ ±0,5 % a ±0,005 OD do 3,5 OD (na jakékoli vlnové délce)
Reprodukovatelnost | ≤ ±0,5 % a ±0,005 OD do 3,5 OD (na jakékoli vlnové délce)
Měřicí režimy | Jednovlnová a dvouvlnová měření, standardní čtení nebo lineární sken (30 bodů/jamka)
Rychlost měření | 5 s (kinetické měření, jednovlnové) / 10 s (96 jamek, dvouvlnové)
Dostupné vlnové délky | 4 vestavěné filtry (405, 450, 492, 620 nm), možnost rozšíření až na 6 (v rozsahu 340–900 nm)
Protřepávání destičky | 4 režimy třepání
Komunikační rozhraní | USB 2.0
Rozměry (Š × V × H) | 23 × 12 × 36 cm
Hmotnost | 6,7 kg (netto) / 8,5 kg (brutto)
Kryt | Hliníkový
Napájení | 24 V DC, 2,5 A
Spotřeba | 2 W (standby) / max. 12 W (provoz)
Obsah dodávky | Napájecí adaptér 100–240 V, 50/60 Hz
USB kabel
4 standardní filtry
IVD certifikace | ano, dodávka s platným IVD certifikátem
Údržba a servis | pravidelné intervaly, autorizovaná firma
Software
Základní ovládací software k readru
Software pro odečítání a vyhodnocení výsledku stanovení minimální inhibiční koncetrace mikrodiluční metodou pomocí destiček specializovaných pro veterinární použití, umožňujících také vizuální kontrolu výsledků
Automatické vyhodnocení antibiogramů (včtně veterinárně specifických) a interpretace MIC hodnot dle aktuálních doporučení EUCAST, CLSI, v případě nedostupnosti pak využití MIC breakpointů z odborných a ověřených zdrojů z veterinární oblasti
Plně automatické vyhodnocení ATB u veterinárně významných kmenů, minimálně následujících:
- původci respiračních a průjmových onemocnění: Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Escherichia coli, Histophilus somni
- původci mastitid: Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella spp., Raoultella spp.
- patogeny prasat: Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Escherichia coli, Streptococcus suis a Staphylocuccus hyicus
- patogeny u hrabavé drůbeže: Escherichia coli, Pasteurella multocida, Enterobacter spp., Enterococcus spp. a Staphylococcus aureus.
s možností rozšíření o další patogeny (podle potřeb laboratoře).
Obousměrná komunikace s LIS (konkrétně Labsystém v. 7)
Vytváření pracovních seznamů, které definují optimalizovaný postup očkování a zajišťují efektivní využití testovacích destiček pro veterinární použití
Možnost evidence až 99 různých typů MIC panelů.
Možnost nastavení více úrovní přístupu pro různé uživatele.
Online výstupy, individuální pořadí zpracování panelů, výběr antibiotik dle typu layoutu.
Vysoká sledovatelnost díky podrobnému záznamu aktivit (activity log).
Automatická komprimace dat při zálohování.
Vestavěná nápověda dostupná v každém kroku softwaru.
Požadované softwarové moduly
1. Expertní modul (Expert Program)
Obsahuje soubor pravidel pro automatickou validaci výsledků AST.
- Zohledňuje typ mikroorganismu, očekávané vzorce rezistence, potenciální chyby a klinické dopady.
- Identifikuje např. vrozenou rezistenci, získanou rezistenci, křížovou a paralelní rezistenci.
- Nabízí výstražné hlášky, komentáře a odkazy.
- Umožňuje definici vlastních validačních kritérií.
2. Modul pro kontrolu kvality (QC Program)
- Integrovaný nástroj pro vyhodnocení interní kontroly kvality AST testování.
- Obsahuje přednastavené MIC rozsahy pro kontrolní kmeny dle EUCAST/CLSI.
- Provádí analýzu odchylek, ukládá informace o šaržích a umožňuje auditovatelné výstupy.
- Databáze lze rozšiřovat podle potřeb laboratoře.
Možnost propojení a komunikace se systémem MALDI Biotyper sirius
Požadavky na kybernetickou bezpečnost
Dodavatel je povinen zajistit, aby dodávané zařízení, software a související služby splňovaly minimální bezpečnostní opatření stanovená vyhláškou č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, a zároveň reflektovaly principy směrnice (EU) 2022/2555 (NIS2), zejména v oblastech:
- bezpečný vývoj a údržba systému,
- správa zranitelností,
- řízení dodavatelského řetězce,
- šifrování komunikace a dat,
- auditovatelnost a dohledatelnost událostí.
V případě rozporu mezi oběma předpisy má přednost vyšší úroveň zabezpečení.
PC
Microsoft Windows 11
Frekvence 1GHz
2GB RAM
5-10GB volný prostor na disku
LCD s rozlišením nejméne 1280 x 768 pixelů
2x USB výstup
COM port/seriál interface
Tiskárna
laserová tiskárna barevná A4
rychlost černobílého tisku min. 15 str./minutu
rychlost barevného tisku min. 15 str./minutu
tiskové rozlišení min. 1200 x 1200 DPI
integrovaný displej
připojení USB, LAN a WiFi
2x Multikanálová pipeta
8-kanálová elektronická pipeta
objem pipety: 10 - 300 μL
pipetovací krok: 0,2 μl
LCD displej pro zobrazení kompletních informací o pipetovacím procesu
pipeta musí disponovat těmito pipetovacími módy: pipetování, multi-vypouštění, multi-napouštění, reverzní pipetování, sekvenční vypouštění, manuální pipetování, ředění a titrace
možnost připojení k mobilní aplikaci, ve které je možné upravit jednotlivá pipetovací workflow a nastavení pipety
kalibrace přístroje při dodání nesmí být starší 1 měsíce
Denzitometr
přístroj k měření koncentrace buněk ve stupních McF
rozsah: 0.0–6.0 jednotek McFarlanda (0–180 × 107 buněk/ml)
vlnová délka λ: λ = 565 ±15 nm
přesnost: ±3%
rychlost měření: 1s
objem vzorku: >2 ml
pro zkumavky s průměrem 18 mm (při použití adaptéru 16 mm)
LCD displej
kalibrace přístroje při dodání nesmí být starší 1 měsíce (základní kalibrace na plast)
volitelná kalibrace na skleněné a plastové zkumavky
rozlišení displeje: 0,01 McF
Hlubokomrazící box
objem: min 80 l
kapacita 2″ krabiček: min. 40 ks
možnost zvýšení kapacity s racky pro vertikálně umístěné krabičky
max. vnější rozměry (v x š x h): 1000 x 600 x 700 mm
trvale udržitelná teplota – 40 až -86 °C při okolní teplotě až +30 °C
nastavení teploty v rozsahu -40 °C až -90 °C
OLED grafický dotykový displej s USB
přenos průběhu teplot, alarmů (CSV file)
ochrana heslem
tenké vakuové izolace
víko s integrovanými magnety, zámek
pojezdová kolečka s aretací
jednokompresorový chladicí systém, nízká spotřeba elektrické energie 4,6 kWh/24
bezfiltrový systém
2x kabelová průchodka
Ostatní
dodavatel dodá vybavení komplet, zakázku nelze dělit
dodávka, instalace, zprovoznění + zaškolení + závěrečná faktura max do 10. 12. 2025
hodnotící kritérium = nejnižší nabídková cena při dodržení všech výše uvedených technických parametrů, obchodních podmínek a dodací lhůty