Příloha č. 1

na akci:

„Kapalinový chromatograf (HPLC) s detektorem diodového pole (PDA) a s refraktometrickým detektorem (RI)“

Technická specifikace – základní minimální požadavky:

Kapalinový chromatograf:

- Kvarterní gradientové čerpadlo s nízkotlakým mícháním mobilní fáze

- Přepínatelná volba až mezi 4 složkami mobilní fáze

- Programování gradientu: lineární, konvexní, konkávní a skokový gradient

- Vestavěný vakuový degasser složek mobilní fáze s malým objemem komůrek

- Maximální pracovní tlak čerpadla 9 500 psi

- Rozsah průtoků 0,001 -5,00 ml/min

- Minimální mrtvý objem celého systému od směšovacího ventilu po čelo kolony 
˂ 1350 µl

- Kolonový termostat (topení a chlazení) alespoň od +15 do +65 oC

- Chlazený autosampler +4 oC až +40 oC

- Minimálně 96 pozic pro 2ml vialky

- Použitelný rozsah pH chromatografu pH= 1-12,5

- Nástřik vzorků minimálně v rozmezí 0,1-50,0 µl

- Vzorky umístěny v prostoru bez přístupu světla

- Vysoká reprodukovatelnost nástřiku ˂ 0,25 % RSD pro nástřiky > 5 µl

- Nízký přenos vzorku ˂ 0,002 %

- Oplach pístu musí být integrovaný a programovatelný

- Možnost umístění až 3 kolon o délce 30 cm

PDA detektor:

- Rozsah vlnových délek nejméně 190-800 nm

- Správnost vlnové délky nižší nebo rovna ±1 nm

- Vestavěný erbiový filtr

- Linearita do minimálně 2AU

- Maximální rychlost sběru dat 80 Hz nebo vyšší

- Automatický software ošetřující stárnutí lampy

- Pouze jedna výbojka z důvodu menších provozních nákladů

RI detektor:

- Rozsah refrakčního lomu 1 – 1,75 RIU

- Vnitřní teplota detektoru 30 – 55 °C

- Průtok v rozsahu 0,1 – 10 ml/min

Software:

- Všechny komponenty řízeny softwarem Empower

- Upgrade stávajícího softwaru Empower na verzi kompatibilní s Win11

- Software zajišťuje sběr dat a databázové uspořádání naměřených dat (typ ORACLE)

- Včetně PC s Windows 11 Pro, monitoru, myší a klávesnicí připojeného k chromatografu s instalovaným softwarem pro sběr a vyhodnocování dat a reportování výsledků

Kompatibilita:

Je požadována plná kompatibilita se stávajícími fluorescenčními detektory 2475

- Přístroj musí být kompatibilní se stávající aparaturou WATERS Aliance 2695, detektorem PDA 2998, RI 2414 a softwarem Empower 3 – využití stávajících metod, výměna dat apod.

Doklady požadované po vybraném dodavateli:

- Prohlášení dodavatele, které bude obsahovat údaj, o jakou aktuální dodávanou verzi softwaru se jedná a název softwaru  (doklad dodá vybraný dodavatel).

Další požadavky:

- v nabídkové ceně bude dále zahrnuto:

- 		doprava do místa plnění a instalace

- 	uvedení do provozu

- 	zaškolení obsluhy česky mluvícím technikem po provedené instalaci

- 	zaškolení obsluhy ohledně bezpečnosti provozu a běžné údržby servisním technikem v místě plnění

- 	předání kvalifikační a technické dokumentace

- 	servisní technici školení a certifikovaní výrobcem

- zařízení a všechny součástky musí být nové, nepoužívané

- zajištění servisu na území České republiky česky mluvícími techniky proškolenými výrobcem pro servis nabízeného přístroje, včetně zajištění náhradních dílů

- záruka min. 24 měsíců na hardware, včetně výměny náhradních dílů doporučených výrobcem po prvním roce provozu

- uchazeč v případě poruchy garantuje servisní odezvu v pracovní dny do 24hod (vzdálená podpora, oznámí čas příjezdu, dodání náhradních dílů apod.) od nahlášení závady, servisní zásah do 48 hodin

- V případě, že přístroj bude instalován kompetentním technikem v laboratoři SVU Jihlava, musí technik do instalačního protokolu zapsat prohlášení o kontrole vybavení a dodaného softwaru.

- Převzetí stávajícího HPLC systému s RI detektorem k bezplatné ekologické likvidaci

V

Dne

Podpis osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele